ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

тест-системы для выявления антигена возбудителя болезни Лайма

в иксодовых клещах методом непрямой иммунофлюоресценции

«НИФМ-ЛАЙМ-АГ»

Основным компонентом тест-системы является положительная сыворотка, содержащая антитела к возбудителю болезни Лайма (БЛ).

Основное свойство тест-системы – способность выявлять антиген возбудителя БЛ в иксодовых клещах – переносчиках инфекции за счет специфического взаимодействия антител положительной сыворотки с антигеном возбудителя в исследуемом материале. Иммунный комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата – антивидового поливалентного иммуноглобулина меченного флюоресцеинизотиоционатом (ФИТЦ).

Одна тест-система рассчитана на проведение 120 исследований, включая контроль.

Тест-система должна применяться согласно Инструкции по применению, утверждённой Минздравом Республики Беларусь.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Тест-система предназначена для выявления антигена возбудителя БЛ (Borrelia burgdorferi sensu lato) в переносчиках с помощью непрямой реакции иммунофлюоресценции (НРИФ).

2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Основными переносчиками возбудителя Лайм-боррелиоза являются клещи Ixodes ricinus, значительно реже боррелии обнаруживаются в клещах Ixodes reticulatus. Исследованию подлежат живые особи любой стадии развития, голодные или напитавшиеся, а также погибшие (без признаков плесени), высохшие переносчики (после их размачивания в цитратно-фосфатном буферном растворе (ЦФБ) при 4-6С в течение 12-24 ч). Могут быть исследованы фрагменты клеща (часть брюшка).

| 3. СОСТАВ НАБОРА 3.1. Положительная сыворотка (ПС) – содержит антитела к возбудителю БЛ, готова к использованию, 1,5 мл 3.2. Антиген (Аг) – содержит корпускулярный антиген возбудителя БЛ, готов к использованию, 0,2 мл 3.3. Конъюгат с раствором Эванса голубого (Кг) – содержит антивидовые иммуноглобулины, меченные ФИТЦ, готов к использованию, 1,5 мл 3.4. Концентрат цитратно-фосфатного буферного раствора (ЦФБ), 25×, 20 мл 3.5. Стекла предметные 8-луночные, 3 шт.; стекла предметные без лунок, 1 шт. | 1 пр-ка; 1 пр-ка; 1 пр-ка; 4 фл.; 1 уп.; |
| --- | --- |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТЕСТ-СИСТЕМОЙ

4.1. Биологический компонент тест-системы (положительная сыворотка – инактивированная сыворотка крови человека) и исследуемые объекты (иксодовые клещи) являются условно патогенными. Проведение тестирования требует соблюдения определенных мер безопасности:

- работу проводить в специально оборудованном помещении;

- использовать индивидуальные средства защиты – хирургические перчатки, медицинские халаты, защитные маски;

- все использованные материалы подвергать обработке дезинфицирующими растворами (раствор перекиси водорода 3%, раствор хлорамина 3%) в течение 24 ч;

- инструменты и оборудование, а также используемые рабочие поверхности необходимо до и после работы обрабатывать раствором с объемной долей этилового спирта 70%.

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ РЕАКЦИИ

5.1. Приготовление ЦФБ.

Содержимое 1 флакона (п. 3.4) разводят дистиллированной водой до объема 500 мл. Если во флаконе с концентратом ЦФБ образовались кристаллы солей, его предварительно выдерживают при комнатной температуре или помещают в теплую воду (30-35С) до полного растворения последних. Проверяют и в случае необходимости корригируют рН (7,2-7,4), используя 1NNaOH и 1NHCl. Применяется для приготовления суспензий из переносчиков, отмывки предметных стекол. Хранят при 4-6С до 1 недели.

5.2. Положительную сыворотку (п. 3.1) и конъюгат (п. 3.3) рекомендуется разливать в пробирки для микропроб порциями из расчета 80 мкл на одно предметное стекло с лунками с последующим хранением до использования при минус 20С. Размороженные реагенты могут храниться при 4-6С в течение 72 ч.

5.3. Антиген (п. 3.2) после размораживания рекомендуется разливать в пробирки для микропроб порциями из расчета 20 мкл с последующим хранением до использования при минус 20С. Размороженный реагент может храниться при 4-6С в течение 72 ч.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕНОСЧИКОВ

6.1. Подготовка к исследованию.

6.1.1. Предметные стекла с лунками и без лунок ополаскивают дистиллированной водой и досуха протирают марлевой салфеткой.

6.1.2. Положительную сыворотку (п. 5.2), контроль антигена (п. 5.3)  и конъюгат (п. 5.2) размораживают при комнатной температуре.

6.1.3. На предметное стекло без лунок наносится капля ЦФБ объемом 10-20 мкл в зависимости от размера переносчика. При исследовании сильно напитавшихся самок клещей объем капли может быть увеличен до 50 мкл. Исследуемого членистоногого помещают в каплю брюшной стороной вверх и, придерживая клеща пинцетом либо другим инструментом, препаровальной иглой делают несколько продольных надрезов, иссекающих идиосому клеща таким образом, чтобы содержимое внутренних органов попало в каплю ЦФБ.

6.2. Постановка реакции.

6.2.1. В лунку предметного стекла переносят жидкую фракцию приготовленной суспензии (10-20 мкл), не допуская попадания крупных частиц.

6.2.2. В одну или две свободные лунки предметного стекла вносят по 10 мкл антигена.

6.2.3. Препарат высушивают при комнатной температуре или в термостате (при 37С), ополаскивают дистиллированной водой и снова высушивают.

6.2.4. Во все лунки вносят по 10 мкл положительной сыворотки. Инкубируют во влажной камере при 37С в течение 30 мин.

6.2.5. По окончании инкубации стекло ополаскивают дистиллированной водой и отмывают в ЦФБ в течение 15 мин на магнитной мешалке или вручную, снова ополаскивают дистиллированной водой и высушивают.

6.2.6. В каждую лунку вносят по 10 мкл конъюгата. Инкубируют во влажной камере при 37С в течение 30 мин.

6.2.7. По окончании инкубации стекло ополаскивают дистиллированной водой, отмывают в ЦФБ в течение 15 мин на магнитной мешалке или вручную, снова ополаскивают дистиллированной водой и высушивают.

7. УЧЕТ РЕАКЦИИ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. Препараты исследуют в люминесцентном микроскопе типа «ЛЮМАМ» с водно-иммерсионным объективом 70×, тубусом 1,6× и окуляром не менее 6,3× или масляным иммерсионным объективом 90×, тубусом 1,1× и окуляром не менее 5×, фильтры БС8-3 и СЗС24.

7.2. Сначала исследуют лунки с антигеном. К просмотру материала приступают только в том случае, если в лунках с антигеном наблюдается четко выраженная изумрудно-зеленая окраска боррелий. Каждую лунку препарата внимательно просматривают, обращая особое внимание на периферийные и свободные от посторонних частиц зоны. Обнаружение окрашенных в ярко-зеленый цвет спирохет, идентичных с таковыми в лунках с антигеном, даже в единичных экземплярах, расценивается как положительный результат.

Примечание:

Отработанные предметные стекла могут быть использованы повторно после их дезинфекции в 3% растворе перекиси водорода в течение 24 ч, мытья в растворе детергента, прополаскивания в проточной, а затем в дистиллированной воде и высушивания.

8. ФОРМА ВЫПУСКА

8.1. Набор иммунофлюоресцентный для выявления возбудителя БЛ в переносчиках выпускается в виде упакованного комплекта. Один набор рассчитан на проведение 120 исследований, включая контроль.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1. Тест-система хранится при минус 20±2С. При транспортировании следует избегать размораживания.

9.2. Флаконы с концентратом солей для приготовления ЦФБ и предметные стекла можно хранить при любой температуре.

9.3. Срок годности тест-системы (6 месяцев со дня выпуска) указан на этикетке.