ПРОЕКТ

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности»  (далее – Санитарные правила) устанавливают единые требования к организационным, регламентирующим и специальным мероприятий, направленным на обеспечение личной и общественной безопасности, защиту окружающей среды при работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности (далее - патогенные биологические агенты – ПБА 1-2 групп).

К организационным мероприятиям относятся:

рациональная планировка оборудованных соответствующими инженерно-техническими системами помещений;

обеспечение лаборатории необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и коллективной защиты;

укомплектование соответствующим по подготовке персоналом;

использование в работе только проверенных, безопасных методов, а также надежных средств и методов обеззараживания;

наличие эффективных планов по локализации и ликвидации последствий аварий;

строгий контроль за выполнением настоящих Санитарных правил работниками со стороны администрации предприятий, организаций и комиссий по контролю за соблюдением требований биологической безопасности и противоэпидемического режима (далее – режимная комиссия организаций (предприятий);

обеспечение надежными источниками электроэнергии, водоснабжения, отоплением, канализацией

Регламентирующие мероприятия включают:

ограничение круга лиц, допущенных к работе с ПБА 1-2 групп;

выезд работников, работающих с ПБА 1-2 групп, в очаг эпидемического заболевания для его локализации и ликвидации;

эвакуацию населения при возникновении эпидемий особо опасных инфекций (далее – ООИ).

Специальные мероприятия включают:

прием на работу лиц, не имеющих противопоказаний к иммунопрофилактике;

медицинское наблюдение за персоналом;

использование специфической иммунопрофилактики для персонала;

изоляция и профилактическое лечение лиц, контактировавших с возбудителем при аварии с целью предупреждения выноса инфекции за пределы помещения, где произошла авария.

2. Настоящие Санитарные правила распространяются на организации, проводящие работы с ПБА 1-2 групп.

Классификация ПБА 1-4 групп приведена в приложении 1 к настоящим Санитарным правилам.

3. Требования настоящих Санитарных правил обязательны для соблюдения юридическими лицами, независимо от форм собственности и подчиненности, физическими лицами, проводящими работы с ПБА 1-2 групп.

4. В настоящих Санитарных правилах применяются следующие основные термины и определения:

авария – нештатная ситуация, при которой создается реальная или потенциальная возможность выделения ПБА 1-2 групп в воздух производственной зоны, окружающую среду и (или) заражения персонала и населения;

биологическая безопасность – система организационных, медико-биологических и инженерно-технических мероприятий и средств, направленных на защиту работающего персонала, населения и окружающей среды от воздействия ПБА 1-2 групп;

биологическая опасность – потенциальная опасность неблагоприятного воздействия ПБА 1-2 групп на человека и окружающую среду;

бокс биологической безопасности – конструкция, используемая для физической изоляции (удержания и контролируемого удаления из рабочей зоны) ПБА 1-2 групп с целью предотвращения возможности заражения персонала и контаминации воздуха рабочей зоны и окружающей среды (далее – бокс ББ);

боксированное помещение (бокс) – специальным образом устроенное помещение, состоящее из собственно бокса и предбокса, предназначенное для создания асептических условий при проведении исследований либо предотвращения микробного загрязнения внешней среды;

госпиталь инфекционный – специализированный стационар для изоляции и лечения больных (подозрительных) инфекционными болезнями, вызванными ПБА 1 группы и некоторыми ПБА 2 группы;

госпиталь провизорный – специализированный стационар для изоляции и медицинского наблюдения с целью установления диагноза за лицами с симптомами, не исключающими заболевание, вызванное микроорганизмами 1 группы и рядом микроорганизмов 2 группы;

зараженный материал – живые организмы, инфицированные ПБА;

«заразная» зона – помещение или группа помещений лаборатории, где осуществляются манипуляции с ПБА 1-2 групп и их хранение;

лаборатория – организация или ее структурное подразделение, выполняющее экспериментальные, диагностические или производственные работы с патогенными биологическими агентами;

медицинский изолятор – обособленное помещение, оборудованное и оснащенное всем необходимым для поддержания строгого противоэпидемического режима, предназначенного для  нахождения  лиц, подвергшихся реальной опасности заражения микроорганизмами 1 группы патогенности и некоторыми микроорганизмами 2 группы патогенности в результате контакта с больными (трупами) людьми, животными и другими объектами, которые могут являться источниками заражения, а также  работников специализированных учреждений, работающих с ПБА 1-2 групп, при выявлении у них симптомов, характерных для заболеваний, вызываемых данными агентами, работников допустивших аварию при работе с ПБА 1-2 групп или оказавшихся в зоне аварии;

исследования диагностические – исследования объектов биотической и абиотической природы, проводимые с целью обнаружения, выделения и идентификации возбудителя, его антигена или антител к нему;

исследования экспериментальные – совокупность способов искусственного воспроизведения клинической картины инфекционных болезней или их синдромов на лабораторных животных с использованием микроорганизмов и (или) их токсинов и ядов биологического происхождения;

контаминированный материал – объёкты, загрязненные ПБА;

лаборатория – организация или структурное подразделение организации, выполняющее диагностические, экспериментальные и  производственные работы с ПБА 1-2 групп;

максимально изолированная лаборатория – лаборатория максимально высокого уровня биологической безопасности, предназначенная для проведения диагностических, производственных и экспериментальных работ с ПБА 1-2 групп, представляющих высокую опасность для персонала лаборатории и населения;

обсерватор – обособленное помещение, специально приспособленное для изоляции и медицинского наблюдения за выезжающими за пределы зоны карантина здоровыми лицами, не имевшими  контакта с больными ООИ;

одежда рабочая – комплект одежды, предназначенный для проведения работ, не связанных с ПБА 1-2 групп;

патогенные биологические агенты (ПБА) – патогенные для человека микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, грибы), включая генно-инженерные организмы, яды биологического происхождения (токсины), а также любые объекты и материалы, включая полевой, клинический, секционный, подозрительные на содержание перечисленных агентов;

подозрительный на зараженность материал – любой объект в отношении, которого нет гарантии, что он не содержит патогенного возбудителя, и представляющий потенциальную опасность заражения человека;

производственная работа – работа по производству ветеринарных препаратов и иммунобиологических лекарственных средств с использованием ПБА и продуктов их микробиологического синтеза;

«чистая» зона – помещение или группа помещений лаборатории, где не проводятся работы с ПБА 1-2 групп и их хранение;

5. Государственный санитарный надзор за соблюдением требований настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. За несоблюдение требований настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

##### ГЛАВА 2

##### ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ С ПБА

##### 1-4 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ

7. Экспериментальные, диагностические, производственные и другие работы с ПБА 1-2 групп могут выполняться только при наличии у организации (предприятия),  независимо от их подчиненности и форм собственности разрешения на право работы с ними, выданного республиканской комиссией по контролю за соблюдением требований биологической безопасности и противоэпидемического режима в лабораториях учреждений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и других и ведомств, работающих с ПБА 1-2 групп (далее - республиканская режимная комиссия).

8. Областные (Минская городская) режимные комиссии выдают разрешение на работу с ПБА 3-4 групп учреждениям, расположенных на обслуживаемой административной территории независимо от  их ведомственной подчиненности.

9. Разрешение на работу с ПБА 1-4 групп патогенности и рекомбинантными молекулами ДНК выдается на каждый вид ПБА, используемого в работе, и является официальным подтверждением того, что данной организацией (предприятием) созданы необходимые инженерно-технические, санитарно-гигиенические и иные условия, обеспечивающие соблюдение требований биологической безопасности, личной и общественной безопасности, защиту окружающей среды.

10. Республиканская режимная комиссия выдает разрешение на проведение всех видов работ (диагностических, экспериментальных, производственных и других) с ПБА 1-2 групп:

для всех лабораторий (организаций, предприятий) на территории Республики Беларусь независимо от подчиненности и форм собственности;

для лабораторий индикации возбудителей особо опасных инфекций, лабораторной диагностики синдрома приобретенного иммунодефицита (далее – СПИД) и вирусологических лабораторий областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

11. В организациях (предприятиях), работающих с ПБА 1-2 групп, а также 3-4 групп создают режимные комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности и противоэпидемического режима (далее –режимные комиссии организаций (предприятий)) согласно приложению 2 к настоящим Санитарным правилам.

12. В организациях здравоохранения, задействованных в ходе локализации и ликвидации очагов заболеваний, вызванных ПБА 1-2 групп, приказом главного врача назначаются ответственные лица за соблюдение требований биологической безопасности и противоэпидемического режима в структурных подразделениях.

13. Разрешение на работу с ПБА 1-4 групп выдается на основании ходатайства руководителя организации (предприятия) с приложением:

пояснительной записки, в которой указывается технология проведения работы, выполняемые операции, объемы биологической массы, расположение оборудования в помещениях, схемы движения ПБА, персонала, отходов, наличие и оценка эффективности работы инженерно-технических систем, обеспечение техники безопасности и защиты окружающей среды (система обработки стоков, фильтров вентиляционных систем, передаточных устройств, автоклавов и санитарных пропускников), данные о подготовке персонала, сроках его вакцинации, порядке использования СИЗ;

правил режима работы с ПБА;

графического материала (схема планировок подразделений с указанием назначения помещения, размещения оборудования, разводки вентиляционных систем, отопления, канализации и водоснабжения);

актов проверки соблюдения противоэпидемического режима:

режимной комиссии организаций (предприятий), областных (Минской городской) режимных комиссий – при получении разрешения на работу с ПБА 3-4 групп;

режимной комиссии организаций (предприятий), республиканской режимной комиссии – при получении разрешения для организаций (предприятий), работающих с ПБА 1-2 групп, лабораторий индикации возбудителей ООИ, лабораторий диагностики СПИД и вирусологических лабораторий организаций здравоохранения, профильных научно-исследовательских (научно-практических) учреждений, предприятий по производству иммунобиологических лекарственных средств и продуктов микробиологического синтеза.

14. Для получения разрешения на выполнение работ с аэрозолями ПБА кроме перечисленных в пункте 14 настоящих Санитарных правил документов, представляется акт проверки аэродинамической установки на готовность работы с аэрозолями ПБА.

15. Разрешение на работу с ПБА 1-4 групп выдается сроком на 5 лет, а на право работы с аэрозолями ПБА 1-4 групп – на 2 года.

16. Разрешение на работу с ПБА 1-2 групп может быть аннулировано при нарушении требований биологической безопасности и противоэпидемического режима и считается недействительным при несанкционированном изменении планировки и назначения помещений.

17. Документы для получения разрешения направляются:

н право работы с ПБА 1-2 групп – в Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии»;

на право работы с ПБА 3-4 групп – в областные  центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (Минский городской центр гигиены и эпидемиологии).

18. Обследование на месте лабораторий индикации возбудителей ООИ, диагностики СПИД и вирусологических лабораторий организаций здравоохранения, профильных научно-исследовательских (научно-практических) учреждений, предприятий по производству иммунобиологических лекарственных средств и продуктов микробиологического синтеза представителями республиканской режимной комиссии для выдачи разрешения является обязательным.

19. Обследование лабораторий, работающих с ПБА 3-4 групп, для выдачи разрешения на работу с ПБА 3-4 групп проводится при необходимости.

###### ГЛАВА 3

###### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПБА 1-2 ГРУПП В ЛАБОРАТОРИЯХ

20. Работу с ПБА 1-2 групп разрешают организациям (предприятиям), независимо от их форм собственности и подчиненности, имеющим условия для соблюдения требований по безопасности работы и противоэпидемического режима, предусмотренных настоящими Санитарными правилами, другими ТНПА и полного разделения диагностических и экспериментальных исследований.

###### 21. ПБА следует хранить в холодильнике или несгораемом шкафу (сейфе) раздельно по группам. Совместное содержание ПБА различных групп допускается при условии хранения их в отдельных небьющихся емкостях с закрывающейся крышкой. Емкости опечатывают, внутри них помещают список с перечнем и количеством хранящихся ПБА. Холодильники и морозильники  для ПБА 1-2 групп и музейных культур 3-4 групп патогенности должны запираться и по окончании работы опечатываться.

22. Передача обеззараженного материала между лабораториями                 одной организации и за ее пределы допускается после проверки на специфическую стерильность, регламентированную соответствующими ТНПА. Не допускается передача ПБА 1-2 групп организациям, не имеющим разрешения на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний соответствующей группы патогенности.

23. Все виды работ с вирусами 1 группы патогенности и микроорганизмами, таксономическое положение которых не определено, а степень опасности не изучена, а также аэробиологические исследования проводят в максимально изолированных лабораториях.

24. Работа с рекомбинантными молекулами ДНК регламентируется законодательством Республики Беларусь.

25. Работа по производству ветеринарных препаратов и иммунобиологических лекарственных средств регламентируется настоящими Санитарными правилами и другими ТНПА, содержащими требования к помещениям, оборудованию производственных лабораторий, технике безопасности и производственной санитарии.

26. Диагностические исследования на холеру и ботулинический токсин, а также иммунологические (серологические) исследования по обнаружению в крови людей антигенов микроорганизмов 2 группы патогенности (без накопления возбудителя) и (или) антител к ним могут проводится в лабораториях, осуществляющих свою деятельность с микроорганизмами 3-4 групп патогенности в установленном порядке.

Материал для серологических исследований подлежит предварительной обработке в соответствии с требованиями настоящих Санитарных правил. Исследования на обнаружение антигена или определение антител к вирусам 2 группы патогенности в связи с отсутствием регламентированных методов инактивации вирусов проводят только в боксовом помещении или боксе ББ.

27. ПЦР – диагностику на наличие ПБА 1-2 групп осуществляют организации(предприятия), проводящие работы с ПБА 1-2 групп, в соответствии с ТНПА.

Допускается проведение исследований по детекции в крови людей возбудителей бруцеллеза, парентеральных вирусных гепатитов В и С, СПИД (без накопления возбудителя) в лабораториях, имеющих разрешение на проведение работ с ПБА 3 группы, выданное в установленном порядке. Обеззараживание проб при работе методом ПЦР проводят согласно установленному порядку по обеззараживанию исследуемого материала, инфицированного ПБА 1-2 групп,. Исследования по детекции вирусов 2 группы патогенности проводят в боксовом помещении или боксе ББ.

28. Для каждого структурного подразделения,                  проводящего производственные или экспериментальные работы, разрабатывают документ, определяющий режим безопасной работы с                                    ПБА 1-2 групп патогенности в конкретных условиях,                                               с учетом характера работ и особенностей технологии. Данный                     документ согласовывается с режимной комиссией организации                                    (предприятия) и утверждается ее руководителем.                                          При этом требования безопасности не должны быть ниже                             требований, регламентируемых настоящими Санитарными  правилами.

При разработке новых методов и методических приемов, требующих усиления мер безопасности, в данный документ вносят соответствующие дополнения.

29. Работу с ПБА 1-2 групп выполняют работники не моложе 18 лет с высшим или  средним медицинским, биологическим, ветеринарным (для ветеринарных учреждений) образованием, окончившие соответствующие курсы специализации с освоением методов безопасной работы с ПБА 1-2 групп на базе государственного учреждения образования «Белорусская  медицинская академия последипломного образования» и государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии», и не имеющие противопоказаний к лечению специфическими препаратами и к работе в СИЗ.

Допуск работников к работе с зараженным или подозрительным на зараженность материалом оформляется приказом руководителя организации (предприятия) один раз в два года после проверки знаний противоэпидемического режима.

30. Инженерно-технический персонал, дезинфекторы и санитарки структурного подразделения, осуществляющего деятельность с ПБА 1-2 групп, проходят специальную подготовку по биологической безопасности по месту работы.

31. Допуск к работе с ПБА 1-2 групп, инженерно-технического персонала к обслуживанию оборудования лаборатории осуществляет руководитель организации (предприятия) после проверки знаний режима работы с ПБА 1-2 групп и техники безопасности режимной комиссией организации (предприятия).

32. Срок действия допуска составляет два года, а при работе с биологическими аэрозолями – один год.

Первый допуск работника к работе с ПБА 1-2 групп выдается на шесть месяцев.

33. Разрешение на посещение лаборатории инженерно-техническому персоналу, не работающему постоянно в организации (предприятии), выдает руководитель организации (предприятия). Посещение осуществляется после прекращения работы и проведения текущей дезинфекции в сопровождении работника структурного подразделения. Данное посещение  регистрируется в журнале посетителей лаборатории (далее – журнал) в произвольной форме.

34. Специалистов, постоянно не работающих в организации, допускают к работе с ПБА 1-2 групп патогенности на общих основаниях согласно пунктам 31 и 32 настоящих Санитарных правил, а также по письменному разрешению руководителя организации (предприятия). Цель посещения и его продолжительность регистрируется в журнале. В особых случаях возникновения внештатных ситуаций администрация организации (предприятия) оговаривает порядок выезда указанных специалистов.

35. Прием посетителей в структурном подразделении, где проводят работу с ПБА 1-2 групп патогенности, допускается только в специально отведенных помещениях.

36. Вызов работников в период работы с патогенным или подозрительным на патогенность материалом запрещается.

37. Время непрерывной работы с патогенным или подозрительным на патогенность материалом должно составлять не более 4-х часов, после чего устанавливается часовой перерыв. Исследования заразного или подозрительного на зараженность материала после окончания рабочего дня могут быть продлены только с разрешения руководителя организации (предприятия) при условии соблюдения посменной работы и присутствия в лаборатории не менее двух работников.

38. Каждый работник лаборатории организации (предприятия) и прикомандированные работники обязаны сообщать о выявленных нарушениях биологической безопасности и противоэпидемического режима руководителю подразделения организации (предприятия).

39. Срочность проведения работ, недостатки в материально-техническом обеспечении и другие мотивы не могут служить основанием для отступления от требований настоящих Санитарных правил.

40. Организацию комплекса мероприятий по биологической безопасности и противоэпидемическому режиму в организации (предприятии) в целом обеспечивает ее руководитель, а по подразделениям  - их руководители.

41. Территория и помещения организации (предприятия) подлежат круглосуточной охране.

42. Территория организации (предприятия) должна иметь ограждение, препятствующее бесконтрольному проникновению посторонних лиц.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

ЗА ПЕРСОНАЛОМ

43. При приеме на работу, связанную с ПБА 1-2 групп, работники проходят медицинский осмотр с целью выявления противопоказаний с учетом вакцинопрофилактики, лечения специфическими препаратами и применения СИЗ.

44. Все работники, работающие с ПБА 1-2 групп, подлежат диспансерному наблюдению. Периодические медицинские осмотры проводят не реже одного раза в год.

Работникам, работающим с возбудителями глубоких микозов, проводят постановку аллергических проб.

45. Работникам, работающим с ПБА 1-2 групп, а также лиц,  по роду производственной деятельности посещающих помещения «заразной» зоны, в которых осуществляют работы с ПБА 1-2 групп патогенности (кроме возбудителя холеры), проводят иммунизацию. Оценку уровня иммунитета проводят одним из стандартных методов до и после вакцинации (ревакцинации).

46. Лиц, имеющих противопоказания к лечению специфическими препаратами, допускают к работе отдельным приказом по организации (предприятию) в соответствии с их письменным заявлением. К работе в лабораториях, деятельность которых связана с  аэрозолями и материалом, зараженным или подозрительным на зараженность возбудителем лихорадки Ку, а также к работе с ПБА 1-2 групп, против которых не разработаны методы специфического лечения, данную категорию работников не допускают.

47. Лиц с нарушениями иммунной системы к работе в максимально изолированных лабораториях не допускают.

48. Все работники, работающие с ПБА 1-2 группы или по роду производственной деятельности посещающие помещения «заразной» зоны, в которых работают с ПБА 1-2 групп (исключая холеру и токсины), проводят ежедневную термометрию, результаты которой фиксируют в журнале (форма произвольная) и заверяют подписью ответственного врача-инфекциониста (научного работника). Для лиц, работающих с возбудителями холеры, устанавливают обязательное обследование на вибрионосительство в случае дисфункции желудочно-кишечного тракта.

49. Работникам, работающим с вирусами 1 группы патогенности, ежедневно перед началом работы (смены) проводят медицинский осмотр.

50. В случае появления у работников заболевания, предположительно вызванного ПБА 1-2 групп, противоэпидемические, диагностические и лечебно-профилактические мероприятия проводят в соответствии с оперативным планом         организации (предприятия) или территориальным комплексным планом мероприятий по локализации и ликвидации очага ООИ.

51. При появлении у работника симптомов, характерных                         для инфекционного заболевания, вызываемого возбудителем,                                    с которым он работал, ставится в известность руководитель подразделения организации (предприятия) или дежурного                                    по организации (предприятию).

52. Работники максимально                  изолированных лабораторий информируют руководство организаций (предприятий) во всех случаях возникновения недомогания.

53. В случае заболевания работника, работающего с ПБА 1-2 групп, на его местожительство направляют врача-эпидемиолога организации (предприятия) с целью уточнения эпидемиологического анамнеза и решения вопроса о необходимости его изоляции. Результаты посещения доводят до сведения руководителя организации (предприятия).

54. Вызов врача-терапевта общемедицинской сети разрешается только после посещения больного врачом-инфекционистом организации (предприятия), за исключением случаев, когда симптомы заболевания не совпадают с симптомами, развивающимися при инфекции, с возбудителем которой контактировал работник.

55. Работники, которые по тем или иным причинам не могут явиться на работу, в течение двух часов ставят об этом в известность руководителя подразделением организации (предприятия). В случае неявки работника в организацию в течение двух часов от начала работы и отсутствия сведений о его местонахождении, руководитель подразделением организации (предприятия) принимает меры по установлению его местонахождения и причины отсутствия.

56. В специализированных лабораториях организаций (предприятий), проводящих работу с возбудителями чумы, сапа, мелиоидоза, глубоких микозов и вирусами 1 группы патогенности, должен быть предусмотрен изолятор (инфекционный стационар), размещенный в обособленном помещении, оборудованный и оснащенный всем необходимым для поддержания строгого противоэпидемического режима. В изолятор помещают работников при выявлении у них симптомов, характерных для заболеваний, вызываемых ПБА 1-2 групп, а также допустивших аварию при работе с ПБА 1-2 групп или оказавшихся в зоне аварии.

57. Решение об изоляции работников и проведении специфического лечения принимает руководитель организации (предприятия).

58. Работники, обслуживающие изолятор, должны пройти клиническую подготовку. Работников изолятора допускают к работе в соответствии с пунктами 31 и 32 настоящих Санитарных правил. В случае необходимости к обслуживанию изолятора могут привлекаться врачи, лаборанты, дезинфекторы и санитарки из числа работников организации (предприятия), допущенных к работе с ПБА 1-2 групп.

59. Для консультаций по лечению инфекционного заболевания могут привлекаться опытные врачи-инфекционисты и другие специалисты, не имеющие допуска к работе с возбудителями 1-2 групп патогенности, если они будут предварительно проинструктированы по вопросам безопасности работы и одеты в соответствующую защитную одежду. Во время посещения больного их сопровождает врач изолятора организации (предприятия). За консультантами устанавливают медицинское наблюдение (без изоляции) на срок инкубационного периода заболевания, с возбудителем которого работал больной.

60. В аптечке изолятора должен быть неснижаемый запас основных и резервных специфических лекарственных средств, медикаментов для оказания помощи по жизненным показаниям (кардиологические, противошоковые и другие).

61. Обо всех случаях заболевания работников в результате аварии или заражения во время работы с ПБА 1-2 групп руководитель организации (предприятия) обязан немедленно информировать территориальные органы и учреждения государственного санитарного надзора, отделы здравоохранения местных исполнительных и распорядительных органов.

62. Обо всех случаях аварий во время работы с ПБА 1-2 групп, требующих профилактического лечения пострадавшего, территориальные органы и учреждения государственного санитарного надзора информируют Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и республиканскую  режимную комиссию.

ГЛАВА 5

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И

ОБОРУДОВАНИЮ ЛАБОРАТОРИЙ

63. Лаборатории организаций (предприятий), проводящие работы с ПБА 1-2 групп, размещают в отдельно стоящем здании или изолированной части здания.

64. На входной двери лаборатории, имеющей запирающее устройство и звонок для вызова работников, должны быть обозначены           название, номер лаборатории и международный знак                «Биологическая опасность» согласно приложению 3 к настоящим Санитарным правилам.

65. Проекты строительства новых и реконструкции действующих лабораторий согласовывают с территориальными органами и учреждениями государственного санитарного надзора.

66. Лаборатория должна быть обеспечена водопроводом, канализацией,                электроэнергией, отоплением, вентиляцией и телефонной связью, электронной почтой, факсом и автономным (резервным) источником электропитания.

67. Все помещения лаборатории должны быть обеспечены естественным и (или) искусственным освещением, создающим уровень освещенности в соответствии с требованиями ТНПА.

68. Помещения лаборатории разделяют на «заразную» зону, где осуществляют манипуляции с ПБА 1-2 групп  и их хранение, и «чистую» зону, где не проводят работы с ПБА 1-2 групп и их хранение.

69. Планировочные решения и размещение оборудования должны обеспечивать поточность продвижения ПБА 1-2 групп и выполнение требований настоящих Санитарных правил. Схемы принципиальных планировок помещений блока для работы с инфицированными животными представлены в приложении 4 к настоящим Санитарным правилам.

Набор помещений лабораторий и их оснащение оборудованием могут варьировать в зависимости от конкретных целей и задач каждой лаборатории.

70. В «чистой» зоне лаборатории располагают:

гардероб для верхней одежды;

помещения для проведения подготовительных работ (препараторская, моечная, комната для приготовления и розлива питательных сред и другие);

помещение для стерилизации питательных сред и лабораторной посуды (стерилизационная);

помещение с холодильной камерой или холодильниками для хранения питательных сред и диагностических препаратов;

комнаты для работы с документами и литературой;

комнату отдыха;

кабинет руководителя;

подсобные помещения;

туалет.

71. В «заразной» зоне лаборатории располагают:

гардероб для рабочей одежды;

блок для работы с инфицированными животными, состоящий из комнаты для приема, разборки и первичной обработки поступающего материала, комнаты для работы с этим материалом (заражение, вскрытие, посев), комнаты для содержания зараженных животных, комнаты для обеззараживания инвентаря (клеток, садков и других);  блок для работы с инфицированными животными должен быть отделен от остальной части «заразной» зоны комнатами для надевания и снятия защитной одежды;

боксовые помещения для проведения микробиологических исследований;

комнаты, оснащенные боксами ББ, для проведения микробиологических исследований и работы с культурой клеток;

комнаты для проведения серологических исследований;

комнату для люминесцентной микроскопии;

комнату для проведения зооэнтомологических работ;

помещения для ПЦР-диагностики;

автоклавную для обеззараживания материала;

термостатную (термальную) комнату;

комнату для ведения записей в рабочих журналах;

туалет.

72. На границе «чистой» и «заразной» зон располагают санитарный пропускник.

73. Внутреннюю отделку помещений выполняют в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности пола, стен, потолка в помещениях лаборатории «заразной» зоны должны быть гладкими, без щелей, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, полы не должны быть скользкими.

74. В помещениях «заразной» зоны выступающие и проходящие трубы (батареи отопления) располагают на расстоянии от стен с целью возможности проведения их полной дезинфекции. Места ввода инженерных коммуникаций герметизируют.

75. В помещениях «заразной» зоны лаборатории, где проводят работы с ПБА 1-2 групп, не допускается установка системы водоснабжения, не защищенной техническими средствами от подсоса и обратного тока воды.

76. Из помещений «заразной» зоны не допускается слив (сток) необеззараженных жидкостей в канализационную сеть.

77. Окна и двери помещений «заразной» зоны лаборатории должны быть плотно закрывающимися. Допускается заполнение оконных проемов стеклоблоками. На окна  цокольного и первого этажей устанавливают металлические решетки, не нарушающие правила пожарной безопасности. Наличие охранной сигнализации не исключает необходимости установки решеток. Двери должны иметь запирающие устройства.

78. В помещениях блока для работы с инфицированными животными устанавливают высокие пороги (высота порога не ниже 30 см), недоступные для проникновения грызунов.

79. Помещения блока для работы с инфицированными животными, боксовые помещения должны иметь автономную систему приточно-вытяжной вентиляции, изолированную от других вентиляционных систем здания, оборудованную проверенными на защитную эффективность фильтрами тонкой очистки воздуха (далее – ФТО) на выходе.

80. Эксплуатация систем приточно-вытяжной вентиляции лабораторий осуществляется в соответствии с требованиями ТНПА.

81. Боксы ББ проверяют на защитную эффективность в следующих случаях:

после монтажа и подготовки к использованию;

не реже одного раза в год при наличии фильтров предварительной очистки от крупнодисперсных частиц;

не реже одного раза в шесть месяцев при отсутствии фильтров предварительной очистки воздуха от крупнодисперсных частиц в системе подаваемого в бокс и выводимого из него воздуха;

после перемещения или ремонта бокса.

82. В предбоксах, а также в комнатах для снятия защитной одежды, устанавливают водопроводные краны (рукомойники), оборудованные бесконтактными смесителями, локтевыми дозаторами для антисептических средств и емкости с дезинфицирующими растворами на случай аварии. На полу размещают коврик, смоченный дезинфицирующим раствором.

83. Аварийную звуковую и (или) световую сигнализацию выводят в помещения «заразной» или «чистой» зон, где постоянно находится персонал.

84. В помещениях для надевания защитной одежды устанавливают зеркало.

85. Лабораторное оборудование и мебель (столы, стеллажи для содержания животных, стулья и т.д.) должны быть гладкими, без острых краев и шероховатостей, иметь покрытия, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность полов не должна иметь швов и трещин.

86. Ширина проходов к рабочим местам или между двумя рядами выступающего оборудования должна быть не менее 1,5 метра.

87. Помещения, где проводят работу с ПБА 1-2 групп, оборудуют бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха и поверхностей в соответствии с ТНПА.

88. Для защиты рабочих столов от попадания прямого солнечного света используют светозащитные пленки, жалюзи из материала, устойчивого к дезинфицирующим средствам.

89. Помещения лабораторий должны быть непроницаемы для грызунов и насекомых.

90. Лабораторию оборудуют пожарной сигнализацией и обеспечивают средствами тушения пожара.

ГЛАВА 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ ЛАБОРАТОРИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  С ПБА 1                       (КРОМЕ ВИРУСОВ) И 2 ГРУПП

91. Лаборатории, проводящие диагностические исследования с ПБА 1 (кроме вирусов) и 2 групп, оборудуют двумя входами: для работников и

для получения материала.

Допускается получение материала через передаточное окно.

92. В санитарном пропускнике выделяют помещения для переодевания в рабочую одежду, оборудованные индивидуальными шкафчиками для личной и рабочей одежды, душевую.

93. При отсутствии в помещении приточно-вытяжной вентиляции или ФТО на выходе вытяжной вентиляции в блоке для работы с инфицированными животными следует использовать боксы ББ 3 класса, а для исследований на чуму - боксы ББ 2 или 3 класса.

94. Диагностические исследования, связанные с изоляцией вирусов и риккетсий 2 группы патогенности, проводят в боксовых помещениях или в боксах ББ 2 класса.

95. Разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах, при условии их выключения на время работы с ПБА.

96. Не допускается установка кондиционеров в комнатах для содержания зараженных животных.

ГЛАВА 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ ЛАБОРАТОРИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПБА 1                                         (КРОМЕ ВИРУСОВ) И 2 ГРУПП

97. В лабораториях, работающих с ПБА 1-2 групп и проводящих только экспериментальные исследования, допускается один вход.

98. В санитарном пропускнике выделяют раздельные комнаты для личной и рабочей одежды с индивидуальными шкафами, а также душевые, расположенные между этими двумя помещениями. Граница зон проходит по помещению душевой.

99. Работники, проходя из «чистой» зоны в «заразную» через санитарный пропускник, оставляют личную одежду в индивидуальных                 шкафах, предназначенных для ее хранения, меняют свою обувь на тапочки для душа, проходят в помещение для надевания рабочей одежды и  обуви. Обязательность принятия душа при выходе из «заразной» зоны определяется в зависимости от вида возбудителя и характера работ и регламентируется правилами внутреннего распорядка или иным документом, утвержденным руководителем организации (предприятия). 	100. Через санитарный пропускник разрешается проносить только ключи и печати (штампы).

101. При наличии в организации (предприятии) на одной территории нескольких лабораторий разрешается размещение и оборудование централизованных автоклавных и стерилизационных.

102. При расположении в одном блоке нескольких профильных лабораторий, работающих с ПБА 1-2 групп, общими  для них могут быть  блок для работы с инфицированными животными, санитарный пропускник, автоклавные для обеззараживания, моечные, комнаты для приготовления питательных сред.

103. В научно-исследовательских (научно-практических) организациях, имеющих единые санитарные пропускники и централизованные автоклавные, обслуживающие несколько лабораторий, работающих с ПБА 1-2 групп, допускается размещение в «заразной» зоне вспомогательных помещений, в которых не проводят работы, связанные с использованием или хранением ПБА 1-2 групп. Набор помещений определяют функциональными задачами подразделений. Режим обеспечения биологической безопасности в названных помещениях «заразной» зоны определяют распоряжением руководителя организации (предприятия) после  согласования с режимной комиссией данной организации (предприятия).

104. Допускается кондиционирование воздуха помещений «заразной» зоны. Кондиционеры устанавливают на приточных вентиляционных системах до ФТО. Установка оконных кондиционеров в помещениях «заразной» зоны не допускается.

105. Работы, связанные с высоким риском образования аэрозоля               (центрифугирование, гомогенизация, измельчение, интенсивное встряхивание, обработка ультразвуком, вскрытие объектов с            зараженным материалом, большие объемы и высокая концентрация ПБА 1-2 групп), проводят в отдельных боксовых  помещениях или боксах ББ 3 класса. Внутри боксов ББ устанавливают необходимое оборудование. Боксы ББ могут быть соединены между собой, создавая технологические линии. Места ввода коммуникаций и соединения боксов ББ между собой герметизируют.

ГЛАВА 8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

106. Порядок работы в производственных помещениях при работе                с ПБА 1-2  групп устанавливают в соответствии с правилами техники безопасности, производственной санитарии, санитарно-противоэпидемического режима для  предприятий  по производству бактерийных и вирусных препаратов, настоящими Санитарными правилами, ТНПА по производству и контролю медицинских иммунобиологических лекарственных средств.

107. Все вакуумные линии, линии сжатого воздуха и газов в                   «заразной» зоне обеспечивают ФТО воздуха.

ГЛАВА 9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКСИМАЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ

108. Проекты      строительства   и    реконструкции      максимально

изолированных лабораторий (лабораторий максимального уровня биологической безопасности) согласовывают с республиканской режимной комиссией.

109. На границе «чистой» и «заразной» зон оборудуют санитарные пропускники, состоящие из предбоксов с герметичными     дверями (отдельными для входа и выхода работников), душевыми, а также санитарно-бытовыми помещениями, в которых проводится смена рабочей и защитной одежды.

110. Помещения «заразной» зоны должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной механической вентиляции с ФТО, обеспечивающими:

поддержание разрежения в помещениях с постоянным автоматическим регулированием параметров разрежения и их регистрацией (допускается создание и регулирование разрежения другими способами в помещениях «заразной» зоны существующих сооружений);

создание направленных потоков воздуха, наличие которых контролируется персоналом;

очистку поступающего и удаляемого из помещений воздуха на необходимом количестве каскадов ФТО;

поддержание требуемых санитарно-гигиенических условий в помещениях.

111. В помещениях «заразной» зоны не допускается установка системы водоснабжения, не защищенной техническими средствами от подсоса или обратного тока.

112. Для обеззараживания отходов и предметов, передаваемых из помещений «заразной» зоны, на границе «чистой» и «заразной» зон устанавливают проходные автоклавы с двумя дверями, оснащенными блокировкой, препятствующей одновременному открыванию дверей.

113. Для передачи предметов, оборудования, защитной одежды, не выдерживающих воздействия высоких температур при их обработке, на границе «чистой» и «заразной» зон устанавливают передаточные шлюзы с устройствами для распыления дезинфицирующих средств, которые передаточные оснащаются системой блокировки дверей.

114. Все жидкие отходы, образующиеся в процессе работы, подлежат обязательному химическому и термическому обеззараживанию. Стоки от гигиенического душа подлежат обязательному термическому или химическому обеззараживанию.

115. Все виды работ с ПБА 1-2 групп проводят в боксах ББ 3 класса или в пневмокостюмах. При необходимости из боксов ББ создают технологические линии.

116. Лаборатории оборудуют системой централизованного воздухоснабжения пневмокостюмов.

117. Пневмокостюмы подвергают дезинфекционной обработке, проверке их целостности и защитной эффективности фильтров после каждого посещения «заразной» зоны.

118. Работники лаборатории проходит специальную подготовку по использованию пневмокостюмов.

119. Лаборатории оборудуют дублирующей системой электроснабжения, автономным (резервным) источником электропитания (дизель-генератором).

120. Приточно-вытяжная система вентиляции, система подачи воздуха для пневмокостюмов, система сбора и обработки стоков должны быть укомплектованы наряду с основными рабочими агрегатами дополнительными (резервными) агрегатами.

121. Работа с ПБА 1-2 групп разрешается только после положительных результатов комплексного испытания всех инженерно-технических систем обеспечения биологической безопасности.

122. В лабораториях должны быть разработаны детальные инструкции по организации и проведению работ с ПБА 1-2 групп, эксплуатации инженерно-технических систем биологической безопасности и контролю эффективности их функционирования, утвержденные руководителем организации (предприятия). На основе данных инструкций организуют и проводят курсы обучения для всего персонала, работающего в «заразной» зоне на постоянной основе, с последующей проверкой знаний для получения допуска к работе в «заразной» зоне.

123. Работники контролирующих и инспектирующих служб получают доступ в «заразную» зону после прохождения инструктажа по соблюдению требований биологической безопасности и противоэпидемического режима.

124. В максимально изолированных лабораториях  должны быть разработаны и утверждены руководителем организации (предприятия) инструкции и планы мероприятий при авариях. Работники максимально изолированных лабораторий и инженерно-технические работники проходят теоретическое и практическое обучение действиям по ликвидации аварий, а также участвуют в практических учениях по отработке мероприятий по ликвидации последствий аварий.

125. Непосредственная работа в помещениях максимально изолированных лабораторий дополнительно регламентируется инструкциями, утвержденными руководителем организации (предприятия) по каждому виду проводимых работ, применяемому оборудованию, используемым животным, типу помещений и т. д.

ГЛАВА 10

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ С ПБА 1-2 ГРУПП В ЛАБОРАТОРИИ

126. Приборы, оборудование и средства измерений, используемые в работе лаборатории, работающей с ПБА 1-2 групп, должны быть аттестованы в установленном порядке, технически исправны, иметь технический паспорт и инструкцию по эксплуатации с учетом требований биологической безопасности и противоэпидемического режима. Средства измерения подвергают метрологическому контролю в установленные сроки.

127. Ввод в эксплуатацию нового оборудования, приборов, а также использование новых методик, предназначенных для работы с ПБА 1-2 групп, осуществляют только после экспертизы их на надежность защиты работающего персонала и отсутствие загрязнения внешней среды.

128. Планово-предупредительный ремонт лабораторного оборудования и инженерных систем обеспечения биологической безопасности подразделений организации (предприятия) осуществляют инженерно-технические службы и специалисты в соответствии с годовым графиком.

129. Работа, осуществляемая в комнатах целевого назначения «заразной» зоны (радиоизотопной, биохимической, электронной микроскопии, препараторской), должна соответствовать профилю и требованиям техники безопасности.

130. Гистоцитоэнзимохимические исследования проводят в соответствии с требованиями ТНПА по первичной обработке материала, зараженного или подозрительного на зараженность возбудителями чумы, холеры, туляремии, бруцеллеза и сибирской.

131. Доставку в лабораторию материала для исследования осуществляют в контейнерах или сумках-холодильниках. Правила упаковки ПБА 1-2 групп регламентируются ТНПА о порядке учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов.

132. Прием и разборку доставленного материала проводят с соблюдением мер предосторожности. Емкости с ПБА 1-2 групп помещают на поднос, покрытый многослойной марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.

133. Тип защитной одежды  определяется видом ПБА.

134. Вход персонала в микробиологические комнаты (боксы) и выход из них осуществляют через предбоксы, где работники надевают и снимают защитную одежду.

135. Во время работы двери боксов и предбоксов должны быть закрыты. Выход из боксов во время проведения работ не допускается.

Не допускается вызов работников во время выполнения ими любого вида работ с ПБА.

136. Доступ в помещение во время проведения работ лицам, не имеющим прямого отношения к работе, не допускается.

137. Для работы с ПБА 1-2 групп могут применяются боксы ББ 2-3 классов.

138. Скорость воздушного потока в проеме бокса ББ 2 класса должна составлять 0,4-0,75 м/с, разрежение в боксах ББ 3 класса - 20 мм водяного столба по отношению к помещению лаборатории.

139. Все работы в боксах ББ проводят на специальных поддонах с салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором.

140. Перед началом работы в боксе ББ включают вентиляцию. Для боксов ББ 2 класса проверяют наличие отрицательного давления по шкале боксового манометра.

141. Вся работа должна выполняться ближе к задней стенке бокса ББ 2 класса  и быть видимой снаружи.

142. После удаления контейнеров с ПБА 1-2 групп дверь бокса ББ закрывают, внутри бокса ББ включают бактерицидные лампы.

143. Все виды работ с ПБА 1-2 групп проводят с соблюдением принципа парности (не менее двух работников).

144. При проведении серологических исследований на бактериальные инфекции проводят предварительную обработку материала дезинфицирующими средствами согласно приложениям 5 и 6 к настоящим  Санитарным правилам.

145. Режим обеззараживания суспензий внутренних органов или костного мозга животных, материала от больных, субстратов гнездовий птиц,  нор млекопитающих, погадок хищных птиц, а также бактериальных взвесей определяется видом возбудителя.

146. Эффективность обеззараживания контролируется пробой на отсутствие возбудителя («специфическую стерильность»). Контроль эффективности обеззараживания регламентируется ТНПА по проверке на специфическую стерильность.

147. При необходимости проведения срочного анализа на наличие антигенов ПБА 1-2 групп и отсутствии времени для обработки материала или постановки пробы на отсутствие возбудителя инфекции серологические реакции проводят в «заразной» зоне с соблюдением требований биологической безопасности, обусловленных видовыми особенностями ПБА 1-2 групп.

148. В случае необходимости срочного транспортирования обеззараженный материал без контроля на отсутствие возбудителя инфекции перевозят как «заразный» материал.

149. Серологические исследования на обнаружение антигена или определение антител к вирусам 2 группы патогенности проводят только в боксированном помещении или боксе ББ.

150. При пипетировании пользуются только резиновыми грушами или автоматическими устройствами. При этом кончик пипетки всегда должен быть ниже уровня жидкости в сосуде, или жидкость из пипетки должна стекать по внутренней стенке сосуда. Не допускается переливание жидких культур через край, продувание через них воздуха из пипеток. Сбор культур с поверхности агара следует проводить петлей, металлическим, стеклянным или пластиковым шпателем.

151. При заражении развивающихся куриных эмбрионов применяют только затупленные иглы.

152. Посуда, пипетки, оборудование, шприцы перед использованием должны быть проверены на целостность и исправность.

153. Бактериологическая петля должна быть замкнута в непрерывное кольцо, иметь плечо длиной не более 6 см. Допускается использование одноразовых, промышленно изготовленных петель с большей длиной плеча.

154. Не допускается фиксировать мазки нагреванием. Мазки, обработанные фиксаторами или красителями, в дальнейшем подлежат обеззараживанию дезинфицирующими средствами, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению.

155. Для фиксирования используют 96% этиловый спирт, смесь Никифорова (равное количество спирта и эфира), ацетон, а при исследовании материала, содержащего возбудитель сибирской язвы или неизвестной этиологии – 96% этиловый спирт с добавлением перекиси водорода до конечной 3%-ной концентрации. Время фиксации – 30 минут.

156. Работу с высокими концентрациями (более 1010 колониеобразующих единиц или микробных клеток в 1 мл.), большими объемами (более 500 мл в емкости) проводят в боксах ББ 2 и 3 классов в противочумном костюме соответствующего типа.

157. Работу по лиофилизации культур возбудителей 1-2 групп проводят в соответствии с ТНПА.

158. Ампулы с высушенными культурами вскрывают в помещении музея (коллекции) живых культур в боксе ББ. При этом оттянутый конец ампулы нагревают над пламенем горелки, затем влажным концом стерильного ватного тампона прикасаются к нагретой части, в результате чего появляются трещины. Конец ампулы накрывают трехслойной хорошо отжатой марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и обламывают пинцетом.

После вскрытия ампула остается накрытой той же салфеткой в течение одной – двух минут. Затем салфетку осторожно снимают и вместе с остатками стекла погружают в дезинфицирующий раствор. Вскрытую ампулу накрывают стерильным марлевым тампоном на 1-2 минуты, затем в ампулу вносят раствор для приготовления взвеси, которую далее высевают на твердые и жидкие питательные среды. Посевы культур на питательных средах передают в лаборатории.

159. Не допускается оставлять после окончания работы на открытых местах или в неопечатанных хранилищах (сейфах, холодильниках, термостатах) нефиксированные мазки, объекты с посевами и другие материалы, содержащие ПБА 1-2 групп.

Разрешается оставлять на столах и в боксах ББ посуду подписанную, но не засеянную, сделав соответствующую надпись.

160. По окончании работы с ПБА 1-2 групп объекты с посевами переносят в хранилища. Не допускается совместное хранение в одном хранилище живых культур ПБА 1-2 групп и диагностических или лечебных препаратов.

161. Остатки ПБА 1-2 групп, использованную посуду, твердые и жидкие отходы из «заразной» зоны лаборатории собирают в закрывающиеся емкости и передают в автоклавную или дезинфицируют на  месте. Слив необеззараженных жидкостей в канализационную сеть не допускается.

162. Порядок сбора, транспортировки и обезвреживания отходов осуществляется в соответствии с ТНПА.

163. Емкости со сгустками крови (пробирки, флаконы) обеззараживают только с использованием дезинфицирующего раствора. Емкость берут анатомическим пинцетом так, чтобы одна его бранш была вогнута немного внутрь и погружают ее в наклонном положении до полного заполнения раствором.  При правильном погружении воздушные пузыри не образуются, и емкость опускается на дно. После погружения всех емкостей пинцет обеззараживают дезинфицирующим средством.

164. Использованные пипетки полностью погружают в дезинфицирующий раствор, избегая образования в каналах пузырьков воздуха. В дальнейшем проводят обеззараживание в автоклаве.

165. Переносить заразный материл в автоклавную необходимо в емкостях, поставленных в металлические поддоны с высокими бортиками. Эту операцию производит младший или средний персонал в сопровождении ответственного лица, допущенного к работе с ПБА 1-2 групп. Движение осуществляют по определенному пути.

166. В контейнерах для автоклавирования по верхнему краю боковых стенок должны быть отверстия, обеспечивающие свободную циркуляцию пара. Целостность контейнеров и поддонов проверяют перед каждым использованием.

167. Перенос ПБА 1-2 групп в контейнерах (биксах) из одного подразделения в другое производят работники, допущенные к работе с ПБА 1-2 групп, в присутствии сопровождающего (врача-эпидемиолога, научного работника, лаборанта).

168. Контейнеры для транспортирования ПБА 1-2 групп должны быть изготовлены из прочного антикоррозийного материала. Дно должно быть выстлано мягким адсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения всей жидкости в случае утечки. Крышка контейнера должна плотно закрываться. Контейнеры оборудуют удобной ручкой (ручками).

169. Хранение пищевых продуктов и прием пищи разрешается только вне лаборатории в специально отведенных местах «чистой» зоны организации (предприятия).

170. Вынос из «заразной» зоны лаборатории оборудования, лабораторной или хозяйственной посуды, реактивов, инструментов и других предметов производят после их дезинфекции и с разрешения руководителя лаборатории. Вынос перечисленных предметов за пределы организации (предприятия) осуществляют по письменному разрешению руководителя организации (предприятия).

171. Для индивидуальной защиты персонала используют СИЗ.

172. После использования СИЗ обеззараживают.

173. Не допускается одновременная работа в одном помещении с диагностическим материалом, культурами микроорганизмов и вакцинами.

174. Не допускается проведение экспериментальных работ с устойчивыми к антибиотикам вирулентными штаммами, если в организации (предприятии) отсутствуют лекарственные средства, к которым используемые штаммы чувствительны (не менее двух средств).

175. При необходимости в одном из помещений допускается проведение работ:

одновременно с разными видами (штаммами) возбудителей;

диагностических и экспериментальных при условии их разделения во времени и проведения заключительной дезинфекции после каждого цикла работ.

176. Перед уходом из помещения работники перекрывают подачу газа, воды. Помещения «заразной» зоны лаборатории опечатывают и запирают на замок. Открывание и снятие печатей, запирание и опечатывание всей лаборатории производят работники (не менее двух), имеющие соответствующее разрешение руководителя организации (предприятия).

177. Помещения лаборатории, где проводят работу с ПБА 1-2 групп, подлежат постоянной специализированной охране.

178. Все записи в помещениях, где проводят работу с ПБА 1-2 групп, ведут на отдельных листах, которые перед выносом из «заразной» зоны обеззараживают погружением в дезинфицирующий раствор или автоклавируют.

179. Организации (предприятия), работающие с ПБА 1-2 групп, должны регулярно проводить определение защитной эффективности ФТО приточно-вытяжной вентиляции и их замену согласно приложению 7 к настоящим Санитарным правилам, сточных вод на патогенную микрофлору согласно приложению 8 к настоящим Санитарным правилам, а при работе с вирулентными культурами сибирской язвы - контроль обсемененности боксированного помещения один раз в месяц.

ГЛАВА 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ГЛУБОКИХ МИКОЗОВ

180. Все манипуляции с культурами мицелиальной фазы, а также изучение выживаемости грибов во всех фазах проводят в боксе ББ 3 класса.

181. Просмотр посевов с мицелиальными фазами грибов проводят в боксированных помещениях в противочумном костюме IV типа с ватно-марлевой повязкой.

182. Во избежание заражения аэрогенным путем при работе с мицелиальными фазами грибов агаровые пластинки с посевами выдерживают в термостате не более 5 суток (до начала спороношения). Не допускается открывать матрицы и пробирки с посевами мицелиальной фазы грибов вне бокса.

183. Работу с дрожжевыми фазами грибов проводят в боксированном помещении в противочумном костюме III типа, серологические исследования - в противочумном костюме IV типа.

184. Для проведения подсчета клеточных элементов в камере Горяева суспензии грибов обеззараживают.

185. При заражении лабораторных животных место введения материала обрабатывают 1% спиртовой настойкой йода.

ГЛАВА 12

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ МАТЕРИАЛА И УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

186. Средства и методы дезинфекции определяют в каждом конкретном   случае   в   зависимости  от  вида ПБА 1-2 групп, характера и

объема обеззараживаемого материала.

187. Дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию осуществляют только препаратами, разрешенными Министерством здравоохранения Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению.

188. Поступающие на склад организации (предприятия) серии дезинфицирующих средств проверяют на процентное содержание активного вещества.

189. В лаборатории хранят не менее чем недельный запас дезинфицирующих средств.

190. Дезинфицирующие растворы в специально оборудованном помещении готовит дезинфектор под наблюдением врача-эпидемиолога (научного работника). Сроки использования рабочих растворов регламентированы инструкциями по использованию дезинфицирующих средств.

191. Емкости с дезинфицирующими растворами маркируют в соответствии с ТНПА.

192. К дезинсектантам предъявляют те же требования, что и к дезинфицирующим средствам в соответствии с пунктами 188 - 191 настоящих Санитарных правил.

193. Обеззараживание инфекционного материала обеспечивает средний персонал лаборатории.

194. В организациях (предприятиях), проводящих работы с ПБА 1-2 групп, могут предусматриваться подразделения для централизованного обеззараживания материала.

195. Автоклавирование проводят работники, окончившие специальные курсы.

196. Контроль работы стерилизаторов осуществляют в соответствии с приложениями 9-11 к настоящим Санитарным правилам.

197. В лабораторных помещениях поддерживают чистоту. В них не должно находиться материалов, не имеющих отношения к работе.

198. Ежедневно после текущей дезинфекции рабочих поверхностей с соответствующей виду ПБА 1-2 групп экспозицией и облучения бактерицидными лампами младший персонал проводит влажную уборку боксированных помещений. Уборку проводят в защитной одежде под наблюдением лаборанта.

199. Рабочие поверхности в помещениях «заразной» зоны дезинфицируют после окончания каждого этапа работы.

200. В помещениях «заразной» зоны проводят еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих и моющих средств путем протирания (а также с помощью аэрозольного способа дезинфекции) поверхностей мебели, приборов, аппаратов, а также стен (на высоту до 2 м). После влажной уборки проводят обеззараживание воздуха и поверхностей бактерицидными лампами в соответствии с ТНПА.

201. Стеклянные поверхности бактерицидных ламп протирают ветошью, смоченной 70% этиловым спиртом, не реже 1 раза в неделю.

202. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован отдельно для «чистой» и «заразной» зон. Перенос его из «заразной» зоны в «чистую» не допускается.

203. Мусор из «заразной» зоны лаборатории обеззараживают дезинфицирующим средством в соответствии с пунктом 186 настоящих Санитарных правил.

204. Холодильники периодически (один раз в месяц) очищают от наледи с одновременным проведением дезинфекции.

205. Термостаты дезинфицируют один раз в месяц.

ГЛАВА 13

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ В БЛОКЕ ДЛЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ

206. Все виды работ по заражению, вскрытию и содержанию животных, другие манипуляции с инфицированными животными и членистоногими, а также прием и первичную обработку проб клинического, секционного и полевого материала, за исключением проб на холеру и крови на антитела к ПБА 2 группы, проводят в помещениях блока для инфицированных животных.

207. Операции по заражению и вскрытию лабораторных животных проводят работники, имеющие допуск к работе с ПБА 1-2 групп.

208. Все виды работ в помещениях блока для инфицированных животных осуществляют с соблюдением принципа парности.

209. Время пребывания и характер выполняемых работ в блоке для инфицированных животных регистрируется в журнале постановки биологических проб.

210. Не допускается в одной и той же комнате надевать защитную одежду и снимать ее после работы с ПБА 1-2 групп.

211. Зараженных мелких животных и членистоногих содержат в помещениях блока для инфицированных животных с соблюдением следующих правил:

мелких животных помещают в контейнеры (банки, ящики и садки), заранее осмотренные на целостность, на которые прикрепляют заполненные этикетки; ящики и банки закрывают сетчатыми крышками, не допускающими выхода животных;

членистоногих помещают в банки и флаконы, плотно завязанные мелко сетчатым материалом, а также в пробирки, закрытые ватно-марлевой или корковой пробкой;

животные, зараженные разными видами микроорганизмов, подлежат раздельному содержанию;

с животными помещают на металлические (деревянные) стеллажи, окрашенные масляной краской, а сосуды с эктопаразитами – в шкафы, холодильники или термостаты;

контейнеры с животными, зараженными возбудителями сибирской язвы, глубоких микозов, размещают на металлических (деревянных, обитых железом) стеллажах;

при накоплении в банках или садках большого количества подстилочного материала (более одной трети банки или садка) животных пересаживают в чистые банки, а использованные заливают дезинфицирующим раствором и (или) автоклавируют.

212. Животных, предназначенных для вскрытия, умерщвляют хлороформом, эфиром или другими разрешенными способами.

213. Трупы животных перед забором органов погружают в мыльный раствор, затем переносят на доску для вскрытия, помещенную в кювету, и фиксируют. Для вскрытия используют два набора инструментов (для разрезания кожи и для взятия кусочков органов).

214. Вскрытое животное после взятия материала на исследование обеззараживают дезинфицирующим раствором в соответствии с настоящими Санитарными правилами.

215. После вскрытия животных инструменты, доски для вскрытия, банки, бачки, садки из-под животных, подстилочный материал обеззараживают путем погружения в дезинфицирующий раствор в соответствии с настоящими Санитарными правилами.

216. В блоке для инфицированных животных не допускается:

чистить банки и ящики с сухими (не смоченными дезинфицирующими растворами) отходами;

брать трупы животных руками без корнцанга.

217. Для утилизации обеззараженных твердых отходов и трупов животных используют крематорий, муфельные печи или выделенное и согласованное с территориальными органами и учреждениями государственного санитарного надзора помещение.

ГЛАВА 14

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗ

218. Для   работы  с  ПБА 1-2 групп каждого работника обеспечивают СИЗ: защитной одеждой и обувью, средствами защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов в соответствии с приложениями 12 и 13 к настоящим Санитарным правилам.

219. Одежда и обувь должны быть индивидуальными, соответствовать размерам работников. Рабочая одежда должна храниться в санитарном пропускнике отдельно от личной одежды в индивидуальных шкафчиках работников, а защитная одежда – в местах ее надевания.

220. Пневмокостюмы, пневмошлемы, изолирующие костюмы, противогазовые коробки должны быть пронумерованы, за каждым из них ведут строгий учет времени использования. Время использования регистрируют в специальном журнале.

221. Для правильной эксплуатации СИЗ руководитель подразделения назначает ответственного работника, в функциональные обязанности которого входит ведение учета времени эксплуатации СИЗ, контроль за подготовкой и проверкой СИЗ, своевременным изъятием из пользования СИЗ с нарушенной целостностью ткани или швов, а также с истекшим сроком эксплуатации.

222. Перед каждым использованием пневмокостюмы подлежат специальной проверке на целостность. Изолирующие костюмы и пневмошлемы проверяют визуально.

223. Пневмокостюмы, пневмошлемы, изолирующие костюмы, противогазы, а также другие СИЗ обеззараживают после каждого использования.

224. При работе в лабораториях защитную одежду меняют по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

ГЛАВА 15

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗООЛОГИЧЕСКОЙ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

225. Работники органов и учреждений государственного санитарного надзора, других организаций, проводящих отлов грызунов, сбор эктопаразитов в очагах природно-очаговых инфекций, истребление грызунов, а также другие полевые работы с дикими позвоночными и беспозвоночными животными, обеспечиваются соответствующей сезону защитной одеждой.

226. При работе на энзоотичных по природно-очаговым инфекциям территориях комбинезон и сапоги пропитывают стойкими репеллентами или стойкими инсектицидами в соответствии с инструкциями по их применению.

227. При добыче грызунов и сборе членистоногих, а также при их истреблении, перед перерывами в работе и при завершении работы обеззараживают руки и инструменты соответствующими дезинфицирующими средствами.

228. Место стоянок в поле следует располагать в удалении от нор грызунов. Место расположения палаток обрабатывают порошковыми инсектицидами.

229. Орудия лова и другой инструмент, соприкасавшийся в процессе работы с грызунами и эктопаразитами (капканы, давилки, ленты для отлова эктопаразитов, пробирки и мешочки), перевозят и переносят в закрытой таре. Доставку оборудования и полевого материала в лабораторию осуществляют транспортом, которым располагает полевая бригада, в сопровождении работника, имеющего допуск к работе с ПБА.

230. Орудия лова, добытый полевой материал хранят в местах, недоступных для посторонних лиц.

231. Добытых грызунов при необходимости умерщвляют непосредственно в капкане с помощью хлороформа, эфира. Трупы складывают в бязевые мешочки, которые помещают в отсадники, ящики или брезентовые (клеенчатые) мешочки. Бязевые мешочки плотно завязывают дважды (второй раз через подвернутый край мешочка), чтобы исключить рассеивание эктопаразитов.

232. Живых грызунов помещают в металлические или обитые изнутри железом отсадники или ящики. Эктопаразитов для паразитологического и микробиологического исследований доставляют в пробирках, закрытых ватно-марлевыми пробками и помещенные в металлические пеналы, или в толстостенных стеклянных флаконах с притертыми пробками, помещенные в бязевые мешочки. На наружную сторону упаковки доставленного материала наносят знак «Биологическая опасность» согласно приложению 3 к настоящим Санитарным правилам.

233. Грызунов, добытых мертвыми, после освобождения из мешочков очесывают, а добытых живыми - обрабатывают дезинфицирующими средствами. Доставленных эктопаразитов освобождают от субстрата.

234. Дезинфекцию бязевых мешочков, в которых были доставлены животные и материал, производят после каждого их использования путем кипячения в течение 30 мин в мыльно-содовом растворе с последующим тщательным полосканием в чистой воде. Флаконы и пробирки из-под эктопаразитов дезинфицируют путем кипячения в воде.

235. Дезинфекцию орудий лова и других инструментов проводят ежедневно по окончании работы путем прогревания на солнце (в летнее время), кипячением, обработкой дезинфицирующими растворами с             последующим проветриванием и смазыванием их растительным маслом. Ящики и отсадники дезинфицируют.

236. Определение   вида   эктопаразитов, лабораторное исследование

(приготовление суспензии, посев) проводят в помещении «заразной»                      зоны. Эктопаразитов обездвиживают парами эфира, раскладывают на широком предметном стекле и просматривают в сухом виде под микроскопом. При просмотре эктопаразитов живыми в капле воды предметное стекло помещают в чашку Петри для исключения загрязнения столика микроскопа стекающей со стекла жидкостью. После окончания работы чашки Петри и стекла погружают в дезинфицирующий раствор. Во избежание разбрызгивания жидкости при приготовлении суспензии клещей, их необходимо перед растиранием разрезать под прикрытием крышки от чашки Петри или большой воронки.

237. Съемку шкурок и приготовление коллекционных тушек с                  трупов зверьков, отловленных на энзоотичных территориях, проводят                     следующим образом:

при изготовлении коллекционных тушек для учебных целей трупы позвоночных животных предварительно выдерживают в 10%-ном                растворе формалина; время экспозиции определяют исходя из размеров животного и скорости проникновения формалина в ткани (1 см в сутки); работу с фиксированными в формалине зверьками можно проводить в любом служебном помещении, защитный костюм не регламентируется;

при изготовлении тушек для научных целей, когда воздействие            формалина не допустимо, труп животного перед съемкой шкурки                        опускают в дезинфицирующее средство, после чего очищают ее от жира, обмывают и обрабатывают с внутренней стороны мышьяковистым               натрием; череп выдерживают в формалине или дезинфицируют кипячением; снятие шкурки проводят с соблюдением требований                          биологической безопасности в помещении блока для зараженных                                        животных; всю работу по съемке и набивке коллекционных тушек                        разрешается проводить непосредственно руками в нитриловых (резиновых) перчатках, работу проводят в защитном костюме.

238. Разбор погадок хищных птиц и экскрементов позвоночных                животных проводят после 12-18 часового содержания в 1% растворе                 формалина в любом служебном помещении. Защитный костюм не регламентируется.

239. Кровососущих членистоногих, отобранных для изготовления коллекционных препаратов, фиксируют в 70% этиловом спирте.

ГЛАВА 16

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОТЛОВА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДИКИХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И

ЧЛЕНИСТОНОГИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ

240. На  энзоотичной   по   особо    опасным        природно-очаговым

инфекциям территории отлов и вывоз диких животных и членистоногих для исследования за пределами природного очага проводится в установленном порядке и разрешается только специалистам, осуществляющим эпидемиологический надзор за ООИ.

241. На не энзоотичной по особо опасным природно-очаговым инфекциям территории отлов и содержание позвоночных животных и кровососущих членистоногих осуществляется в установленном порядке.

242. Любой материал считается потенциально опасным в отношении возможного содержания возбудителей ООИ, свойственных той ландшафтной зоне, в пределах которой он собран.

243. Все работники, участвующие в зоологической и паразитологической работе должны быть ознакомлены с требованиями биологической безопасности при работе с возбудителями ООИ, циркулирующих на данной территории. Ответственным за соблюдение данных требований при проведении отлова животных и их содержание является руководитель структурного подразделения.

244. Живых диких животных и членистоногих, отловленных в природе, перед вывозом в научно-исследовательские и другие организации выдерживают в карантине. Карантинный виварий может быть организован на базе временного эпидемиологического отряда (экспедиции) или стационарной организации. Продолжительность карантина – один месяц.

245. Помещения для карантинного вивария и инсектария изолируют от других помещений и защищают от проникновения грызунов и насекомых.

246. Диких позвоночных животных доставляют в карантинный виварий в отсадниках или деревянных ящиках, обитых внутри жестью, которые обеззараживают после каждого использования.

247. Членистоногих (клещей, блох, вшей) доставляют в пробирках с ватно-марлевыми пробками (влажные камеры), помещенных в металлические пеналы, или в толстостенных флаконах с притертой пробкой, помещенных в бязевые мешочки. Комаров, мошек, слепней и других двукрылых кровососущих насекомых доставляют живыми в садках, сшитых из марли, мельничного сита (двойных) или анестезированными, помещенными в стеклянные пробирки или пенициллиновые флаконы, закрывающиеся резиновыми пробками,

248. Транспортное средство, на котором доставляют членистоногих, должно быть оснащено не менее 0,5 кг инсектицидного препарата и средством для его распыления на случай аварии, повлекшей бой пробирок с эктопаразитами.

249. Перевоз животных в карантинный виварий осуществляют на специально выделенном транспорте в сопровождении работника, допущенного к работе с ПБА 1-2 групп. Перевоз полевого материала общественным транспортом не допускается.

250. Доставленных в карантинный виварий позвоночных животных освобождают от эктопаразитов и пересаживают в чистые металлические или стеклянные банки с плотными сетчатыми крышками. Очес животных и уход за ними в течение карантина проводят в защитном костюме с полным соблюдением требований биологической безопасности.

251. В случае обнаружения в карантинном виварии павшего животного проводится бактериологическое (вирусологическое) исследование его трупа.

252. При обнаружении инфекционного заболевания среди животных срок карантина продлевают на месяц, считая со дня регистрации гибели последнего животного. В случае массового падежа всех животных забивают, а виварий тщательно дезинфицируют.

253. Трупы павших или забитых животных обеззараживают в соответствии с настоящими Санитарными правилами.

254. Здоровых животных после прохождения срока карантина подготавливают к транспортированию или переносят в лабораторию.

255. Насекомых содержат в специальном помещении (инсектарии) в садках или банках, исключающих их рассеивание.

256. Посуду, применяемую при работе с членистоногими, дезинфицируют кипячением. Отходы заливают дезинфицирующим раствором или сжигают, инструменты кипятят или обжигают на огне.

257. В виварии и инсектарии учет движения позвоночных и членистоногих ведут в пронумерованном и прошнурованном журнале с указанием места и даты вылова, результатов исследования и карантина.

258. Передача позвоночных и членистоногих из вивария или инсектария в другие организации (предприятия) возможна по разрешению руководителя организации (предприятия) только из числа животных, родившихся по завершении сроков карантина.

ГЛАВА 17

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ ПРИ РАБОТЕ С ПБА 1-2 ГРУПП

259. На случай аварии, при которой создается реальная или потенцииальная возможность выделения ПБА 1-2 групп в воздух рабочей зоны, среду обитания человека и заражения персонала, в подразделениях, где ведут работы с ПБА 1-2 групп, должен быть план ликвидации аварии, запас дезинфицирующих средств, активных в отношении возбудителей, с которыми проводят исследования.

260. В подразделении, проводящем работу с ПБА 1-2 групп, в специально отведенном месте хранят гидропульт (автомакс), комплекты рабочей (для переодевания пострадавших) и защитной (для работников, ликвидирующих последствия аварии) одежды, аварийную аптечку.

В набор аварийной аптечки входят: спирт этиловый 70% (два флакона по 50 мл), 10 навесок перманганата калия для приготовления 0,05% раствора (0,0125 г перманганата калия плюс 25 мл воды), 1% борная кислота или навески для приготовления  1% раствора борной кислоты (0,25 г борной кислоты плюс 25 мл воды), набор антибиотиков специфического действия, химиотерапевтические препараты, интерферон или индукторы интерферона, а в лаборатории, проводящей работу с ботулиническим токсином, также гомологические ботулинические антитоксические сыворотки, стерильная дистиллированная вода, шприц для приготовления растворов антибиотиков, 5% настойка йода, ножницы с закругленными браншами, перевязочные средства (вата, бинты и прочие), жгут, глазные пипетки, ванночки, флаконы для приготовления растворов, нашатырный спирт.

В аварийной аптечке вирусологической лаборатории должны быть также 1% раствор борной кислоты, интерферон или индукторы интерферона, в аварийной аптечке микологической лаборатории – 1% раствор борной кислоты или навески для приготовления раствора (0,25 г борной кислоты плюс 25 мл воды).

В «чистой» зоне или в медицинском изоляторе в зависимости от вида ПБА и характера работ должен храниться запас средств экстренной профилактики (аварийную аптечку), включая набор антибиотиков специфического действия, химиотерапевтические препараты экстренной профилактики, интерферон или индукторы интерферона, специфические иммуноглобулины, гомологичные ботулинические антитоксические сыворотки.

Срок годности препаратов и комплектность аварийной аптечки проверяет ответственный врач-эпидемиолог, назначенный руководителем подразделения или врач-эпидемиолог медицинского изолятора.

261. В организации (предприятии), проводящей работу с ПБА 1-2 групп, прорабатывают различные варианты аварий и определяют порядок действий работников и должностных лиц в этих условиях. На основании этого составляют план мероприятий по ликвидации аварии во время работы с ПБА 1-2 групп, который согласовывает режимная комиссия организации (предприятия) и утверждает руководитель организации (предприятия).

262. Объем мероприятий по ликвидации аварии зависит от характера выполняемой работы, вида и свойств ПБА 1-2 групп, масштабов аварии.

263. Выделяют аварии:

с разбрызгиванием ПБА 1-2 групп, то есть с образованием аэрозоля (бой пробирок, флаконов или колб с жидкой культурой; бой чашек и пробирок с культурами на агаре с конденсатом; разбрызгивание бактериальной суспензии из пипетки или шприца; разбрызгивание тканевой жидкости при вскрытии трупов зараженных животных или больных людей);

на вакуумной установке в процессе сушки вирулентных культур, а также ведущие к контаминации воздуха или окружающих предметов;

без разбрызгивания ПБА 1-2 групп (касание петлей с инфицированным материалом края чашки, пробирки, флакона, кристаллизатора; трещина на чашке Петри, пробирке, флаконе с биологическим материалом; падение на стол твердой частицы при обжигании петли после посева, касание поверхности посева на твердой питательной среде и т. п.);

приводящая к нарушению целости кожных покровов;

приводящая к нарушению целости изолирующего костюма или пневмокостюма.

264. При аварии с разбрызгиванием ПБА 1-2 групп работники должны выполнять следующие действия:

все находящиеся в помещении лица немедленно прекращают работу и, задержав дыхание, выходят из заразного помещения в предбокс, плотно закрывают дверь, включают аварийную сигнализацию и сообщают о случившемся руководителю подразделения;

руки в перчатках обрабатывают дезинфицирующим раствором, после снятия перчаток - антисептиком или спиртом; если лицо не было защищено, то его обильно обрабатывают 70% этиловым спиртом;

слизистые глаз, носа и рта обрабатывают препаратами из аварийной аптечки, рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос закапывают раствор марганцовокислого калия 1:100 000 или 1%  раствор борной кислоты, а при аварии с вирусами также закапывают интерферон или индуктор интерферона;

защитную одежду, начиная с косынки или шлема снимают, обильно смачивают дезинфицирующим раствором или помещают в бикс (бак) для автоклавирования;

открытые части тела протирают 70% этиловым спиртом;

принимают гигиенический душ;

надевают чистую рабочую одежду;

в глаза (можно и в нос) закапывают растворы антибиотиков или других средств, к которым чувствителен возбудитель, с которым проводили работу;

при попадании на открытые участки кожи ботулинического токсина, его смывают большим количеством воды с мылом (смывные воды автоклавируют);

при аварии с ботулиническим токсином глаза и рот промывают водой и разведенной до 10 МЕ/мл антитоксической сывороткой, вводят сыворотку или анатоксин в зависимости от сроков вакцинации (ревакцинации);

при аварии с другими видами ПБА вводят иммуноглобулин или проводят экстренную химиопрофилактику с учетом видовой принадлежности ПБА и наличия препаратов.

265. При аварии проводятся  мероприятия по дезинфекции с соблюдением следующих требований:

работники, участвующие в ликвидации аварии, должны быть одеты в противочумный костюм I типа или изолирующие костюмы;

для обработки используют дезинфицирующий раствор, эффективный в отношении соответствующего инфекционного агента;

дезинфекцию помещения проводят разбрызгивая из гидропульта (автомакса) дезинфицирующий раствор от входной двери и далее, продвигаясь по обработанной территории и орошая перед собой все предметы (пол, стены, потолок) и воздушную среду;

через 2 часа после первичной обработки осколки разбитой посуды собирают тампонами, смоченными дезинфицирующим раствором,  погружают их в емкость с дезинфицирующим раствором; лабораторную посуду с посевами, находившуюся в момент аварии на рабочих поверхностях, погружают в емкость с дезинфицирующим раствором или обтирают салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, и помещают в емкость для автоклавирования;

по окончании дезинфекции воздух и поверхности в помещении обеззараживают бактерицидными лампами по режимам согласно установленным правилам;

вытяжная вентиляция во время дезинфекции и последующей экспозиции должна оставаться включенной;

работник, проводящий дезинфекционную обработку, выходит в предбокс (шлюз) и снимает защитную одежду, погружает ее в дезинфицирующий раствор;

проводится уборка помещения, после чего работа может быть возобновлена.

266. При аварии без разбрызгивания ПБА 1-2 групп работники должны выполнять следующие действия:

накладывают тампон с дезинфицирующим раствором на место контаминации ПБА поверхности объекта, не выходя из помещения;

включают аварийную сигнализацию, вызывают руководителя подразделения или лицо, замещающее его;

снимают и погружают в дезинфицирующий раствор защитную одежду;

обрабатывают открытые части тела дезинфицирующим раствором или 70% спиртом.

267. При аварии, связанной с нарушением целости кожных покровов, работники должны выполнять следующие действия:

работу прекращают;

включают аварийную сигнализацию;

руки обрабатывают дезинфицирующим раствором, снимают перчатку и выдавливают из ранки кровь в дезинфицирующий раствор;

на место ранения ставят на 4-5 минут компресс из дезинфицирующего раствора или 70% этилового спирта;

при работе с сибирской язвой место ранения тщательно промывают водой с мылом и смазывают 5% настойкой йода без применения дезинфицирующих растворов;

при работе с вирусами 1-2 групп кровь выдавливают в сухую стерильную салфетку и обрабатывают ранку 5% настойкой йода без применения дезинфицирующего раствора;

при работе с ботулиническим токсином место ранения промывают  водой и разведенной антитоксической сывороткой (10 МЕ/мл).

268. При аварии, связанной с нарушением целостности изолирующего костюма или пневмокостюма во время работы, необходимо:

устранить повреждение подручными средствами (пластырь, салфетка с дезинфицирующим средством, корнцанг);

провести дезинфекцию наружной поверхности пневмокостюма и, по возможности, не отключаясь от системы воздухоснабжения, следовать в санитарный пропускник (при этом операции по переключению между воздухораздаточными постами системы воздухоснабжения пневмокостюма осуществляет напарник);

в случае разрыва перчатки, поверх нее надевают запасную, а во время обеззараживания поверхности костюма снимают их и  обрабатывают их изнутри и снаружи дезинфицирующим раствором.

269. Одетому в пневмокостюм работнику, потерявшему сознания в «заразной» зоне, оказывается первая помощь. Необходимо проверить наличие доступа воздуха в пневмокостюм потерявшего сознание работника, затем принимаются меры к его эвакуации из «заразной» зоны.

270. Руководитель подразделения или замещающего его лицо организует доставку пострадавшего санитарным транспортом с сопровождающим в лечебно-профилактическое учреждение, информирует о случившемся руководство организации (предприятия) и режимную комиссию организации (предприятия), а также принимает меры по локализации и ликвидации аварии.

271. О всех случаях аварий и происшествий делается запись в журнале.

272. Прибывшие на место аварии руководитель подразделения и представитель режимной комиссии организации (предприятия) оценивают ситуацию, определяют объем мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии и докладывают руководителю организации (предприятия), организуют и контролируют действия работников, участвующих в ликвидации аварии.

273. Руководитель подразделения и пострадавшие лица при аварии представляют письменные объяснения руководителю организации (предприятия), в которых отражают время и место аварии, характер выполняемой работы, обстоятельства аварии, вид микроорганизма, группу патогенности, вирулентность и чувствительность к антибактериальным препаратам, были ли нарушения требований биологической безопасности и противоэпидемического режима при работе, принятые меры.

274. Председатель режимной комиссии организации (предприятия) подает докладную записку на имя руководителя, в которой подробно излагает следующие сведения: дату и время аварии, фамилию, имя и отчество пострадавшего, должность пострадавшего, характер аварии, дает детальную характеристику возбудителя, сведения о вакцинации пострадавшего, излагает ход эксперимента, предлагает объем мероприятий по ликвидации последствий.

275. Руководитель организации (предприятия) на основании докладной записки санкционирует дальнейшие действия по ликвидации последствий аварии в соответствии с имеющимся планом мероприятий по ликвидации аварий.

276. Обо всех несчастных случаях и ошибках, происшедших при работе с ПБА 1-2 групп, работники ставят в известность руководителя подразделения или представителя режимной комиссии организации (предприятия).

277. Во всех подразделениях, работающих с ПБА 1-2 групп, не реже одного раза в год проводятся плановые тренировочные занятия по ликвидации аварий.

ГЛАВА 18

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ В ИНФЕКЦИОННЫХ И ПРОВИЗОРНЫХ ГОСПИТАЛЯХ, ИЗОЛЯТОРАХ  И ОБСЕРВАТОРАХ В ОЧАГАХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПБА 1-2 ГРУПП

278. При  возникновении  случаев заболеваний, вызванных ПБА 1-2

групп (чумы, холеры, заболеваний, вызванных вирусами 1 группы патогенности), разворачивают инфекционный и провизорный госпитали, изолятор и обсерватор.

279. Инфекционный и провизорный госпитали, изолятор организуют на базе инфекционной или многопрофильной больницы. Разрешается также размещение временных специализированных организаций здравоохранения в изолированных помещениях типа школьных зданий, общежитий и т. п., а также в палатках с выделением обслуживающего персонала.

280. Больных (подозрительных на заболевание) чумой, холерой и заболеваниями, вызванными вирусами 1 группы патогенности, с целью изоляции и лечения госпитализируют в инфекционный госпиталь или изолированное помещение (бокс) инфекционного стационара с отдельными входами для больных и обслуживающего персонала.

281. Лиц, подвергшихся реальной опасности заражения чумой, холерой и заболеваниями, вызванными вирусами 1 группы патогенности, в результате контакта с больными (трупами) людьми, животными и другими объектами, которые могут являться источниками инфицирования, госпитализируют в изолятор.

282. Больных сибирской язвой, сапом, мелиоидозом, лихорадкой Ку, крымской геморрагической лихорадкой (далее – КГЛ), глубокими микозами, орнитозом помещают в изолированные палаты или боксы инфекционного отделения больницы.

283. В «заразном» отделении госпиталя предусматривают:

приемное отделение с отдельным входом для больных и кладовой для хранения одежды больных до отправки ее в дезинфекционную камеру;

отделение для больных, в котором должны быть предусмотрены палаты (боксы) для раздельного размещения больных по срокам поступления, клиническим формам и степени тяжести болезни;

раздаточную пищи;

комнату для обеззараживания инфицированного материала (выделения больных, судна, белье и т. п.);

процедурную;

помещение для выписки больных с санитарным пропускником;

санитарный пропускник для персонала (комната для надевания и снятия защитной одежды, душевая);

палаты для регидратации (в госпитале для больных холерой);

рентгеновский кабинет, оборудованный передвижной аппаратурой (в госпитале для больных чумой);

операционную;

туалет для слива обеззараженных отходов и выделений больных.

284. В приемном отделении осматривают поступающих больных, оказывают экстренную помощь, берут материал для бактериологического (вирусологического) исследования, проводят санитарную обработку, переодевают больного, готовят одежду больного к отправке в дезинфекционную камеру, при необходимости начинают специфическое лечение.

285. Одежду больных хранят в индивидуальных мешках, сложенных в баки или полиэтиленовые мешки, внутренняя поверхность которых должна быть обработана раствором инсектицида.

286. В «заразном» отделении госпиталя должны быть предусмотрены палаты для больных со смешанными инфекциями, беременных и рожениц, а также аппаратура и инструментарий для оказания экстренной хирургической и акушерско-гинекологической помощи.

287. Пищу для больных доставляют в посуде кухни к служебному входу «чистого» блока и там перекладывают ее в посуду буфетной инфекционного или провизорного госпиталя. Посуду, в которой пища поступила в «заразное» отделение, обеззараживают кипячением. Раздаточную снабжают всем необходимым для обеззараживания остатков пищи. Индивидуальную посуду обеззараживают после каждого приема пищи.

288. Обеззараживание медицинских отходов проводят в соответствии с установленным порядком.

289. В «чистой» половине инфекционного и провизорного госпиталя располагают следующие помещения для обслуживающего персонала:

гардеробную для верхней одежды;

санитарный пропускник;

туалетные;

буфетную;

бельевую;

комнаты   для   дежурного  персонала;

подсобные помещения (аптека и т. п.).

Перед «заразным» отделением инфекционного и провизорного госпиталя должны быть оборудованы помещения для надевания и снятия СИЗ.

290. Доставку больных в стационар осуществляет бригада эвакуаторов на специально выделенном автотранспорте. В состав бригады включают врачей-эпидемиологов службы скорой медицинской помощи или средних медицинских работников, прошедших инструктаж по вопросам соблюдения требований биологической безопасности и противоэпидемического режима, двух санитаров. Водитель автотранспорта должен быть одет в комбинезон при наличии изолированной кабины, а при ее отсутствии – в тип противочумного костюма, аналогичный костюмам членов бригады.

291. При перевозке больных легочной формой чумы, заболеваниями, вызываемыми вирусами 1 группы патогенности, КГЛ или с подозрением на эти заболевания, эвакуаторы должны менять защитную одежду после контакта с каждым больным.

292. После доставки больного в стационар транспорт и предметы, использовавшиеся при транспортировании, обеззараживают на территории госпиталя на специально оборудованной площадке со стоком и ямой. По окончании каждого рейса работники, сопровождавшие больного, обязаны пройти полную санитарную обработку с дезинфекцией защитной одежды.

293. Мероприятия, проводимые бригадой эвакуаторов, регламентируются в установленном порядке.

294. Всю работу в госпитале по уходу и лечению больных проводят в защитной одежде.

295. Больные не должны пользоваться общими туалетами. Ванные и туалеты должны быть постоянно закрыты на ключ, который хранится у лица, ответственного за соблюдение режима биологической безопасности и противоэпидемического режима. Туалет открывают для слива обеззараженных растворов, а ванны – для санитарной обработки выписываемых лиц, проходивших лечение.

296. Условия выписки из госпиталя лиц, проходивших лечение, определяются по каждой инфекции в установленном порядке.

297. Постельные принадлежности выбывшего из госпиталя лица сдают в дезинфекционную камеру, а кровать и тумбочку обеззараживают.

298. В госпитале, где находятся больные с заболеваниями, вызванными ПБА  1  группы  (кроме  бубонной  формы  чумы),  а     также 2  группы (КГЛ,  легочная  форма  сапа), устанавливают противоэпидемический режим максимальной изоляции.

299. В госпитале, где находятся больные туляремией, сибирской язвой, бруцеллезом, сапом, мелиоидозом и другими заболеваниями, вызванными ПБА 2 группы, устанавливают противоэпидемический режим, предусмотренный для соответствующей инфекции.

300. В холерном госпитале устанавливают противоэпидемический режим, аналогичный для отделений острых кишечных инфекций.

301. Больных, подлежащих провизорной госпитализации, размещают индивидуально или небольшими группами по срокам поступления, клиническим формам и тяжести заболевания.

302. Устройство, порядок и режим работы провизорного госпиталя устанавливают как для инфекционного госпиталя.

303. При подтверждении в провизорном госпитале предполагаемого диагноза больных переводят в соответствующие отделения инфекционного госпиталя.

304. В палате провизорного отделения после перевода больного проводят заключительную дезинфекцию в соответствии с характером инфекции. Оставшимся больным (контактным) проводят санитарную обработку, переодевают в чистое белье, по возможности, переводят в другую палату и при необходимости приступают к профилактическому лечению. Время пребывания контактных больных увеличивается на срок инкубационного периода выявленного заболевания.

305. Срок выписки больных из провизорного госпиталя определяют конкретно в каждом случае, но не короче инкубационного периода заболевания.

306. Устройство и режим изолятора аналогичны таковым в инфекционном госпитале.

307. Оборудование и мебель в госпиталях и изоляторе должны быть гладкими, легко моющимися, устойчивыми к действию дезинфицирующих средств.

308. Контроль соблюдения требований биологической безопасности и противоэпидемического режима в инфекционном, провизорном госпиталях, изоляторе и обсерваторе осуществляют специалисты территориальных органов государственного санитарного надзора.

309. Лица,  находящиеся  в карантинной зоне по чуме и холере, могут выехать за ее пределы после обсервации по истечении установленного срока. Прохождение обсервации удостоверяют справкой в произвольной форме.

310. В обсерватор помещают только здоровых людей.

311. Обсерваторы развертывают в обособленных помещениях (административных зданиях, школах, профилакториях, гостиницах, детских и спортивных лагерях, на пассажирских судах и т. п.), специально приспособленных для изоляции и медицинского наблюдения за выезжающими за пределы зоны карантина здоровыми лицами, не бывшими в контакте с больными.

312. В обсерваторе проводят медицинский осмотр с целью выявления лиц с повышенной температурой или желудочно-кишечными расстройствами и другими сигнальными симптомами ООИ.

313. В обсерваторе предусматривают приемную, палаты, комнаты для медицинского и обслуживающего персонала, взятия материала, хранения личных вещей обсервируемых, буфетную, санитарный пропускник и подсобные помещения.

314. Заполнение отделений или палат обсерватора проводят одномоментно. Обсервируемых размещают по срокам поступления, небольшими группами с принятием мер к исключению общения с лицами из других помещений.

315. Медицинский и обслуживающий персонал проживает на территории обсерватора без права выхода за его пределы. Для работы в обсерваторе разрешается мобилизация медицинских работников и другого обслуживающего персонала из числа обсервируемых.

316. При выявлении в обсерваторе больного с повышенной температурой тела или с острым кишечным заболеванием, его переводят в провизорный госпиталь. Лиц, контактировавших с больным, изолируют до установления диагноза. При подтверждении диагноза их переводят в изолятор.

При высокой плотности размещения для остальных обсервируемых увеличивают продолжительность обсервации на срок инкубационного периода выявленного заболевания с момента госпитализации больного и проведения заключительной дезинфекции.

317. В случае отрицательных результатов лабораторного исследования первоначальный срок обсервации не изменяют.

318. После освобождения отделения обсерватора лицами, пребывавшими в нем, проводят заключительную дезинфекцию.

319. В инфекционных и провизорных госпиталях, изоляторе и обсерваторе работу по лечению и уходу за больными выполняют врачи-инфекционисты и средний медицинский персонал, прошедшие подготовку по вопросам карантинных и других ООИ.

320. Медицинский персонал, привлекаемый к работе в инфекционных и провизорных  госпиталях, изоляторах и обсерваторах, допускают к работе без вакцинации при отсутствии противопоказаний к лечению специфическими препаратами и антибиотиками. За ним устанавливают медицинское наблюдение на время работы в очаге инфекционного заболевания.

321. По окончании работы в инфекционных и провизорных госпиталях и изоляторах работники проходят обсервацию.

322. Организацию противоэпидемических мероприятий в инфекционных и провизорных госпиталях, изоляторах и обсерваторах обеспечивают руководители организаций (предприятий), задействованных в выполнении комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории.

ГЛАВА 19

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ ПРИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ОЧАГАХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПБА  1-2 ГРУПП

323. Все   трупы   людей,  умерших  от  инфекционных  заболеваний,

вызываемых ПБА 1-2 групп (кроме вирусов 1 группы патогенности), подлежат патологоанатомическому, бактериологическому (вирусологическому), серологическому исследованиям в установленном порядке. При постановке клинического диагноза «сибирская язва» патологоанатомическое вскрытие трупа не проводится.

324. Вскрытие трупов лиц, умерших от заболеваний, вызванных вирусами 1 группы патогенности, осуществляется в установленном порядке.

325. Не допускается в процессе вскрытия трупов слив необеззараженных жидкостей в канализацию.

326.   Инструменты,     защитные     костюмы    персонала   и     все     предметы,     соприкасавшиеся    с   трупом,   а      также    транспорт, на котором перевозили труп, подлежат тщательному обеззараживанию.

327. Труп умершего, причиной смерти которого явились особо опасные инфекции (чума, геморрагические лихорадки, вызванные вирусами 1 группы патогенности, сибирская язва, мелиоидоз), тщательно оборачивают простыней, пропитанной дезинфицирующим раствором, и клеенкой (во избежание вытекания жидкости), и в сопровождении эвакуаторов, одетых в защитную одежду, перевозят в патологоанатомическое отделение (морг).

328. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва, сап, мелиоидоз, геморрагические лихорадки Ласа, Марбурга, Эбола) транспортировка и погребение умерших от этих заболеваний осуществляется в оцинкованных герметически запаянных гробах, на дно которых кладутся вещества, хорошо впитывающие влагу - сухие опилки, мелкая стружка, торф и другие.

Перевозка гроба с телом умершего к месту захоронения или крематория производится в сопровождении врача-эпидемиолога территориального центра гигиены и эпидемиологии.

329. Запрещается завозить гроб с телом умерших домой, если причиной смерти явились особо опасные инфекционные заболевания. Запрещается открывать гроб для прощания.

330. При погребении умерших от особо опасных инфекционных заболеваний на дно могилы засыпают хлорную известь.

ГЛАВА 20

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫЕЗДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ), РАБОТАЮЩИХ С ПБА 1-2 ГРУПП

331. Работники, непосредственно работающие с ПБА 1 группы и возбудителем холеры или посещающие помещения «заразной» зоны, а также непосредственно работающие на энзоотичной по геморрагическим лихорадкам территории, перед отпуском, командировкой, увольнением (далее – выезд) обязаны пройти обсервацию.

332. Работники, работающие с ПБА 2 группы (кроме возбудителя холеры), обсервацию не проходят.

333. Срок обсервации составляет максимальный инкубационный период для данной инфекции:

при работе с возбудителем чумы – 6 суток с ежедневной термометрией;

при работе с возбудителем холеры – 5 суток;

при одновременной работе в помещении с возбудителями чумы и холеры – 6 суток;

при работе с высококонтагиозными вирусами 1 группы – 21 сутки.

334. В период обсервации посещение «заразной» зоны не допускается.

335. За работниками, непосредственно работающими с ПБА 1 группы или возбудителем холеры, а также работающими на энзоотичной по геморрагическим лихорадкам территории, устанавливают медицинское наблюдение с ежедневной термометрией с целью выявления комплекса симптомов острого желудочно-кишечного заболевания. Наблюдение проводит врач-эпидемиолог изолятора.

336. В случае, если работник лаборатории в период обсервации контактировал с лицом, работающим с ПБА 1-2 групп и имеющим повышенную температуру тела или симптомы острого желудочно-кишечного заболевания, выезд его в командировку, уход в отпуск не разрешается до снятия подозрения на заболевание ООИ.

337. Выезд в командировку без прохождения обсервации работников, работающих с возбудителями чумы, холеры, вирусами 1 группы патогенности, возможны по разрешению республиканской режимной комиссии.

338. В период эпидемических ситуаций разрешении на выезд в случае отпуска или командировки работника выдается по форме согласно приложению 14 к настоящим Санитарным правилам.

|  | Приложение 1 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

Классификация патогенных для человека биологических агентов

|  | Вид микроорганизма |  |  | Возбудитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Бактерии |  |  |  |
|  | 1 группа |  |  |  |
| 1 | Yersinia pestis |  |  | чумы |
|  | 2 группа |  |  |  |
| 1 | Bacillus anthracis |  |  | сибирской язвы |
| 2 | Brucella abortus |  |  |  |
|  | Brucella melitensis |  |  | бруцеллеза |
|  | Brucella suis |  |  |  |
| 3 | Francisella tularensis |  |  | туляремии |
| 4 | Legionella pneumophila |  |  | легионеллеза |
| 5 | Pseudomonas mallei |  |  | сапа |
| 6 | Pseudomonas pseudomallei |  |  | мелиоидоза |
| 7 | Vibrio cholerae O1 токсигенный |  |  | холеры |
| 8 | Vibrio cholerae non-O1 токсигенный |  |  |  |
|  | 3 группа |  |  |  |
| 1 | Bordetella pertusiss |  |  | коклюша |
| 2 | Borrelia recurrentis |  |  | возвратного тифа |
| 3 | Campylobacter fetus |  |  | абсцессов, септецимий |
| 4 | Campylobacter jejuni |  |  | энтерита, холецистита, септицемии |
| 5 | Clostridium botulinium |  |  | ботулизма |
| 6 | Clostridium tetani |  |  | столбняка |
| 7 | Corynebacterium diphtheriae |  |  | дифтерии |
| 8 | Erysipelothrix rhusiopathiae |  |  | эризипелоида |
| 9 | Helicobacter pylori |  |  | гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки |
| 10 | Leptospira interrogans |  |  | лептоспироза |
| 11 | Listeria monocytogenes |  |  | листериоза |
| 12 | Mycobacterium leprae |  |  | проказы |
| 13 | Mycobacterium tuberculosis |  |  |  |
|  | Mycobacterium bovis |  |  | туберкулеза |
|  | Mycobacterium avium |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 14 | Neisseria gonorrhoeae |  |  | гонореи |
| 15 | Neisseria meningitidis |  |  | менингита |
| 16 | Nocardia asteroides |  |  | нокардиоза |
| 17 | Proactinomyces israelii |  |  | актиномикоза |
| 18 | Salmonella paratyphi A |  |  | паратифа А |
| 19 | Salmonella paratyphi В |  |  | паратифа В |
| 20 | Salmonella typhi |  |  | брюшного тифа |
| 21 | Shigella виды (далее - spp.) |  |  | дизентерии |
| 22 | Treponema pallidum |  |  | сифилиса |
| 23 | Yersinia pseudotuberculosis |  |  | псевдотуберкулеза |
| 24 | Vibrio cholerae O1 не токсигенный |  |  | диареи |
| 25 | Vibrio cholerae non-O1 не токсигенный |  |  | диареи, раневых инфекций, септицемии |
|  | 4 группа |  |  |  |
| 1 | Aerobacter aerogenes |  |  | энтерита |
| 2 | Bacillus cereus |  |  | пищевой токсикоинфекции |
| 3 | Bacteroides spp. |  |  | абсцессов легких, бактериемии |
| 4 | Borrelia spp. |  |  | клещевого спирохетоза |
| 5 | Bordetella bronchiseptica |  |  | бронхосептикоза |
|  | Bordetella parapertussis |  |  | паракоклюша |
| 6 | Campylobacter spp. |  |  | гастроэнтерита, гингивита, периодонтита |
| 7 | Citrobacter spp. |  |  | местных воспалительных процессов, пищевой токсикоинфекции |
| 8 | Clostridium perfringems |  |  |  |
|  | Clostridium novyi |  |  |  |
|  | Clostridium septicum |  |  | газовой гангрены |
|  | Clostridium histolyticum |  |  |  |
|  | Clostridium bifermentans |  |  |  |
| 9 | Escherichia coli |  |  | энтерита |
| 10 | Eubacterium endocarditidis |  |  | септического эндокардита |
| 11 | Eubacterium lentum |  |  | вторичных септицемий, |
|  | Eubacterium ventricosum |  |  | абсцессов |
| 12 | Flavobacterium meningosepticum |  |  | менингита, септицемии |
| 13 | Haemophilus influenzae |  |  | менингита, пневмонии, ларингита |
| 14 | Hafnia alvei |  |  | холецистита, цистита |
| 15 | Klebsiella ozaenae |  |  | озены |
| 16 | Klebsiella pneumoniae |  |  | пневмонии |
| 17 | Klebsiella rhinoscleromatis |  |  | риносклеромы |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 18 | Mycobacterium spp. |  |  |  |
|  | Photochromogens |  |  |  |
|  | Scotochromogens |  |  | микобактериозов |
|  | Nonphotochromogens |  |  |  |
|  | Rapid growers |  |  |  |
|  | Mycobacterium africanum |  |  |  |
| 19 | Mycoplasma hominis 1 |  |  | местных |
|  | Mycoplasma hominis 2 |  |  | воспалительных |
|  | Mycoplasma pneumoniae |  |  | процессов, пневмонии |
| 20 | Propionibacterium avidum |  |  | сепсиса, абсцессов |
| 21 | Proteus spp. |  |  | пищевой токсикоинфекции, сепсиса, местных воспалительных процессов |
| 22 | Pseudomonos aeruginosa |  |  | местных воспалительных процессов, сепсиса |
| 23 | Salmonella spp. |  |  | сальмонеллезов |
| 24 | Serratia marcescens |  |  | местных воспалительных процессов, сепсиса |
| 25 | Staphylococcus spp. |  |  | пищевой токсикоинфекции, септицемии,пневмонии |
| 26 | Streptococcus spp. |  |  | пневмонии, тонзиллита, полиартрита, септицемии |
| 27 | Vibrio spp. |  |  | диарей, пищевых |
|  | Vibrio parahaemolyticus |  |  | токсикоинфекции, |
|  | Vibrio mimicus |  |  | септицемии и т.д. |
|  | Vibrio fluvialis |  |  |  |
|  | Vibrio vulnificus |  |  |  |
|  | Vibrio alginolyticus |  |  |  |
| 28 | Yersinia enterocolitica |  |  | энтерита, колита |
| 29 | Actinomyces albus |  |  | актиномикоза |
|  | Риккетсии |  |  |  |
|  | 2 группа |  |  |  |
| 1 | Rickettsia prowazekii |  |  | эпидемического сыпного тифа и болезни Брилля |
| 2 | Rickettsia typhi |  |  | крысиного сыпного тифа |
| 3 | Rickettsia rickettsii |  |  | пятнистой лихорадки |
| 4 | Rickettsia tsutsugamushi |  |  | лихорадки цуцугамуши |
| 5 | Coxiella bumetii |  |  | коксиеллеза (лихорадка Ку) |
|  | 3 группа |  |  |  |
| 1 | Rickettsia sibirica |  |  | клещевого сыпного тифа Северной Азии |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 2 | Rickettsia conorii |  |  | средиземноморской пятнистой лихорадки |
| 3 | Rickettsia sharoni |  |  | израильской лихорадки |
| 4 | R.sp.now? |  |  | "астраханской лихорадки" |
| 5 | Rickettsia akari |  |  | везикулезного риккетсиоза |
| 6 | Rickettsia australis |  |  | клещевого сыпного тифа Северного Квинсленда |
| 7 | Rickettsia japonica |  |  | японской пятнистой лихорадки |
| 8 | R.sp.now? |  |  | "африканской лихорадки" |
| 9 | R.sp.now? штамм "ТТТ" |  |  | "клещевого риккетсиоза Таиланда" |
| Эрлихии (подсемейство Ehrlichiae, сем. Rickettsiaceae) |  |  |  |  |
|  |  | 3 группа |  |  |
| 1 |  | Ehrlichia sennetsu |  | болезни сеннетсу |
| 2 |  | Ehrlichia canis |  | название отсутствует |
| 3 |  | Ehrlichia chaffeensis |  | название отсутствует |
|  |  | Грибы |  |  |
|  |  | 2 группа |  |  |
| 1 |  | Blastomyces brasiliensis Blastomyces dermatitidis |  | бластомикоза |
| 2 |  | Coccidioides immitis |  | кокцидиоидоза |
| 3 |  | Histoplasma capsulatum |  | гистоплазмоза |
|  |  | 3 группа |  |  |
| 1 |  | Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus |  | аспергиллеза |
| 2 |  | Candida albicans |  | кандидоза |
| 3 |  | Cryptococcus neoformans |  | криптококкоза |
|  |  | 4 группа |  |  |
| 1 |  | Absidia corymbifera |  | мукороза |
| 2 |  | Aspergillus niger Aspergillus nidulans |  | аспергиллеза |
| 3 |  | Candida brumptii Candida crusei Candida intermedia Candida pseudotropicalis Candida tropicalis Candida guillermondii |  | кандидоза |
| 4 |  | Cephalosporium acremonium Cephalosporium cinnabarium |  | цефалоспориоза |
| 5 |  | Epidermophyton floccosum |  | эпидермофитии |
| 6 |  | Geotrichum candidum |  | геотрихоза |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 7 |  | Microsporum spp. |  | микроспории |
| 8 |  | Mucor mucedo |  | мукороза |
| 9 |  | Penicillium crustosum Penicillium luteo-viride Penicillium notatum |  | пенициллиоза |
| 10 |  | Pityrosporum orbiculare |  | разноцветного лишая |
| 11 |  | Rhizopus nigricans |  | мукороза |
| 12 |  | Trichophyton spp. |  | черепитчатого микоза |
| 13 |  | Trichosporon cerebriforme |  | узловатой трихоспории |
|  |  | Простейшие |  |  |
|  |  | 3 группа |  |  |
| 1 |  | Leishmania donovani |  | висцерального лейшманиоза |
| 2 |  | Plasmodium vivax Plasmodium malariae Plasmodium falciparum Plasmodium ovale |  | малярии |
| 3 |  | Trichomonas vaginalis |  | мочеполового трихомонадоза |
|  |  | 4 группа |  |  |
| 1 |  | Acanthamoeba culbertsoni Acanthamoeba spp. |  | менингоэнцефалита |
| 2 |  | Babesia caucasica |  | бабезиоза |
| 3 |  | Balantidium coli |  | балантидиоза |
| 4 |  | Entamoeba hystolytica |  | амебиаза |
| 5 |  | Isospora belli Lamblia intestinalis |  | энтерита |
| 6 |  | Naegleria spp. |  | менингоэнцефалита |
| 7 |  | Pentatrichomonas hominis |  | колита |
| 8 |  | Leishmania major Leishmania tropica |  | кожного лейшманиоза |
| 9 |  | Toxoplasma gondii |  | токсоплазмоза |
| Вирусы (В связи с отсутствием биноминальной номенклатуры для вирусов обозначения даются в русской транскрипции) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 группа |  |
| 1 |  |  | Filoviridae: - вирусы Марбург и Эбола | геморрагических лихорадок |
| 2 |  |  | Arenaviridae: - вирусы Ласса, Хунин и Мачупо | геморрагических лихорадок |
| 3 |  |  | Poxviridae: - вирус натуральной оспы | натуральной оспы человека |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Herpesviridae: - обезьяний вирус В | хронического энцефалита и энцефалопатии |
|  | 2 группа |  |
| 1 | Togaviridae: - вирусы лошадиных энцефаломиелитов (Венесуэльский энцефаломиелит лошадей (далее - ВНЭЛ), восточный энцефаломиелит лошадей (далее - ВЭЛ), западный энцефаломиелит лошадей (далее - ЗЭЛ)) | комариных энцефалитов, энцефаломиелитов, энцефаломенингитов |
|  | - вирусы лихорадок Семлики, Чикунгунья, О Ньонг-Ньонг, Карельской, Синдбис, реки Росс, Майяро, Мукамбо | лихорадочных заболеваний |
| 2 | Flaviviridae: - вирусы комплекса клещевого энцефалита - Клещевого энцефалита (далее - КЭ), Алма-Арсан, Апон, Лангат, Негиши, Повассан, Шотландского энцефаломиелита овец | энцефалитов, энцефаломиелитов |
|  | - Болезни леса Киассанур, Омской геморрагической лихорадки (далее - ОГЛ) | геморрагических лихорадок |
|  | - вирусы комплекса японского энцефалита (далее - ЯЭ), Западного Нила, Ильеус, Росио, Сент-Луис, энцефалит Усуту, энцефалит долины Муррея | энцефалитов, менингоэнце-фалитов |
|  | - Карши, Кунжин, Сепик, Вессельсборн | лихорадочных заболеваний |
|  | - Желтой лихорадки | геморрагической лихорадки |
|  | - вирус гепатита С | парентерального гепатита, гепатоцелюлярной карциномы печени |
| 3 | Bunyaviridae, Род Bunyavirus: - Комплекс Калифорнийского энцефалита, Ла-Кросс, Джеймстаун-каньон, зайцев-беляков, Инко, Тягиня | энцефалитов, энцефаломиелитов, менингоэнцефалитов и лихорадочых заболеваний с менингиальным синдромом и артритами |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - комплекс С-вирусы Апеу, Мадрид, Орибона, Осса, Рестан и др. | лихорадочных заболеваний с миозитами и артритами |
|  | Род Phlebovirrus: - вирусы москитных лихорадок Сицилии, Неаполя, Рифт-Валли, Тоскана и др. | энцефалитов и лихорадочных заболеваний с артритами и миозитами |
|  | Род Nairovirus: - вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки (далее – КГЛ); | геморрагической лихорадки |
|  | - болезни овец Найроби, Ганджам; | лихорадки с менингиальным синдромом |
|  | - Дугбе | энцефалита |
|  | Род Hantavirus: - вирусы Хантаан, Сеул, Пуумала и др. | геморрагических лихорадок с почечным синдромом (далее – ГЛПС) |
| 4 | Reoviridae, Род Orbivirus: - вирусы Кемерово, Колорадской клещевой лихорадки, Синего языка овец, Чангвинола, Орунго и др. | лихорадок с менингиальным синдромом и артритами |
| 5 | Rhabdoviridae, Род Lyssavirus: - вирус уличного бешенства - вирусы Дикования, Лагос-бат | бешенства псевдобешенства и энцефалопатий |
| 6 | Picornaviridae, Род Aphtovirus: - вирус Ящура | ящура |
| 7 | Arenaviridae: - вирусы лимфоцитарного хориоменингита, Такарибе, Печинде | астенических менингитов и менингоэнцефалитов |
| 8 | Hepadnaviridae: - вирусы гепатитов В и Д (Дельта) | парентеральных гепатитов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Retroviridae: - вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ-1, ВИЧ-2) - вирус Т-клеточного лейкоза человека (НТLV) | СПИДа Т-клеточного лейкоза человека |
| 10 | Unconventional agents: - возбудители медленных нейроинфекций | болезнь Крейцфельдта-Якоба, Куру, Скрепи, амиотрофического лейкоспонгиоза, оливопонтоцеребральной атрофии, синдромы Герстманна-Страусслера, Шейнкера |
|  | 3 группа |  |
| 1 | Orthomyxoviridae: - вирусы гриппа А, В и С | гриппа |
| 2 | Picormaviridae, Род Enterovirus: - вирусы полиомиелита - дикие штаммы - вирусы гепатитов А и Е - вирус острого геморрагического конъюнктивита (АНС) | полиомиелита энтеральных гепатитов геморрагического конъюнктивита |
| 3 | Herpesviridae: - вирусы простого герпеса I и II типов - герпесвирус зостор-ветрянки - вирус герпеса 6 типа (HBLV – HHv 6) - вирус цитомегалии - вирус Эпштейн-Барра | герпеса простого ветряной оспы, опоясывающего герпетического лишая поражение В-лимфоцитов человека, родовой экзантемы, лимфопролиферативных заболеваний цитомегалии инфекционного мононуклеоза, лимфомы Беркитта, назофарингиальной карциномы |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 4 группа |  |
| 1 | Adenoviridae: - аденовирусы всех типов | ОРВИ, пневмоний, конъюнктивитов |
| 2 | Reoviridae, Род Reovirus: - ретровирусы человека | ринитов, гастроэнтеритов |
|  | Род Rotavirus: - ротавирусы человека, вирус диареи телят Небраски (NCDV) | гастроэнтеритов и энтеритов |
| 3 | Picornaviridae, Род Enterovirus: - вирусы Коксаки группы А и В - вирусы ECHO - энтеровирусы - типы 68-71 | серозных менингитов, энцефаломиокардитов, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), болезни Борнхольма, герпангин, полиневритов серозных менингитов, диареи, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), полиневритов, увеитов серозных менингитов, конъюнктивитов, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) |
|  | Род Rinovirus: - риновирусы человека 120 типов | острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), полиневритов, гер-пангин, конъюнктивитов |
|  | Род Cardiovirus: - вирус энцефаломиокардита и вирус Менго | острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), полиневритов, энцефаломиокардитов, миокардитов, перикардитов |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Coronaviridae: - коронавирусы человека | острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) (профузного насморка без температуры), энтеритов |
| 5 | Caliciviridae: - вирус Норфолк | острых гастроэнтеритов |
| 6 | Paramyxoviridae: - вирусы парагриппа человека 1-4 типа - респираторно-синцитиальный вирус (PC-вирус) - вирус эпидемического паротита - вирус кори - вирус Ньюкаслской болезни | острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), бронхопневмоний пневмоний, бронхитов, бронхиолитов эпидемического паротита кори конъюнктивитов |
| 7 | Togaviridae, Род Rubivirus: - вирус краснухи | краснухи |
| 8 | Rabdoviridae, Род Vesiculovirus: - вирус везикулярного стоматита | везикулярного стоматита |
| 9 | Poxviridae: - вирус оспы коров - вирус эктромелии - вирус узелков доильщиц - орфвирус - вирус контагиозного моллюска - вирусы Тана и Яба | оспы коров эктромелии мышей хронической болезни рук доильщиц контагиозного пустулярного дерматита контагиозного моллюска кожи и слизистых болезни Яба |
|  | Хламидии |  |
|  | 2 группа |  |
| 1 | Chlamydia psittaci | орнитоза-пситтакоза |
|  | 3 группа |  |
| 1 | Chlamydia trachomatis | трахомы, урогенитального хламидиоза |
| 2 | Chlamydia paratrachomatis | трахомоподобного конъюнктивита |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Chlamуdia veneral lymphagranulema | венерической лимфогранулемы, поражение паховых лимфатических узлов |
|  | Яды биологического происхождения |  |
|  | 2 группа |  |
| 1 | Ботулинические токсины всех видов |  |
| 2 | Столбнячный токсин |  |
| 3 | Яд паука каракурта |  |
|  | 3 группа |  |
| 1 | Микотоксины | микотоксикозы |
| 2 | Дифтерийный токсин |  |
| 3 | Стрептококковый токсин группы А |  |
| 4 | Стафилококковые токсины |  |
| 5 | Яды змей (кобры, эфы, гюрзы и др.) |  |

Примечания:

1. Аттенуированные штаммы возбудителей 1-2 групп относят к микроорганизмам 3 группы патогенности. Аттенуированные штаммы 3-4 групп относят к 4 группе патогенности.

2. В качестве источника заболеваний человека и животных, вызываемых микроорганизмами 1-4 групп патогенности, следует считать инфицированных: человека, теплокровных животных, переносчиков, объектов внешней среды.

|  | Приложение 2 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

# Порядок работы комиссии по контролю за соблюдением требований

биологической безопасности и противоэпидемического режима

(режимной комиссии) в организации (предприятии)

1. Комиссия по контролю за соблюдением требований биологической безопасности и противоэпидемического режима (режимная комиссия) создается в организациях (предприятиях), на базе которых проводятся любые виды работ (диагностические, исследовательские, производственные) с ПБА 1-2 групп.

2. Режимная комиссия является исполнительно-консультативным органом, контролирующим порядок проведения работы с ПБА 1-2 групп в диагностических, научно-исследовательских и производственных лабораториях.

3. Режимная комиссия в составе  не менее 3 человек, компетентных в вопросах безопасности работы с ПБА 1-2 групп, назначается приказом по организации (предприятию) сроком на 5 лет.

Председателем режимной комиссии назначается заместитель руководителя организации (предприятия) по эпидемиологическим вопросам (науке) или специалист, имеющий соответствующие знания и опыт работы.

4. В своей деятельности  режимная комиссия организации (предприятия)  руководствуется настоящими Санитарными правилами, другими ТНПА по обеспечению биологической безопасности и указаниями руководителя организации (предприятия).

5. Режимная комиссия  организации (предприятия), непосредственно  подчиняется руководителю организации (предприятия).

6. В целях обеспечения безопасности работы с ПБА 1-2 групп при проведении диагностических, исследовательских и производственных работ режимная комиссия организации (предприятия) решает следующие задачи:

организация и проведение постоянного контроля соблюдения регламентированного порядка обеспечения биологической безопасности и противоэпидемического режима в организации (предприятии);

организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение аварий и ликвидацию их последствий;

контроль за подготовленностью персонала к работе с ПБА 1-2 групп и организацией наблюдения за состоянием здоровья работников;

контроль за выполнением требований настоящих Санитарных правил, а также указаний руководителя организации (предприятия) и предложений режимной комиссии организации (предприятия);

анализ состояния биологической безопасности и противоэпидемического режима в организации (предприятии), разработка комплекса мер по их совершенствованию;

подготовка отчетных и других документов по вопросам биологической безопасности и противоэпидемического режима в организации (предприятии).

7. Режимная комиссия  организации (предприятия) в соответствии с возложенными на нее задачами проводит следующий комплекс мероприятий:

осуществляет плановый и внеплановый контроль выполнения регламентированного порядка обеспечения биологической безопасности и противоэпидемического режима в организации (предприятии);

осуществляет контроль своевременной диспансеризации персонала, контролирует регламентированный порядок иммунопрофилактики, ведет учет лиц с повышенной чувствительностью к антибиотикам и имеющих противопоказания к иммунопрофилактике;

разрабатывает и представляет руководителю организации (предприятия) в случае аварии при работе с ПБА 1-2 групп  план мероприятий по ликвидации ее последствий;

проводит анализ выявленных нарушений правил безопасности, предпосылок к ним, причин аварий и представляет руководителю организации (предприятия)  план мероприятий по повышению эффективности системы биологической безопасности и противоэпидемического режима;

оформляет необходимые документы для получения (продления) разрешения на проведение работы с ПБА 1-2 групп;

проводит проверку знаний по вопросам обеспечения биологической безопасности персонала, работающего с ПБА 1-2 групп;

контролирует установленный порядок выезда работников в командировки, выдает и принимает обсервационные удостоверения (при отсутствии врача-инфекциониста);

готовит отчет о работе режимной комиссии организации (предприятия) за год и представляет его в установленном порядке в республиканскую режимную комиссию Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

8. В целях эффективной реализации своих задач режимная комиссия организации (предприятия) имеет следующие права:

требовать от руководителей подразделений, где проводятся работы с ПБА 1-2 групп, и их работников безусловного выполнения правил биологической безопасности и противоэпидемического режима, а также ходатайствовать перед руководителем организации (предприятия) об устранении имеющихся нарушений;

проводить самостоятельно или с привлечением других квалифицированных специалистов плановые и внеплановые  проверки соблюдения правил биологической безопасности и противоэпидемического режима  в организации (предприятии);

ходатайствовать перед руководителем организации (предприятия) о приостановлении работы  с ПБА 1-2 групп в случае невозможности выполнения правил биологической безопасности и противоэпидемического режима   или их систематического нарушения, а также о приостановлении или лишении допуска к работе с биологическим материалом отдельных лиц;

ходатайствовать о приостановлении использования или запрещении внедрения в практику новых лабораторных методик, видов оборудования, дезинфицирующих веществ, не обеспечивающих необходимого уровня биологической безопасности и противоэпидемического режима;

рассматривать документы и давать заключения;

заслушивать на заседании режимной комиссии руководителей подразделений, работников организации (предприятия).

|  | Приложение 3 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

Международный знак биологической опасности

1

2

Примечание. 1 – черный цвет, 2 – желтый цвет.

|  | Приложение 4 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

# Схемы принципиальных планировок комнат блока для работы с

инфицированными животными

Схема 1                                                                Схема 2

2                                   1

1                  2                      3

6             7

4             5      6        7                                   4

5

Схема 3

8                   9                               2                             1               1                1

10

6            7                 1                1                 1

11

1 -  биопробная;

2 -  вскрывочная;

3 -  полевая комната;

4 - бактериологическая, вирусологическая, микробиологическая комната;

5 -   предбокс;

6 -   комната для снятия противочумного костюма;

7 -   комната для надевания противочумного костюма;

8 -   комната для загрузки материала в автоклав;

9 -  комната для обеззараживания инвентаря для содержания биопробных животных;

10 - комната для разгрузки автоклава;

11 -  комната  для разбора обеззараженного материала (моечная);

- окно (дверь) для приема полевого материала;

- шлюз;

- проходной автоклав.

|  | Приложение 5 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

Средства и методы дезинфекции, используемые

при работе с патогенными микроорганизмами

| I. Бактерии, не образующие спор |  |
| --- | --- |
| 1 | Хлорамин Б (содержание активного хлора (далее – АХ) - не менее 24 %) 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 %-ные (по препарату) растворы |
| 2 | Хлорная известь (содержание АХ не менее 25 %) сухое вещество 0,5 %, 1 %, 2 %-ные (по препарату) осветленные растворы 10 %-ные (по препарату) осветленный и неосветленный растворы 20 %-ное (по препарату) хлорно-известковое молоко |
| 3 | Известь белильная термостойкая (содержание АХ не менее 25 %) сухое вещество 0,5 %, 1 %, 2 %-ные (по препарату) осветленные растворы 10 %-ные (по препарату) осветленный и не осветленный растворы |
| 4 | Кальция гипохлорит нейтральный (далее – КГН) (содержание АХ 45—54 %) сухое вещество 0,15 %-ный (по АХ) раствор 0,25 %-ный (по АХ) раствор 0,6 %-ный (по АХ) раствор 0,25 %, 0,5 %, 1 %, 5 % (по АХ) осветленные растворы 5 % (по препарату) осветленный и неосветленный растворы |
| 5 | Двуосновная соль гипохлорита кальция – ( далее – ДСГК) (содержание АХ не менее 30 %) сухое вещество 1 %-ный (по препарату) осветленный раствор 5 %-ные (по препарату) осветленный и неосветленный растворы |
| 6 | Пресепт, таблетки (содержание АХ в таблетках весом 1 г - 0,288 - 0,355 г, весом 5 г-1,44—1,76) 0,028 %, 0,056% , 0,112 %, 0,168 %-ные по АХ растворы; Пресепт, гранулы (содержание АХ - 27,9—34,1 %) |
| 7 | ДП-2 (содержание АХ не менее 30 %) сухое вещество 0,2 %-ные (по препарату) растворы |
| 8 | Клорсепт, таблетки (содержание АХ не менее 30 %) 0,1 %, 0,2 %-ные (по АХ) растворы |
| 9 | Гипохлорит натрия (содержание активного хлора не менее 14 %) 1 %-ный (по АХ) раствор |
| 10 | Водорода перекись медицинская (содержание перекиси водорода не менее 30 %) 3 %-ный раствор (по перекиси водорода) |
| 11 | Водорода перекись медицинская с моющим средством (3 %-ный раствор перекиси водорода с 0,5 % синтетического моющего средства) |
| 12 | Велтолен (содержание клатрата мочевины с дидецилметиламмоний бромидом -20' %) 1 % (по препарату) раствор |
| 13 | Ника-Дез (содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 10 %, полигекса-метиленгуанидин гидрохлорид - 8 %, спирт этиловый - 20 %) 2 %-ный (по препарату) раствор |
| 14 | Гамма-Д (содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 0,9 %, метасиликат натрия - 20 %) 4 %, 6 %-ные (по препарату) растворы |
| 15 | РИК-Д (содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1,8 %, метасиликат натрия - 40 %) 2 %, 3 %, 8 %-ные (по препарату) растворы |
| 16 | Бриллиант (содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 0,9 %, глютаровый альдегид - 0,8 %) 0,5 %, 2 %, 3 %-ные (по препарату) растворы |
| 17 | Септодор 0,1 %, 0,2 %, 1 %-ный раствор |
| 18 | Дезэфект (содержит смесь 2 четвертичных аммониевых соединений - 9,5 %) 2,3 %, 3,8 %-ные (по препарату) растворы |
| 19 | Септодор-форте (содержит смесь 4 четвертичных аммониевых соединений -37,5 % и глутаровый альдегид-12,5 %) 0,2 %, 0,5 %, 1 %-ные (по препарату) растворы |
| 20 | ###### Лизол А (содержание фенолов 50 %) ###### 5%-ный (по препарату) раствор |
| 21 | ###### Формалин 3 %, 10 %, 20 %, 40 %-ный (по формальдегиду) раствор |
| 22 | ###### Аммиак 25 %-ный водный раствор (для нейтрализации формальдегида применяется соотношение 1:1 и для активации хлорсодержащих препаратов 1:8) |
| 23 | ###### Кипячение ###### Вода 2 %-ный раствор пищевой соды 2 %-ный раствор кальцинированной соды |
| 24 | Обработка водяным насыщенным паром под давлением (автоклавирование) 0,20 мегапаскаля (далее – Мпа) (2,0 кгс/см2), 132 ± 2°С 0,15 МПа(1,5кгс/см2), 126±2°С 0,11 МПа(1,1кгс/см2), 120±2°С |
| 25 | Спирт этиловый 70 %-ный |
| 26 | ###### Обработка горячим воздухом - 180°С |
| 27 | ###### Сжигание |
| 28 | Обработка в дезинфекционных камерах: паровоздушный, паровой и пароформалиновый методы |
| 29 | Аэрозольный метод обеззараживания |
| 30 | Газовый метод (дезинфекция парами формальдегида) |
| 31 | Ультрафиолетовое излучение |

| II. Бактерии, образующие споры |  |
| --- | --- |
| 1 | Хлорамин Б (содержание активного хлора - АХ, не менее 24 %) 1—4 %-ные активированные растворы, содержащие АХ 0,25—1% |
| 2 | Хлорная известь или белильная термостойкая известь (содержание АХ не менее 25%) сухое вещество 20 %-ный осветленные и неосветленные растворы, содержащие не менее 5 % АХ 4 %-ный активированные осветленные растворы, содержащие не менее 1 % АХ |
| 3 | ###### Кальция гипохлорит нейтральный (далее - КГН) - содержание АХ 45—54 % сухое вещество 15 %-ные осветленные растворы, содержащие не менее 5 % АХ 2 %-ные активированные осветленные растворы, содержащие не менее 1 % АХ |
| 4 | Двуосновная соль гипохлорита кальция (далее – ДСГК) (содержание АХ не менее 30 %) сухое вещество 4 % (по препарату) активированный осветленный раствор, содержащий не менее 1,0% АХ |
| 5 | ДП-2 (содержание АХ не менее 30 %) 1,2 %-ный по АХ раствор при температуре 50 0С и 20 0С 3 %-ный по АХ раствор |
| 6 | Клорсепт, таблетки (содержание АХ не менее 30 %) 1,5 %-ный по АХ раствор |
| 7 | Тепсихлор 70 А (содержание АХ 67,5 %) сухое вещество по АХ раствор 5%-ный по АХ раствор 3,5 %-ный по АХ активированный раствор |
| 8 | Пресепт, таблетки (содержание активного хлора в таблетках весом 1 г - 0,288—0,355 г, весом 5 г-1,44—1,76 г) 1,68 %-ный по АХ растворы |
| 9 | Водорода перекись медицинская (содержание перекиси водорода (далее – ПВ) не менее 30 %) 3 %-ный по ПВ раствор с 0,5 % моющего средства (Прогресс, Новость, Лотос, Астра) при 50 °С 6 %-ный по ПВ раствор с 0,5 % моющего средства (Прогресс, Новость, Лотос, Астра) при 20 и 50°С 10 %-ный по ПВ раствор б %-ный по ПВ раствор с 1 % муравьиной кислоты и 0,1 % ПАВ |
| 10 | Перекись водорода концентрированная (далее - ПВК), содержание перекиси водорода- 30% 2%, 3%, 4%-ный (по ПВ) раствор 3 % по ПВ раствор при 50°С |
| 11 | Велтолен (содержание клатрата мочевины с дидецилметиламмоний бромидом - 20 %) 2,5%-ный раствор при 50—55 °С |
| 12 | Велтолен (содержание клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной -20%) 2,5 % раствор при температуре 50—55оС 5 %-ный раствор при 50—55oС |
| 13 | Велтолен-экстра (содержание клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной - 10 %) 5 %-ный раствор при температуре 50—55 °С 8 %-ный раствор при температуре 50—55 °С |
| 14 | Септодор-форте 5 %-ный раствор при 50—55 °С 10 %-ный раствор |
| 15 | Ника-Дез (содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 10 %, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 8 %, спирт этиловый - 20 %) 5 %, 15 %-ные (по препарату) растворы |
| 16 | Гамма-Д (содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 0,9 %, метасиликат натрия - 20 %) 10 %, 12 %-ные (по препарату) растворы |
| 17 | РИК-Д (содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида -1,8 %, метасиликата натрия - 40 %) 8 %-ный раствор |
| 18 | Формалин (содержание формальдегида 40 %) 20 %, 40 %-ные по формальдегиду водные растворы 5 %-ный по формальдегиду раствор с 0,5 % мыла при 55—60 °С 0,2 %-ный по формальдегиду раствор с 0,5 % мыла или ОП-10 при 60 °С |
| 19 | ###### Едкий натр 10 %-ный по препарату раствор при температуре 70 "С |
| 20 | ###### Кипячение ###### Вода 2 %-ный раствор пищевой соды 2 %-ный раствор кальцинированной соды |
| 21 | Обработка водяным насыщенным паром под давлением (автоклавирование) 0,20 МПа (2,0 кгс/см2), 132 ± 2 °С |
| 22 | ###### Прокаливание |
| 23 | ###### Сжигание |
| 24 | Сухой горячий воздух (180°) |
| 25 | Обработка в дезинфекционных камерах: паровоздушный метод, пароформалиновый, паровой методы |
| 26 | Аэрозольный метод обеззараживания |
| III. Вирусы и хламидии |  |
| 1 | Хлорамин Б (содержание активного хлора - АХ, не менее 24 %) 1 %, 3 %, 4 %-ные (по препарату) растворы 0,5 %, 1,5 %-ные (по препарату) активированные растворы хлорамина Б |
| 2 | Хлорная известь (содержание АХ не менее 25 %) сухое вещество 3 %, 10 %-ные (по препарату) осветленный и неосветленный растворы 20 %-ное (по препарату) хлорно-известковое молоко |
| 3 | Известь белильная термостойкая (содержание АХ не менее 25 %) сухое вещество 3 %, 10 %-ные (по препарату) осветленный и неосветленный растворы |
| 4 | Кальция гипохлорит нейтральный КГН (содержание АХ 45—54 %) сухое вещество 0,6 %, 0,9 %-ные (по АХ) растворы 0,6 %, 0,9 %-ные (по АХ) осветленные растворы |
| 5 | Двуосновная соль гипохлорита кальция - ДСГК (содержание АХ не менее 30 %) сухое вещество 1 %, 1,5 %, 5 %, 7 %-ные (по препарату) осветленный и неосветленный растворы |
| 6 | Сульфохлорантин Д (содержание АХ не менее 15 %) 0,2 %-ный (по препарату) раствор |
| 7 | ДП-2 (содержание АХ не менее 30 %) сухое вещество 0,1 %, 0,5 % (по препарату) раствор |
| 8 | Хлорэффект, таблетки массой 0,5 г; 1,0 г; 4,0 г (содержание АХ 30-45 %) 0,2 % (по АХ) раствор |
| 9 | Водорода перекись медицинская (содержание перекиси водорода не менее 30 %) 3 %, 6 %-ные растворы (по перекиси водорода) |
| 10 | ###### Водорода перекись медицинская с моющим средством (3 %-ный раствор перекиси водорода с 0,5 % моющего средства) |
| 11 | ПВК (содержание перекиси водорода - 30 %) 3 %-ный (по ПВ) раствор |
| 12 | Аммиак 25 % (по ДВ) водный раствор (для нейтрализации формальдегида применяется соотношение 1:1 и активации хлорсодержащих препаратов 1:8) |
| 13 | ###### Обеззараживание сухим жаром в воздушном стерилизаторе |
| 14 | ###### Кипячение Вода 2 %-ный раствор пищевой соды 2 %-ный раствор кальцинированной соды |
| 15 | Обработка водяным насыщенным паром под давлением (автоклавирование) 0,20 МПа (2,0 кгс/см2), 132 ± 2 °С 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), 126 ± 2 °С 0,11 МПа (1,1 кгс/см2), 120 ± 2 °С |
| 16 | ###### Спирт этиловый 70 % |
| 17 | ###### Сжигание |
| 18 | Обработка в дезинфекционных камерах: паровоздушный, паровой и пароформалиновый методы |
| 19 | Аэрозольный метод обеззараживания |
| 20 | Газовый метод (дезинфекция парами формальдегида) |
| 21 | ###### Ультрафиолетовое излучение |
| IV. Риккетсии |  |
| 1 | Хлорамин Б (содержание активного хлора - АХ, не менее 24 %) 1 %, 3 %-ные (по препарату) растворы 0,5 % (по препарату) активированный раствор хлорамина Б |
| 2 | ###### Хлорная известь или известь белильная термостойкая сухое вещество 20 %-ные (по препарату) осветленный и неосветленный растворы, содержащие не менее 5 % АХ 3 %-ный осветленный раствор, содержащий не менее 1 % АХ |
| 3 | Кальция гипохлорит нейтральный (КГН) сухое вещество 15 %-ные осветленный или неосветленный растворы, содержащие не менее 5 % АХ 1,5 %-ные раствор, содержащий не менее 0,5 % АХ |
| 4 | Водорода перекись медицинская (содержание перекиси водорода не менее 30 %) 6 %-ный раствор (по перекиси водорода) 3 %-ный раствор (по перекиси водорода) с 0,5 % моющего средства. |
| 5 | ###### Формалин - 20 %-ный раствор формальдегида |
| 6 | ###### Лизол А (содержание фенолов 50 %) 8 %-ный (по препарату) раствор |
| 7 | ###### Кипячение Вода 2 %-ный раствор пищевой соды 2 %-ный раствор кальцинированной соды |
| 8 | Обработка водяным насыщенным паром под давлением (автоклавирование) 0,20 МПа (2,0 кгс/см2), 132 ± 2°С 0,11 МПа (1,1 кгс/см2), 120 ± 2°С |
| 9 | Спирт этиловый 70 % |
| 10 | ###### Сжигание |
| 11 | Обработка в дезинфекционных камерах: паровоздушный, паровой и пароформалиновый методы |
| V. Грибы |  |
| 1 | Хлорамин Б (содержание активного хлора - АХ, не менее 24 %) 1 % (по АХ) активированный раствор 5 % (по препарату) раствор |
| 2 | Кальция гипохлорит нейтральный (КГН) 15 %-ный осветленный раствор, содержащий не менее 5 % активного хлора 3 %-ный (по препарату) раствор |
| 3 | Водорода перекись медицинская (содержание перекиси водорода не менее 30 %) 3 %, 6 %-ный раствор (по перекиси водорода) с 0,5 % моющего средства 10 %-ный раствор (по перекиси водорода) |
| 4 | Растворы формалина - 5—10 % |
| 5 | Растворы лизола А - 5—10 % |
| 6 | Кипячение Вода 1 2 %-ный раствор пищевой соды 2 %-ный раствор кальцинированной соды |
| 7 | Обработка водяным насыщенным паром под давлением (автоклавирование) 0,20МПа (2,0 кгс/см2), 132 ± 2 0 С 0,15МПа(1,5кгс/см2), 126 ±2 0 С 0,11 МПа (1,1 кгс/см2), 120 ±2 0 С |
| 8 | Сжигание |
| 9 | Прокаливание |
| 10 | Ультрафиолетовое излучение |
| 11 | Аэрозольный метод обеззараживания |
| 12 | Обработка в дезинфекционных камерах: паровоздушный и пароформалиновый методы |

|  | Приложение 6 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

Режимы дезинфекции различных контаминированных объектов

| № п/п | Объект, подлежащий дезинфекции | Способ дезинфекции | Дезинфицирующее средство | Время дезин-фекции, мин | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. БАКТЕРИИ, НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ СПОР |  |  |  |  |  |
| 1. | Ограниченные участки почвы (дороги) | Орошение | 10% осветленный или не осветленный раствор хлорной или белильной термостойкой извести | 60 | 2 л/м2 |
|  |  |  | 5% раствор КГН или ДСГК | 60 |  |
|  |  |  | 1% по АХ раствор гипохлорита натрия | 60 |  |
| 2. | Поверхности в помещениях (пол, стены, двери), мебель, оборудование, рабочий стол, индивидуальные шкафы и др. мебель, помещение вивария | Орошение или протирание с последующей влажной уборкой | 1% раствор хлорамина Б | 60 | Орошение - 300 мл/м2 Протирание - 200 мл/м2 |
|  |  |  | 1% осветленный раствор хлорной извести или извести белильной термостойкой | 60 |  |
|  |  |  | 0,5% осветленный раствор КГН | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 1% осветленный раствор ДСГК | 60 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 30 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор Септодора-форте | 120 |  |
|  |  |  | 2,3% раствор Дезэфекта* | 120 |  |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 60 |  |
|  |  | Орошение | 3,056% раствор по АХ Пресепта | 60 | 300 мл/м2 |
|  |  |  | 0,2% раствор Септодора ** | 90 |  |
|  |  |  | 3 % раствор Бриллианта | 60 |  |
|  |  |  | 2 % раствор Ника-Дез * | 60 |  |
|  |  |  | 8% раствор РИК-Д | 120 |  |
|  |  | Протирание | 3% раствор ПВ с 0,5% моющего средства | 60 | 100мл/м2 |
|  |  |  | 0,1% по АХ раствор Клорсепта | 90 | 200 мл/м2 |
|  |  |  | 0,1% раствор Септодора ** | 120 | 100 мл/м2 |
|  |  |  | 1% раствор Велтолена | 30 | 100 мл/м2 |
|  |  | Двукратное орошение с интервалом 15 мин | 0,1% по АХ раствор Клорсепта | 90 | 500 мл/м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для экстремальных ситуации при условии герметизации помещений | Испарение раствора с последующим проветриванием помещения | 40% раствор формальдегида с последующей нейтрализацией его аммиаком (25% раствор при норме расхода 10 мл/м3) | 12 часов | Формалина 17,5-12,5 мл/м3 (7-5 г формальдегида) при температуре в помещении 20-25°С; формалина 37,5-25 мл/м3 (15-10 г/м3 формаль-дегида) при температуре 15-17oС и относи-тельной влажности 60-92% |
|  |  | Аэрозольный метод дезинфекции поме-щения с помощью пневматической аэро-зольной насадки или тубулирующей аэро-зольной насадки. (Источником сжатого воздуха для распы-ления служит комп-ресссор, имеющий производительность не менее 300 м3/ч при рабочем давлении 3-4 атм., или аэрозоль-ный генератор) | 40% раствор формальдегида с последующей нейтрализацией его раствором аммиака (при норме расхода 10 мл/м3) | 12 часов | Формалина 12,5 мл/м3 (5 г/м формальдегида) |
|  |  |  | 3% раствор по ПВ водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 | 200 мл/м3 двукратная обработка с интервалом 60 мин |
|  |  |  | 1% раствор Велтолена | 60 | 50 мл/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Защитная одежда персо-нала (халаты, шапочки, маски, косынки), белье больного без видимых загрязнений | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120±2°С | 30 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды или 0,5% раствор любого моющего средства | 15 | - |
|  |  | Замачивание в одном из дезрастворов с последующей стиркой и полосканием | 0,5% раствор Хлорамина Б | 60 | 5 л на 1 кг сухого белья |
|  |  |  | 0,028% раствор по АХ Пресепта | 60 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 30 |  |
|  |  |  | 3% раствор по ПВ водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 30 |  |
|  |  |  | 2 % раствор Ника-Дез * | 60 |  |
|  |  |  | 6 % раствор Гамма-Д при температуре 30°С 4 % раствор Гамма-Д при температуре 60°С | 60 30 |  |
|  |  |  | 2 % раствор Бриллианта ** | 60 |  |
|  |  |  | 2% раствор РИК-Д | 60 |  |
|  |  |  | 2,3% раствор Дезэфекта | 60 |  |
|  |  |  | 1% раствор Велтолена | 60 |  |
| 4. | Защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки), белье больного, загрязненные выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.) или кровью | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120±2°С | 30 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды или 0,5% раствор любого моющего средства | 15 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Замачивание с последующей стиркой | 1% раствор Хлорамина Б | 120 | 5 л на 1 кг сухого белья |
|  |  |  | 3% раствор Хлорамина Б | 30 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 120 |  |
|  |  |  | 0,2% по АХ раствор Клорсепта | 60 |  |
|  |  |  | 0,168% раствор по АХ Пресепта | 60 |  |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор Септодора ** | 30 |  |
|  |  |  | 6 % раствор Гамма-Д при температуре 30°С 4 % раствор Гамма-Д при температуре 60 oС | 60 30 |  |
|  |  |  | 2 % раствор Бриллианта * | 60 |  |
|  |  |  | 1% раствор Велтолена | 60 |  |
|  |  |  | 3,8% раствор Дезэфекта | 60 |  |
|  |  |  | 2% раствор РИК-Д | 60 |  |
| 5. | Перчатки резиновые | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120±2oС | 45 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 15 | - |
|  |  | Погружение | 1% раствор Хлорамина Б | 120 | - |
|  |  |  | 3% раствор по ПВ водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 30 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 60 |  |
| 6. | Очки, фонендоскоп и др. | Двукратное протирание с интервалом 15 мин с последующим ополаскиванием водой | 3% раствор по ПВ водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 30 | - |
|  |  |  | 3 % раствор по ПВ водорода перекиси медицинской | 30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 1% раствор Велтолена | 30 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор Септодора ** | 90 |  |
|  |  | Погружение | 70% спирт | 30 |  |
| 7. | Резиновые и кирзовые сапоги, тапочки из кожи и кожзаменителя | Протирание | 1% раствор Хлорамина Б | 60 | - |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 30 |  |
|  |  |  | 1 % раствор Велтолена | 30 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор Септодора ** | 90 |  |
| 8. | Ватные куртки, брюки | Камерное обеззараживание | Паро-воздушная смесь 80-90 oС | 20 | 40 кг/м2 полезной площади камеры |
|  | Постельные принадлежности | Камерное обеззараживание | Паро-воздушная смесь 80-90 oС | 45 | 60 кг/м2 полезной площади камеры |
| 9. | Полушубки, шапки, кожаная и меховая обувь, тапочки | Камерное обеззараживание | Пароформалиновая смесь 57-59 oС | 45 | Формалина 75,0 мл/м3 30 кг/м2 полезной площади камеры |
| 10. | Посуда лабораторная (пинетки, пробирки, колбы, чашки Петри), мазки - отпечатки, гребенки для сушки культур, шприцы | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 кГс/см2) (0,15 МПа), 126±2°С | 60 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 30 | - |
|  |  | Погружение | 3% раствор Хлорамина Б | 60 | Полное погружение |
|  |  |  | 0,056% раствор по АХ Пресепта** 0,112% раствор по АХ Пресепта* | 90 |  |
|  |  |  | 3% раствор ПВ водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор Септодора-форте | 60 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Посуда больного | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 15 | - |
|  |  | Погружение в дезраствор с последующим тщательным споласкиванием горячей водой | 1 % раствор Хлорамина Б | 120 | 2 л на 1 комплект посуды |
|  |  |  | 3% раствор РИК-Д | 60 |  |
|  |  |  | 0,1% раствор (по АХ) Клорсепта | 60 |  |
|  |  |  | 0,112% раствор по АХ Пресепта* | 60 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 60 |  |
|  |  |  | 1% раствор Септодора | 60 |  |
|  |  |  | 2 % раствор Ника-Дез ** | 60 |  |
|  |  |  | 0,5% раствор Бриллианта | 60 |  |
|  |  |  | 3,8% раствор Дезэфекта | 60 |  |
|  |  |  | 1,0% раствор Велтолена | 60 |  |
| 12. | Игрушки | Кипячение (кроме пластмассовых) | 2% раствор пищевой соды | 15 | Полное погружение |
|  |  | Погружение или протирание ветошью, смоченной в растворе с последующим мытьем | 0,5% раствор осветленной хлорной извести, белильной термостойкой извести | 60 | Полное погружение или протирание (200 мл/м2) с последующим тщательным протиранием теплой водой |
|  |  |  | 0,5% раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 0,25% осветленный раствор КГН | 60 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 30 |  |
|  |  |  | 0,8% раствор Дезэфекта | 60 |  |
|  |  |  | 3% по ГТВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 15 |  |
| 13. | Бактериологические посевы | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 кГс/см (0,15 МПа), 126±2°C | - | - |
| При отсутствии возможности обеззараживания в паровом стерилизаторе - погружение на 24 часа в один из дезинфицирующих растворов, указанных в п.4 данной таблицы |  |  |  |  |  |
|  |  | Кипячение | Вода | 30 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Резиновые пробки, шланги, груши для пипетирования зараженного материала | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2°С | 60 | - |
|  |  | Кипячение | Вода | 30 | - |
| 15. | Петли для пересева зараженного материала | Прокаливание |  | - | - |
| 16. | Инструменты после вскрытия лабораторных животных, проведения патологоанатомических работ | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2°С | 30 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 15 |  |
|  |  | Погружение | Вода | 30 |  |
|  |  |  | 0,112% раствор по АХ Пресента** 0,112% раствор по АХ Пресепта* | 60 90 |  |
|  |  |  | 1% раствор Хлорамина Б | 30 |  |
|  |  |  | 3% раствор формалина по формальдегиду | 30 |  |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 80 |  |
|  |  |  | 2 % раствор Ника-Дез * | 60 |  |
|  |  |  | 2 % раствор Бриллианта * | 60 |  |
| 17. | Руки в резиновых пер-чатках | Погружение и мытье | Дезинфицирующие растворы, указанные в п. 5 данной таблицы | 2 | - |
| 18. | Незащищенные участки кожи, руки | Моют или протирают тампоном, смочен-ным раствором, затем моют теплой водой с индивидуальным туалетным мылом, вытирают индивидуа- льным полотенцем | 0,5% раствор Хлорамина Б | 2 | - |
|  |  |  | 70% этиловый спирт | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При попадании инфекционного материала в случае аварии используют: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1% раствор Хлорамина Б | 10 | - |
|  |  |  | 70% спирт | 2 раза по 3 мин |  |
| 19. | Банки и бачки для животных, подстилочный материал, выделения животных, остатки корма | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 кГс/см (0,15 МПа), 126±2оС | 60 мин | - |
|  |  | Залить до краев и протереть снаружи ветошыо, смоченной дезинфицирующим раствором | 3 % раствор Хлорамина Б | 24 часа |  |
|  |  |  | 1 % раствор КГН | 24 часа |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 24 часа |  |
|  |  |  | 5% раствор лизола Л | 24 часа |  |
| 20. | Металлические ящики, садки, бачки из-под вскрытых животных и орудия лова | Паровой стерилизатор автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2°С | 30 | - |
|  |  | Воздушный стерилизатор | Температура 160° С | 60 |  |
|  |  | Погружение | 3% раствор Хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 5% раствор Лизола А | 120 | - |
|  |  | Орошение | 3% раствор Хлорамина Б | 60 | 300 мл/м2 |
|  |  |  | 3% по ГТВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 60 |  |
| 21. | Воздушные бактериальные фильтры | Орошают, извлекают, помещают в полиэтиленовый пакет, завязывают, сжигают | Применяют средства, указанные в п.2 данной таблицы |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Погружение | Применяют средства, указанные в п.2 данной таблицы | 48 часов |  |
|  |  | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 60 |  |
| 22. | Трупы животных, подстилочный материал, выделения животных | Паровой стерили-затор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2°С | 60 | - |
|  |  | Сжигание | - | - |  |
|  |  | Поверхностное обез-зараживание трупов путем погружения | 5% раствор Лизола А | 24 часа |  |
|  |  |  | 5% раствор Хлорамина Б | 24 часа |  |
|  |  | Добавляется в емкость, содержащую патологический материал | 5% раствор Лизола Л При мелиоидозе - 5% раствор Лизола А | 60 7 суток | Соотношение 1:2 |
| 23. | Жидкие отходы, смывные воды | Паровой стерили-затор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120±2°С | 30 | - |
|  |  | Кипячение |  | 30 |  |
|  |  | Засыпать и размешать | Сухая хлорная известь или белильная термостойкая известь или КГН | 60 | 200 г/л |
|  |  |  | ДСГК | 120 | 200 г/л |
| 24. | Выделения больного: мокрота, оформленные фекалии, смешанные с мочой или водой, жидкие фекалии, рвотные массы, остатки пищи | Засыпать и размешать | Сухая хлорная известь или белильная термостойкая известь или ДСГК | 60 | 200 г/л |
|  |  |  | КГН | 120 30 | 150 г/л 200 г/л |
|  |  |  | Пресепт гранулы* (обеззараживание фекалий) | 90 | Засыпать фека-лии гранулами в соотношении10:1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | ГКТ | 120 | 200 г/л марки А 250 г/л марки Б |
|  |  |  | 5% раствора Лизола А | 60 | Соотношение 2 ч. дезраствора и 1 ч. Выделений |
| 25. | Моча, жидкость после полоскания зева | Залить | 2% раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 60 | Соотношение 1:1 |
|  |  |  | 2% раствор Хлорамина Б | 60 | Соотношение 1:1 |
|  |  |  | 1% раствор КГН | 60 | Соотношение 1:1 |
|  |  | Засыпать и размешать | Хлорная известь или известь белильная термостойкая | 15 | 10 г/л |
|  |  |  | КГН | 15 | 5 г/л |
| 26. | Посуда из-под выделений больного (горшки, подкладные судна, мочеприемники) | Погружение в один из дезрастворов с последующим мытьем | 1% осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 30 | - |
|  |  |  | 0,5% раствор КГН | 30 |  |
|  |  |  | 1% раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 3% раствор Хлорамина Б | 30 |  |
|  |  |  | 1,5% раствор ГКТ | 30 |  |
|  |  |  | 2,3% раствор Дезэфекта | 120 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 30 |  |
| 27. | Санитарно-техническое оборудование | Двукратное протирание ветошью, смоченной в одном из дезрастворов | 3 % раствор Бриллианта; Дезинфицирующие средства и режимы применения, указанные в п. 2 данной таблицы | 60 | 500 мл/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Протирание ветошью с дезинфицирующим средством | Дихлор-1 | 15 | 0,5 г/100 см2 поверхности |
|  |  |  | Белка | 15 |  |
|  |  |  | Блеск-2 | 25 |  |
|  |  |  | Санита | 15 |  |
|  |  |  | ПЧД | 15 |  |
|  |  |  | Дезус и др. | 15 |  |
|  |  | Протирание ветшью, смоченной в одном из дезрастворов | 0,2% (по АХ) раствор Клорсепта | 90 | - |
|  |  |  | 1% раствор Велтолена | 60 |  |
|  |  | Протирание или орошение | 1,0% раствор Септодора-форте | 60 |  |
| 28. | Уборочный материал, ветошь | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды | 15 | Полное погружение |
|  |  | Замачивание | 3% раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 0,6% (по АХ) раствор КГН | 120 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор ДП-2 | 120 |  |
|  |  |  | 3% (по ПВ) раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 |  |
|  |  |  | 1% раствор Велтолена | 60 |  |
|  |  |  | 3,8% раствор Дезэфекта* | 60 |  |
|  |  |  | 0,5% раствор Септодора-форте | 30 |  |
| 29. | Мусор | Сжигание |  |  | - |
|  |  | Залить одним из дезрастворов | 10% раствор осветленной хлорной извести или белильной термостойкой извести | 120 | На 1 часть мусора 2 части дезраствора |
|  |  |  | 5% раствор КГН | 120 |  |
|  |  |  | 20% хлорно-известковое молоко | 60 |  |
| 30. | Надворные уборные, помойные ямы и мусорные ящики | Орошают одним из дезрастворов | 10% раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 60 | 500 мл/м2 |
|  |  |  | 5% раствор КГН | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | Транспорт | Орошение с последующим протиранием сухой ветошью | При положительных температурах: дезинфицирующие растворы, указанные в п. 2 данной таблицы | 30 | 300 мл/м2 |
|  |  | Аэрозольный метод в помещениях и в палатках, приспособленных для размещения транспортных средств. Распыление растворов проводят с помощью пневматической или турбулирующей аэрозольных насадок, либо аэрозольного генератора | 15% раствор КГН, содержащий 5% активного хлора | 60 | 100мл/м3 |
|  |  |  | 6% (по ПВ) раствор водорода перекиси медицинской | 30 | 400 мл/м3 |
|  |  |  | 20% раствор формальдегида | 30 | 100 мл/м3 |
|  |  |  | 10% раствор формальдегида | 30 | 200 мл/м3 |
| 32. | Мешочки для транспортирования диких грызунов | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды | 30 | - |
|  |  |  | Вода | 30 |  |
| 33. | Мазки-отпечатки, мазки культур | Погружение | 96% этиловый спирт, смесь Никифорова с последующим погружением в дезинфицирующий раствор, указанный в п. 10 данной таблицы | 20 | - |
| 34. | Изделия из синтетических материалов | Камерное обеззараживание | Паро-воздушная смесь 80-90 оС | 30 | 60 кг/м2 |
|  |  | Погружение | 1 % раствор хлорамина Б | 5 часов |  |
|  |  |  | 0,2 % раствор формальдегида при температуре 70 °С | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | Фильтрующая часть противогаза | Продувание парами формальдегида | Формалин 40 % (подогрев). Воздух, содержащий пары формальдегида, пропускают через коробку, используя установку. Остаточные пары формальдегида нейтрализуют парами аммиака; принудительное продувание воздуха через коробку (до исчезновения запаха аммиака). | 5 | - |

______________________________

* - режимы дезинфекции при чуме и холере

** - режимы дезинфекции при холере

II. БАКТЕРИИ, ОБРАЗУЮЩИЕ СПОРЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограниченные участки почвы (дороги) | Орошение | 4% активированный осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 120 | 10 л/м2 |
|  |  |  | 2% активированный осветленный раствор КГН, содержащий 1% АХ | 120 | 10 л/м2 |
|  |  |  |  | 120 | 10 л/м2 |
|  |  |  | 20% осветленный или не осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести, содержащий не менее 5% АХ | 120 | 10 л/м2 |
| 2. | Помещение (пол, стены, двери, оборудование и другая мебель) | Протирание двукратное с интервалом 30 мин и с последующей влажной уборкой | 15% раствор КГН, содержащий не менее 5% АХ | 90 | 500 мл/м2 |
|  |  |  | 4% по ПВ раствор ПВК | 60 | 500 мл/м2 |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 | 500 мл/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. |  |  | 1,5% по АХ раствор Клорсепта (таблетки) | 120 | 500 мл/м2 |
|  |  |  | 5% по АХ осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести или КГН | 120 | 500 мл/м2 |
|  |  |  | 5% по АХ раствор Тепсихлора 70А | 60 | 500 мл/м2 |
|  |  |  | 3% по АХ раствор ДП-2 (для поверхностей из неокрашенного дерева 3-х кратное протирание с интервалом 30 мин) | 90 (150) | 500 мл/м2 |
|  |  | Двукратное орошение с интервалом 30 мин. с последующей влажной уборкой | 2% по ПВ раствор ПВК | 90 | 900 мл/м для пористых, впитывающих поверхностей (штукатурка, кирпич и др.) |
|  |  |  | 4% по ПВ раствор ПВК | 60 | 500 мл/м2 для непористых, не впитывающих поверхностей |
|  |  |  | 6% раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% ПАВ | 60 |  |
|  |  |  | 6% раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 |  |
|  |  |  | 5% раствор формальдегида с 5% мыла при температуре 55 -60°С | 120 |  |
|  |  |  | 10% раствор Сепдорора-Форте | 60 |  |
|  |  |  | 1,68% раствор по АХ Пресепта | 120 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 1,5% раствор по АХ Клорсепта | 120 |  |
|  |  |  | 5% по АХ раствор Тепсихлора 70А | 60 |  |
|  |  |  | 5% по АХ осветленный раствор КГН или ДСГК | 120 |  |
|  |  |  | 1% по АХ активированный осветленный раствор КГН, или хлорной извести, или белильной термостойкой извести, или ДСГК | 120 |  |
|  |  |  | % по АХ активированный раствор Хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 3,5% активированный раствор Тепсихлора 70А | 60 |  |
| В случае аварии зараженные поверхности залить одним из растворов, указанных в пункте 2 данной таблицы, на 2 часа |  |  |  |  |  |
| 3. | Защитная одежда персонала (халаты, косынки, ватно-марлевые маски. шапочки) и белье больного | Аэрозольный метод дезинсекции с помощью пневматической (ПВАН) или турбулирующей (ТАН) аэ-эозольных насадок | 20% водный раствор формальдегида (через 24 часа нейтрализация 45% раствором аммиака из расчета 10 мл/м ) | 24 часа | 200 мл/м 2 |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% поверхностно-активного вещества (далее – ПАВ) | 30 | 400 мл/м 2 |
|  |  |  | 10% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 60 |  |
|  |  | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 90 |  |
|  |  | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды | 60 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Замачивание в дезинфицирующем растворе с последующей стиркой и полосканием | 1% активированный раствор Хлорамина Б | 120 | 5 л/кг сухой защитной одежды |
|  |  |  | 1,2% по АХ раствор ДП-2 при температуре 50°С | 30 |  |
|  |  |  | 1,5% по АХ раствор Клорсепта | 90 |  |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре 50° С | 60 |  |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор ПВК при температуре 50° С | 45 |  |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор ПВК | 120 |  |
|  |  |  | 5% раствор Септодора-Форте при температуре 50° С | 120 |  |
|  |  |  | 10% раствор Септодора-Форте | 120 | - |
|  |  |  | 2,5% раствор Велтолена при температуре 50-55 °С | 120 |  |
|  |  |  | 5% раствор Велтодеза при температуре 50-55 °С | 120 |  |
|  |  |  | 8% раствор Велтолена-экстра при температуре 50-55°С | 120 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор формальдегида с 0,5% мыла или ОП-10 при температуре 60 °С | 60 |  |
|  |  |  | ] 5 % раствор Ника-Дез 15 % раствор Ника-Дез при температуре 30°С | 90 60 |  |
|  |  |  | 10 % раствор Гамма-Д при температуре 60°С 32 % раствор Гамма-Д при температуре 60°С | 90 60 |  |
|  |  |  | 8% раствор РИК-Д | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Перчатки резиновые | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 | - |
|  |  | Погружение в дезинфицирующий раствор | 1% активированный раствор Хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% ПАВ | 30 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор формальдегида с 0,2% мыла или ОП-10 при температуре 60°С | 60 |  |
| 5. | Очки, фонендоскоп и пр. | Двукратное протирание с интервалом 30 мин и с последующим промыванием водой | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 | - |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% ПАВ | 30 |  |
|  |  |  | 4% по ПВ раствор ПВК | 60 |  |
| 6. | Тапочки (кожаные или из кожзаменителя), резиновые и кирзовые сапоги | Камерное обеззараживание | Пароформалиновый метод, температура 57-59°С | 165 | Формалина 250 мл/м3 (18 кг/м 2 полезной площади пола камеры) |
|  |  | Двукратное протирание или обмывание салфеткой с интервалом 15 мин. | 1% активированный раствор Хлорамина Б | 60 | - |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре 50°С | 120 |  |
|  |  |  | 2% по ПВ раствор ПВК | 90 |  |
|  |  |  | 0,2% раствор формальдегида с 0,2% мыла или ОП-10 при температуре 60°С | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Ватные куртки и брюки, постельные принадлежности | Камерное обеззараживание | Паро-воздушный метод, температура 97-98° С | 45 | 60 кг/м 2 полезной площади пола камеры |
|  |  |  | Паровой метод, температура 104-111°С, давление 0,2-0,5 кГс/см2 | 60 | 50 кг/м объема камеры |
| 8. | Шапки, кожаная обувь, полушубки, тапочки (из ткани) | Камерное обеззараживание- | Пароформалиновый метод, температура 57-59° С | 165 | Формалина 250 мл/м3 (18 кг/м2 полезной площади пола камеры) |
| 9. | Посуда лабораторная (чашки Петри, пробирки, пипетки, колбы и др.) | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+2°С | 90 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 |  |
|  |  | Погружение | 4% активированный раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% ПАВ | 30 |  |
|  |  |  | 4% по ПВ раствор ПВК | 90 |  |
|  |  |  | 10% раствор Септодора-форте | 60 |  |
| 10. | Посуда больного | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 | - |
|  |  | Погружение | 4% активированный раствор Хлорамина Б | 60 | 2 л на комплект посуды |
|  |  |  | 1% по ЛХ активированный раствор КПП | 60 |  |
|  |  |  | 5% по АХ раствор КГН | 60 |  |
|  |  |  | 1,2% по ЛХ раствор ДП-2 | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 1,2% по АХ раствор ДП-2 при температуре 50° С | 30 |  |
|  |  |  | 1,5% по АХ раствор Клорсепта (таблетки) | 60 |  |
|  |  |  | 3,5% по АХ активированный раствор Тепсихлор 70А | 90 |  |
|  |  |  | 5% по АХ раствор Тепсихлора 70А | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 |  |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре 50°С | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% ПАВ | 30 |  |
|  |  |  | 4%поПВ раствор ПВК | 90 |  |
|  |  |  | 10% раствор Септодора-форте | 60 |  |
|  |  |  | 2,5% раствор Велтолена при температуре 50-55° С | 120 |  |
|  |  |  | 5% раствор Велтолена-зкстра при температуре 50-55° С | 120 |  |
|  |  |  | 2,5% раствор Велтодеза при температуре 50-55 С | 120 |  |
|  |  |  | 5 % раствор Ника-Дез | 60 |  |
|  |  |  | 8% раствор РИК-Д | 90 |  |
| 11. | Игрушки | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 | - |
|  |  | Протирание двукратное с интервалом 30 мин | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 | - |
|  |  |  | 4% по ПВ раствор ПВК | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Погружение | 1% активированный раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 5% по АХ раствор Тепсихлора 70А | 60 |  |
|  |  |  | 4% по ПВ раствор ПВК | 60 |  |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре 50 °С | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% ПАВ | 30 |  |
| 12. | Посевы | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 90 | - |
| 13. | Резиновые пробки, груши для пипетирования зараженного материала | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см3 (0,2 МПа), 132±2°С | 90 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 |  |
| 14. | Петля микро-биологическая | Прокаливание | Пламя горелки |  | - |
| 15. | Инструменты после вскрытия животных | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 90 | - |
| 16. | Руки в резиновых перчатках | Погружение и мытье | 4% по ПВ раствор ПВК | 2 | - |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при начальной температуре раствора50°С | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | Незащищенные участки кожи, руки | Моют или протирают тампоном, смоченным дезраствором, затем моют теплой водой с индивидуальным мылом, вытирают индивидуальным полотенцем | При попадании заразного материала - 1% активированный раствор Хлорамина Б | 5 | - |
| 18. | Банки и бачки для животных (банки из-под животных с подстилочным материалом и выделениями животных) | Залить до краев и протереть снаружи двукратно с интервалом 3 часа | 1% активированный раствор Хлорамина Б | 48 часов | - |
|  |  |  | 2% активированный осветленный раствор КГН, содержащий 1% АХ | 48 часов |  |
|  |  |  | 4% активированный осветленный раствор ДСГК, содержащий 1% АХ | 48 часов |  |
|  |  |  | 20% раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести, содержащий не менее 5% АХ | 48 часов |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 48 часов |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% ПАВ | 24 часа |  |
|  |  | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 90 |  |
| 19. | Металлические ящики, садки, сетчатые крышки и пр. | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2° С | 90 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обработка горячим воздухом | 180° С | 60 | - |
|  |  | Погружение в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем | 5% раствор формальдегида с 5% мыла при 55-60°С | 120 |  |
|  |  |  | 10% раствор Септодора-форте | 120 |  |
| 20. | Трупы лабораторных животных | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+2° С | 90 | - |
|  |  | Сжигание | - | - | - |
| 21. | Помещение вивария | Двукратное орошение с интервалом 30 мин. | 20% осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести, содержащий не менее 5% АХ | 120 | 900 мл/м2 для пористых, впитывающих поверхностей (штукатурка, кирпич и др.) 500 мл/м2 для непористых, невпитывающих поверхностей |
|  |  |  | 15% осветленный раствор КГН, содержащий 5% АХ | 120 |  |
|  |  |  | 4% активированный раствор хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 5% по АХ раствор Тепсихлора 70А | 60 |  |
|  |  |  | 3,5% по АХ активированный раствор Тепсихлора 70А | 60 |  |
|  |  |  | 1% по АХ осветленный активированный раствор КГН | 90 |  |
|  |  |  | 1,5% по АХ раствор Клорсепта (таблетки) | 120 |  |
|  |  |  | 1,68% по АХ раствор Пресепта | 120 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 |  |
|  |  |  | 10% раствор Септодора-Форте | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 10% раствор едкого натра при температуре 70°С | 120 |  |
| 22. | Воздушные бактериальные фильтры | Трехкратное орошение с интервалом 30 мин., после чего фильтр упаковывают в полиэтиленовый мешок, завязывают и сжигают или автоклавируют | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 | 500 мл/м2 на каждое орошение |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% ПАВ | 60 |  |
|  |  |  | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132 ± 2°С | 90 |  |
| 23. | Жидкие отходы, смывные воды | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 90 | - |
|  |  | Кипячение | - | 60 | - |
|  |  | Засыпать сухим препаратом и размешать | Хлорная известь, или белильная термостойкая известь, или ДСГК | 120 | 200 г/л |
|  |  |  | Тепсихлор 70А | 240 | 125 г/л |
|  |  |  | КГН | 240 | 100 г/л |
| 24. | Выделения больного (моча) | Засыпать сухим препаратом и размешать | Хлорная известь, или белильная термостойкая известь, или ДСГК | 120 | 200 г/л |
|  |  |  | КГН | 120 | 100 г/л |
| 25. | Испражнения, остатки пищи | Засыпать сухим препаратом и размешать | Хлорная известь или белильная термостойкая известь или ДСГК | 120 | 500 г/кг |
|  |  |  | КГН | 240 | 100 г/кг |
|  |  |  | Тепсихлор 70А | 240 | 125 г/кг |
| 26. | Посуда из-под выделений больного (мочеприемники, горшки, подкладные судна) | Погружение в дезин-фицирующий раствор с последующим мы-тьем в горячей воде | 4% активированный раствор хлорамина Б | 120 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 20% осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести, содержащий не менее 5% ЛХ | 120 | - |
|  |  |  | 15% осветленный раствор КГМ, содержащий не менее 5% АХ | 120 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 1% муравьиной кислоты и 0,1% ПАВ | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 |  |
| 27. | Санитарно-техническое оборудование | Двукратное протирание с интервалом 30 мин. | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 | 500 мл/м2 |
|  |  |  | 5% по АХ осветленный раствор хлорной извести, белильной термостойкой извести или КГН | 120 |  |
|  |  |  | 1,5% (по АХ) раствор Клорсепта (таблетки) | 120 |  |
|  |  |  | 1,68% раствор по АХ Пресепта 2,688% раствор по АХ Пресепта | 120 90 |  |
|  |  |  | 5% (по АХ) раствор Тепсихлора 70А | 60 |  |
| 28. | Уборочный материал, ветошь | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды | 60 | - |
|  |  | Замачивание | 4% активированный раствор Хлорамина Б | 120 | 5 л/кг |
|  |  |  | 5% по АХ раствор Тепсихлора 70А | 120 | - |
|  |  |  | 1,2% по АХ раствор ДП-2 | 60 |  |
|  |  |  | 5% по АХ раствор КГН | 60 |  |
|  |  |  | 10% раствор Септодора-Форте | 120 |  |
|  |  |  | 5% раствор Септодора-Форте при температуре 50°С | 120 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | Мусор | Сжигание | - | - | - |
| 30. | Надворные уборные | Двукратное орошение с интервалом 30 мин. | Дезинфицирующие средства и режимы применения, указанные в п. 21 | - | - |
|  |  | Засыпать | Один из сухих дезинфектантов, указанных в п. 25 данной таблицы | - | 1 кг/м2 поверхности выделений |
| 31. | Мазки-отпечатки, мазки из культур | Погружение | 96% этиловый спирт с 3% раствором водорода перекиси медицинской с последующей обработкой по режимам, указанным в п.9 данной таблицы. | 30 | - |
| 32. | Транспорт | Три положительных температурах: двукратное орошение с интервалом 15 мин | 4% активированный раствор Хлорамина Б | 120 | 500 мл/м2 на каждое орошение |
|  |  |  | 2% по АХ активированный раствор КГН | 120 | 400 мл/м2 |
|  |  |  | 3% по ВП раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре 50 °С | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ВП раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 |  |
|  |  |  | 4% по ПВ раствор ПВК | 60 | - |
|  |  |  | 5% раствор формальдегида с 5% мыла при температуре 60°С | 60 |  |
|  |  |  | Обработка аэрозолями 10% по ПВ раствора водорода перекиси медицинской | 60 |  |
|  |  | При отрицательных температурах: двукратное орошение с интервалом 30 мин | 10%раствор КГН с 15%поваренной соли | 120 | - |
|  |  |  | 6% по ВП раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре 50 °С | 120 |  |

III. ВИРУСЫ И ХЛАМИДИИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограниченные участки почвы (дороги) | Орошение | 10% осветленный или не осветленный активированный раствор хлорной или белильной термостойкой извести | 120 | 2 л/м2 |
|  |  |  | 5% раствор КГН или ДСГК | 120 |  |
|  |  |  | 8% раствор Лизола Л | 120 |  |
| 2. | Поверхности в помещениях (степы, двери, подоконники, полы), поверхности рабочего стола, стеллажи, индивидуальные шкафы и др. мебель, виварий | Двукратное орошение с интервалом 30 мин или двукратное протирание с интервалом 15 мин | 3% раствор Хлорамина Б | 120 | 500 мл/м2 на каждое орошение; 200 мл/м2 на каждое протирание |
|  |  |  | 3% осветленный раствор хлорной извести или извести белильной термостойкой | 120 |  |
|  |  |  | 1,5% раствор КГИ или ДСГК | 120 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 120 | - |
|  |  |  | 0,5% раствор ДП~2 | 120 |  |
|  |  |  | 8% раствор лизола Л | 120 |  |
| В случае аварии залить зараженные поверхности одним из перечисленных выше растворов на 2 часа |  |  |  |  |  |
|  | При авариях при условии герметизации помещений | Испарение раствора, нейтрализация с последующим проветриванием помещений | 40% водный раствор формальдегида с последующей нейтрализацией его аммиаком (25% раствор при норме расхода 100 мл/м3) | 24 часа | Формалина 17,5-12,5 мл/м3 (7-5 г/м3 формальде-гида) при темпе-ратуре в помеще-нии 20-25 °С;т формалина 37,5-25,0 мл/м3 (15-10 г/м3 формальде-гида) при темпе-ратуре 15-17 °С и относительной влажности 60-92% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Защитная одежда персонала, белье, халаты, косынки, маски, белье больного (нательное, постельное, полотенца, носовые платки и др.) без видимых загрязнений | Кипячение | 2% раствор соды кальцинированной или 0,5% любого моющего средства | 15 | 5 л/кг |
|  |  | Обеззараживание в паровом стерилизаторе (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,1 кГс/см2 (0,11МПа), 110±2°С | 45 | - |
|  |  | Замачивание в растворе с последующим полосканием и стиркой | 3% раствор Хлорамина Б | 30 | 5 л/кг |
|  |  |  | 0,5% активированный раствор Хлорамина Б | 30 |  |
|  |  |  | 0,1% раствор ДП-2 | 120 | - |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре раствора 50°С | 30 |  |
| 4. | Защитная одежда персонала, белье, халаты, косынки, маски, белье больного (нательное, по- стельное, полотенца, носовые платки и др.), загрязненные кровью, гноем, фекалиями, мокротой и др. | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды или 0,5% раствор любого моющего средства | 30 | - |
|  |  | Погружение в раствор с последующим полосканием в воде и стиркой | 3% раствор Хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 0,5% активированный раствор Хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 0,5% раствор ДП-2 | 120 |  |
|  |  |  | 8% раствор Лизола А | 90 |  |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре раствора 50°С | 180 |  |
|  |  | Обеззараживание в паровом стерилизаторе (автоклаве) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120±2 °С | 45 |  |
| 5. | Перчатки резиновые | Обеззараживание в паровом стерилиза-торе (автоклаве) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,3 кГс/см2 (0,11 МПа), 120±2 °С | 45 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Кипячение | Вода | 30 | - |
|  |  | Погружение в раствор | 3% раствор Хлорамина Е | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 |  |
|  |  |  | 0,5% раствор ДП-2 | 60 |  |
| 6. | Защитные очки, фонендоскоп | Двукратное протии-рание с последую-щим споласкиванием водой | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 15 | - |
|  |  | Погружение | 70% этиловый спирт | 30 |  |
| 7. | Резиновые, кирзовые сапоги, кожаные тапочки | Двукратное протирание с интервалом 15 мин | Дезинфицирующие средства и режимы применения, указанные в п. 2 |  | - |
| 8. | Ватные куртки брюки, постельные принадлежности | Камерное обеззараживание | Паро-воздушная смесь при температуре 80-90 °С | 45 | 40 кг/м полезной площади |
| 9. | Полушубки, шапки, кожаная и меховая обувь, тапочки | Камерное обеззараживание | Пароформалиповая смесь при температуре 57-59 °С | 45 | Формалина 75,0мл/м3 30 кг/м2 полезной площади камеры |
| 10. | Посуда лабораторная (чашки Петри, пробирки, пипетки, мазки-отпечатки и др.) | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды | 30 | - |
|  |  | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 60 |  |
|  |  | Погружение в раствор с последующим промыванием водой | 3% раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 3% осветленный раствор хлорной извести, или белильной термостойкой извести | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 0,5% раствор ДП-2 | 120 | - |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 |  |
| 11. | Посуда больного | Кипячение вместе с остатками пищи | 2% раствор пищевой соды | 30 | - |
|  |  | Погружение в раствор дезинфицирующего средства, последующее промывание в горячей мыльной воде, а затем в питьевой воде | 3% раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 0,5% активированный раствор Хлорамина В | 60 |  |
|  |  |  | 3% осветленный раствор хлорной извести, или белильной термостойкой извести | 60 |  |
|  |  |  | 1,5% раствор КГН | 60 |  |
|  |  |  | 3% раствор ДСГК | 30 |  |
|  |  |  | 0,5% раствор ДП-2 | 120 |  |
| 12. | Вирусодержащая жидкость, взвесь зараженной культуры клеток | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 45 | - |
| При отсутствии возможности обеззараживания в паровом стерилизаторе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Кипячение | Вода | 30 | - |
|  |  | Залить раствором | Дезинфицирующие средства и концентрации растворов, указанные в п. 4 данной таблицы | 24 часа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Резиновые, силиконовые пробки, шланги, груши для пипетирования зараженного материала, гребенки, сушки культур | Кипячение | Вода | 30 | - |
|  |  | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 20 |  |
| 14. | Инструменты из металлов после вскрытия животных | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 20 | - |
|  |  | Кипячение | Вода | 30 |  |
|  |  |  | 2% раствор пищевой соды | 15 |  |
|  |  |  | 3% раствор Хлорамина Б | 60 |  |
| 15. | Руки в резиновых перчатках | Мытье в растворе дезинфицирующего средства | Дезинфицирующие средства и концентрации растворов, указанные в п.5 данной таблицы | 2 | - |
|  |  |  | 1% раствор Хлорамина Б | 2 |  |
|  |  |  | 70% этиловый спирт | 2 |  |
| 16. | Незащищенные участки кожи, руки | Моют или протирают тампоном, смочен-ным дезинфици-рующим раствором, затем моют теплой водой с индиви-дуальным туалетным мылом, вытирают индивидуальным полотенцем | 1% раствор Хлорамина Б | 10 | - |
|  |  |  | 70% этиловый спирт | 2 раза по 3 мин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | Банки и бачки для животных | Залить раствором до краев, протереть снаружи ветошью, смоченной в растворе | 3% раствор хлорной извести или извести белильной термостойкой | 24 часа | - |
|  |  |  | 1,5% раствор ДСГК | 24 часа |  |
|  |  |  | 1,5% раствор КГН | 24 часа |  |
|  |  |  | 8% раствор Лизола А | 24 часа |  |
|  |  |  | 3% раствор Хлорамина Б | 24 часа |  |
| 18. | Металлические ящики, садки, орудия для лова грызунов | Обеззараживание сухим жаром | Температура 180 ° С | 60 | - |
|  |  | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 20 |  |
|  |  | Погружение в раствор | 3% раствор Хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 5% раствор Лизола А | 120 |  |
| 19. | Трупы лабораторных животных | Сжигание | - | - | - |
|  |  | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 60 |  |
| 20. | Воздушные фильтры | Орошение | Применяют средства, указанные в п. 2 данной таблицы | - |  |
|  |  | Извлекают, помещают в полиэтиленовый пакет, завязывают, сжигают | - | - |  |
|  |  | Погружение | Применяют средства, указанные в п. 2 данной таблицы | - |  |
|  |  | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | Жидкие отходы, смывные воды | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 60 | - |
|  |  | Кипячение |  | 30 |  |
|  |  | Засыпать препаратом и размешать | Хлорная известь или белильная термостойкая известь | 60 | 200 г/л |
|  |  |  | ДСГК и КГН | 120 | 100 г/л |
| 22. | Выделения больного (испражнения, мокрота, рвотные массы), остатки нищи | Засыпать препаратом и размешать | Хлорная известь или белильная термостойкая известь | 120 | 200 г/кг |
|  |  |  | КГН или ДСГК | 120 | 200 г/кг |
| 23. | Посуда из-под выделений (горшки, судна, недра, баки и др.), квачи | Погружение в один из дезинфицирующих растворов с последующим промыванием водой | 3% раствор Хлорамина Б | 60 | - |
|  |  |  | 0,5% активированный раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 3% осветленный раствор хлорной извести, или белильной термостойкой извести | 60 |  |
|  |  |  | 1,5% осветленный или не осветленный раствор КГН или ДСГК | 60 |  |
| 24. | Моча, жидкость после полоскания зева | Засыпать препаратом и размешать | Сухая хлорная известь, белильная термостойкая известь | 60 | 70 г/л |
|  |  |  | КГН, ДСГК | 60 | 35 г/л |
| 25. | Санитарно-техническое оборудование (ванны, унитазы раковины и др.) | Двукратно протирают ветошью, смоченной в одном из дезинфицирующих растворов | Дезинфицирующие средства и концентрации растворов, указанные в п. 2 данной таблицы | 120 | - |
| 26. | Уборочный материал (ветошь, мочалки и др.) | Кипячение | Мыльно-содовый раствор или раствор любого моющего средства | 30 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Погружение в один из дезинфицирующих растворов с после- дующим прополаски-ванием в воде | Дезинфицирующие средства и режимы применения, указанные в п. 4 данной таблицы | - |  |
| 27. | Надворные санитарные установки | Орошают внутренние поверхности одним из дезинфицирующих растворов | 10% осветленный или не осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 120 | - |
|  |  |  | 5% раствор КГН или ДСГК | 120 |  |
| 28. | Мусор | Заливают раствором | 10% осветленной раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 120 | Мусор 1 ч. дезраствор 2 ч. |
|  |  |  | 5% раствор КГН | 120 |  |
|  |  |  | 7% раствор ДСГК | 60 |  |
|  |  |  | 20% хлорно-известковое молоко | 60 |  |
| 29. | Транспорт | Орошают или двукратно протирают ветошью, смоченной в растворе, с интервалом 5 мин, после чего протирают ветошью, смоченной в воде | 3% раствор Хлорамина Б | 60 | 300 мл/м2 1 |
|  |  |  | 0,5% раствор ДП-2 | 120 |  |
| 30. | Подстилочный материал, выделения животных, остатки корма | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 60 | - |
| 31. | Мешочки для транспортирования диких грызунов | Кипячение | 2% кальцинированной соды | 30 | - |
|  |  |  | Вода | 30 |  |

IV. РИККЕТСИИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограниченные участки почвы (дороги) | Орошение | 20% осветленный или не осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести, содержащие не менее 5% АХ | 120 | 2 л/м2 |
|  |  |  | 15% раствор КГН, содержащий не менее 5% АХ | 120 |  |
| 2. | Помещение (пол, стены, двери, оборудование и другая мебель) | Двукратное орошение с интервалом 30 мин или двукратное протирание с интервалом 15 мин | 3% раствор хлорамина Б | 120 | 500 мл/мг |
|  |  |  | 3% осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 120 |  |
|  |  |  | 1,5% раствор КГН | 120 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 120 |  |
|  |  |  | 8% раствор Лизола А | 120 |  |
| В случае аварии зараженные поверхности залить одним из растворов, указанных в пункте 2 данной таблицы |  |  |  |  |  |
| 3. | Защитная одежда персонала (халаты, косынки, ватно-марлевые маски, шапочки) и белье больного | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120±2 °С | 60 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды | 15 | - |
|  |  | Замачивание | 3% раствор Хлорамина Б | 120 | 5 л/кг сухой защитной одежды |
|  |  |  | 3% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства при температуре 60 °С | 120 |  |
|  |  |  | 0,5% активированного раствора Хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 8% раствор Лизола Л | 120 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Перчатки резиновые | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120±2 °С | 60 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 |  |
|  |  | Погружение | 3% раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 |  |
| 5. | Резиновые, кирзовые сапоги | Двукратное протирание с интервалом 30 мин | 3% раствор Хлорамина Б | 30 | - |
|  |  |  | 3% раствор едкого натра | 30 |  |
| 6. | Полушубки, шапки, кожаная и меховая обувь, тапочки | Камерное обеззараживание | Пароформалиновая смесь при температуре 57-59 °С | 210 | Формалина 250 мл/м3 18 кг/м2 полезной площади камеры |
| 7. | Защитные очки, фонендоскоп | Двукратное проти-рание с интервалом 15 мин с последую-щим промыванием водой | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 30 | - |
|  |  |  | 70% спирт | 30 |  |
| 8. | Ватные куртки и брюки | Камерное обеззараживание | Паро-воздушная смесь при температуре 80-90 ° С | 45 | 60 кг/м2 полез-ной площади камеры |
| 9. | Посуда лабораторная (чашки Петри, пробирки, пипетки, колбы и др.) | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 60 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 |  |
|  |  | Погружение (для риккетсий) | 3% раствор Хлорамина Б | 24 часа |  |
|  |  |  | 3% осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 24 часа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 1,5% раствор КГН | 24 часа | - |
|  |  |  | 6% раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 24 часа |  |
| 10. | Посуда больного | Кипячение вместе с остатками пищи | 2% раствор пищевой соды | 30 | - |
|  |  | Погружение | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 | 2 л на комплект посуды |
|  |  |  | 3% раствор Хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 0,5% активированный раствор Хлорамина Б | 120 |  |
|  |  |  | 3% осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 120 |  |
|  |  |  | 1,5% раствор ДСГК или КГН | 120 |  |
| 11. | Посевы | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 90 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 |  |
|  |  | Погружение (для риккетсий) | 3% раствор Хлорамина Б | 24 часа |  |
| 12. | Резиновые пробки, груши для пипетирования зараженного материала | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 60 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 |  |
| 13. | Инструменты после вскрытия животных | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 60 | - |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 60 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Руки в резиновых перчатках | Протирание | 70% спирт | 2 | - |
|  |  |  | 3% раствор Хлорамина Б | 2 |  |
|  |  |  | 3% осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 2 |  |
|  |  |  | 1,5% раствор ДСГК или КГН | 2 |  |
| 15. | Руки, открытые участки тела, зараженные при аварии | Тщательно обмыть и протереть | 1% раствор Хлорамина Б | Не менее 2 раз по 5 мин | - |
|  |  |  | 70% спирт |  |  |
| 16. | Банки для животных, бачки из-под вскрытых животных | Залить до краев и протереть снаружи | 3% раствор Хлорамина Б | 24 часа | - |
|  |  |  | 1,5% раствор КГН | 24 часа |  |
|  |  |  | 3% раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 24 часа |  |
|  |  |  | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской | 24 часа |  |
|  |  |  | 8% раствор Лизола А (для коксиелл Бернета) | 48 часов |  |
| 17. | Металлические ящики, садки, орудия для лова грызунов | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под избыточным давлением 1,5 кГс/см2 (0,15МПа), 126±2 °С | 45 | - |
|  |  | Обработка сухим жаром | 180°С | 60 |  |
|  |  | Погружение | Дезинфицирующие растворы, указанные в п.16 данной таблицы | - |  |
| 18. | Трупы лабораторных животных, подстилочный материал, остатки кормов, выделения животных | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 60 | - |
|  |  | Сжигание | - | - |  |
| 19. | Помещение вивария | Двукратное орошение | Дезинфицирующие средства и режимы применения, указанные в п. 16 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | Жидкие отходы, смывные воды | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 60 | - - |
|  |  | Кипячение | Вода | 30 |  |
|  |  | Засыпать одним из дезсредств и размешать | Сухая хлорная известь или белильная термостойкая известь | 60 | 200 г/л |
|  |  |  | Сухие ДСГК или КГН | 120 |  |
| 21. | Выделения больного (мокрота, испражнения) | Засыпать одним из дез-средств и размешать | Сухая хлорная известь или белильная термостойкая известь | 120 | 400 г/кг |
|  |  |  | Сухие ДСГК или КГН | 120 | 500 г/кг |
| 22. | Моча, жидкость после полоскания зева больного | Засыпать одним из дез-средств и размешать | Сухая хлорная известь или белильная термостойкая известь | 60 | 70 г/л |
|  |  |  | Сухие ДСГК или КГН | 60 | 100 г/л |
| 23 | Остатки пищи | Кипячение | Вода | 30 | - |
|  |  | Засыпать одним из дезсредств и размешать | Сухая хлорная известь или белильная термостойкая известь | 120 | 400 г/кг |
|  |  |  | Сухая ДСГК или КГН | 120 | 500 г/кг |
| 24. | Постельные принадлежности | Камерное обеззараживание | Пapo-воздушная смесь при температуре 80-90 °С | 45 | 40 кг/м2 полезной площади камеры |
| 25. | Концентрированные суспензии риккетсий | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2°С | 45 | - |
|  |  | Кипячение | Вода | 30 | - |
| 26. | Куриные эмбрионы | Погружение в раствор с последующим автоклавировапием | 3% раствор едкого натра Автоклавировапие 2,0 кГс/см2(0,2 МПа), 132±2°С | 5 суток 45 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Санитарно-техническое оборудование | Двукратное протирание ветошью, смоченной одним из дезинфицирующих растворов с интервалом 30 мин | Дезинфицирующие средства и режимы применения, указанные в п. 16 данной таблицы | 120 | - |
| 28. | Уборочный материал, ветошь, мочалки и др. | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды или любого моющего средства | 30 | - |
|  |  | Погружение | Дезинфицирующие средства и режимы применения, указанные в п. 2 данной таблицы | 120 |  |
| 29. | Надворныс санитарные установки | Орошают внутренние поверхности одним из дезинфицирующих растворов | 20% осветленный раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 120 | - |
|  |  |  | 5% по ЛХ раствор КГН | 120 |  |
| 30. | Мусор | Сжигание | - | - | - |
|  |  | Залипают дезинфицирующим раствором | 20% раствор хлорной извести или белильной термостойкой извести | 120 | Мусор 1 часть дезраствор 2 части |
|  |  |  | 5% раствор КГН | 120 |  |
| 31. | Транспорт | Орошают или двукратно с интервалом 15 мин протирают ветошью, смоченной раствором дезинфицирующего средства, после чего протирают ветошью, смоченной водой | 3% раствор Хлорамина Б | 60 | - |

V. ГРИБЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверхности в помещениях: оборудование, стены, подоконники, полы, рабочий стол, стеллажи в помещении для содержания зараженных животных, индивидуальные шкафы, тумбочки и др. мебель | Двукратное протирание с интервалом 30 мин | 2% раствор КГН | 60 | 200 мл/м2 |
|  |  |  | 5% раствор Хлорамина Б | 60 |  |
|  |  |  | 5% раствор Лизола Л | 60 |  |
| 2. | Поверхности термокамер | Двукратное орошение или двукратное протирание с интервалом 30 мин | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 60 | 500 мл/м2 |
| 3. | Защитная одежда, белье | Паровой стерилизатор (автоклав) | 1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120 ±2 °С | 60 | - |
|  |  |  | 1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 30 |  |
|  |  |  | 2,0 кГс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 30 |  |
| 4. | Халаты, косынки, ватно-марлевые повязки | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды | 30 | 5 л/кг сухого белья |
|  |  | Погружение | 5% раствор Хлорамина В | 120 |  |
|  |  |  | 5% раствор Лизола А | 60 |  |
| 5. | Перчатки резиновые | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 15 | - |
| 6. | Защитные очки, тапочки | Двукратное протирание с интервалом 30 мин | Одним из растворов, перечисленных в п.4 данной таблицы | - | - |
| 7. | Ватные куртки | Камерное обеззараживание | Паро-воздушная смесь 80-90°С | 15-20 | 8-10 комплектов (60 кг/м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Шапки, кожаная обувь, тапочки | Камерное обеззараживание | Пароформалиновая смесь 57-59°С | 30 | 5 комплектов (30 кг/м3), формалина - 75 мл/м |
| 9. | Посуда лабораторная (чашки Петри, пробирки, колбы), резиновые, силиконовые шланги, груши | Паровой стерилизатор (автоклав) | 1,1 кгс/см2 (0,11 МПа), 120 ±2 °С | 60 | Полное погружение |
|  |  |  | 1,5 кгс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 30 |  |
|  |  |  | 2,0 кгс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 20 |  |
|  |  | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 30 |  |
|  |  | Погружение | 2% раствор ДТСГК 5% раствор Хлорамина Б | 120 120 |  |
| 10. | Культуры грибов па плотных питательных средах | Паровой стерилизатор (автоклав) | 1,1 кгс/см2 (0,11 МПа), 120 ±2 °С | 60 | - |
|  |  |  | 1,5 кгс/см2 (0,15 МПа), 12б±2 °С | 30 |  |
|  |  |  | 2,0 кгс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 20 |  |
| 11. | Руки, зараженные участки кожи | Моют или протирают тампоном, смоченным дезраствором, затем моют теплой водой с индивидуальным мылом, вытирают индивидуальным полотенцем | При попадании заразного материала- 1% активированный раствор Хлорамина Б | - | - |
| 12. | Органы грызунов для гистологического исследования | Погружение | 10% раствор формалина | 24 часа | Полное погружение |
| 13. | Трупы лабораторных животных | Сжигание | - | - | - |
|  |  | Паровой стерилиза-тор (автоклав) | 1,5 кгс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 60 |  |
|  |  | Поверхностное обеззараживание путем погружения | 10% раствор лизола А | 48 часов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Банки для животных | Залить до краев и протереть снаружи двукратно с интервалом 3 часа | 5% раствор Хлорамина Б | 48 часов | - |
|  |  |  | 5% раствор Лизола А | 48 часов |  |
| 15. | Инструменты после вскрытия животных | Кипячение | 2% раствор пищевой соды | 30 | - |
| 16. | Подстилочный материал, остатки кормов, выделения животных | Паровой стерилизатор (автоклав) | 1,5 кгс/см2 (0,15 МПа), 126±2 °С | 60 | - |
| 17. | Ветошь, уборочный материал | Кипячение | 2% раствор кальцинированной соды | 30 | - |
|  |  | Погружение | 5% раствор Лизола А | 120 |  |
|  |  |  | 5% раствор Хлорамина Б | 120 |  |
| 18. | Металлические бачки, ящики из-под вскрытых животных | Паровой стерилизатор (автоклав) | 1,1 кгс/см2 (0,11 МПа), 120 ±2 °С | 60 | - |
|  |  |  | 2,0 кгс/см2 (0,2 МПа), 132±2 °С | 30 |  |
| 19. | Аэрозольный метод дезинфекции помещений с помощью пневматической (ПВАН) или турбулирующей насадок | Двукратная обработка с интервалом 30 мин | 6% по ПВ раствор водорода перекиси медицинской с 0,5% моющего средства | 120 | - |

|  | Приложение 7 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

Порядок замены фильтров тонкой очистки воздуха вытяжной и приточной систем вентиляции и определения их защитной эффективности

1. Замену фильтров тонкой очистки (ФТО) вытяжной и приточной систем вентиляции в боксовых комнатах организации (предприятия) проводят в процессе планово-предупредительных ремонтов при достижении предельно допустимого перепада давлений, установленного проектом, исключая возможность превышения:

предельно допустимого сопротивления фильтрующих элементов по условиям прочности фильтрующего материала для предотвращения его повреждения, равного 150 мм водного столба (1500 Па);

предельного сопротивления ФТО по условиям поддержания расходов воздуха.

2. Внеплановые замены ФТО осуществляются в случаях превышения нормативных значений коэффициентов проницаемости.

3. Перед демонтажем ФТО проводят  их предварительную дезинфекцию парами формалина либо аэрозольным способом. Дезинфекции подлежит также магистральный воздуховод.

4. Распыление дезинфицирующего вещества осуществляется при работающей вентиляции. 5. Работу по демонтажу ФТО проводят в противочумном костюме IV типа с использованием резиновых перчаток и респиратора.

6. Снятый ФТО помещают в крафт-мешок или другую упаковку и переносят для автоклавирования или сжигания.

7. Работы по замене ФТО осуществляются техническим персоналом под наблюдением работника подразделения, отвечающего за соблюдение требований биологической безопасности и противоэпидемического режима. Ответственность за своевременную и безопасную замену ФТО возложена на руководителя лаборатории.

8. Перед запуском в эксплуатацию ФТО должен быть проверен на проскок (по масляному туману с использованием биологического аэрозоля или другим способом).

9. Контроль эффективности воздуха ФТО проводится регулярно в соответствии с графиком организации (предприятия).

10. Проверка  ФТО проводится:

через каждые 3 месяца непрерывной работы – для ФТО технологических систем и первых каскадов (при наличии двух и более каскадов) вытяжных систем;

через каждые 6 месяцев непрерывной работы – для ФТО приточных систем и ФТО всех каскадов вытяжных систем.

11. Для создания аэрозоля в качестве модели используют культуры B. prodigiosum (S. marcescens, Chromobacterum prodigiosum) или E. coli, а также специальные устройства-распылители. В целях минимального рассеивания бактериального аэрозоля в окружающую среду и направления факела аэрозоля в отверстие воздуховода перед ФТО применяют специальную насадку. Для определения счетной концентрации и фракционно-дисперсного состава биологического аэрозоля используют импактор микробиологический  БП-50 или другие приборы аналогичного типа.

12.  Для оценки защитной эффективности ФТО проводятся следующие манипуляции:

отбор проб аэрозоля осуществляют двумя импакторами одновременно до прохождения ФТО (контроль) и после прохождения его (опыт). По результатам роста тест-штамма на агаровых пластинах до и после прохождения ФТО судят об его защитной эффективности. Используют односуточную культуру тест-штамма в концентрации 5х108-1х109 микробных клеток в мл. Для проведения опыта приборы монтируют в следующей последовательности: насадку устанавливают на отверстии воздуховода перед фильтром с помощью болтов, шланги компрессора надевают на конец форсунки распылителя. К входному и выходному отверстиям воздуховода после ФТО присоединяют через шланги два микробиологических импактора БП-50 или другой прибор аналогичного типа, подключают к сети компрессор и оба аспиратора (пылесос бытовой). Перед началом опыта проверяют работу компрессора и скорость движения воздуха через импактор. Опыт проводят при работающей вентиляции;

в колбу распылителя заливают приготовленную взвесь тест-штамма, затем вставляют форсунку. Распылитель устанавливают на уровне отверстия воздуховода, включают компрессор и оба импактора. Соблюдаются следующие условия: скорость распыления – 10 мин, средний диаметр аэрозольных частиц dср равно 2,4 мкм (среднее квадратическое отклонение (Ig d) равно 0,389), максимальный диаметр частиц dmax равен 7 мкм  при логарифмически нормальном распределении (Ig d равно 0,229); скорость отбора проб аэрозоля импактором  БП-50 V равна 50 д/мин, время отбора проб аэрозоля – 10 мин. По окончании распыления  сначала отключают компрессор, а затем импакторы. Чашки Петри вынимают из импакторов и инкубируют при 370С в течение 2 суток. После проведения опыта установку дезинфицируют.

13. Учет результатов проводят через 24 и 48 часов. В популяции

B. prodigiosum наряду с типично окрашенными колониями могут появиться различные по цвету варианты: розовые, слабо розовые, с розовым центром. Об эффективности задержания исследуемым фильтром аэрозольных частиц  судят по отношению числа аэрозольных частиц, осевших до фильтра и после него. Эффективность фильтра выражают в процентах. При  исправных фильтрах не должно быть роста колоний тест-культуры в пробах, взятых  после фильтрации, в то время как до фильтрации (для обеспечения достоверности испытаний) их должно быть не менее 200 колоний на чашках (положительный контроль).

|  | Приложение 8 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

Требования к исследованию сточных вод на патогенную микрофлору

1. Организации (предприятия), проводящие работу с ПБА 1-2 групп, должны проводить исследование сточных вод на наличие в них микроорганизмов, используемых  в работе.

2. Отбор сточных вод необходимо проводить из всех колодцев канализационной системы организации (предприятия) перед ее выходом в общий коллектор.

3. Отбор сточных вод для исследования проводят одним из двух способов:

тампонами, которые закрепляют у места взятия воды и через сутки, поместив в стерильную емкость, доставляют в лабораторию;

емкостями объемом не менее 1 л.

При необходимости проводят дехлорирование сточных вод с добавлением 2,0 мл 1,5% раствора серноватисто-кислого натрия (гипосульфита), простерилизованного в автоклаве, на 500 мл сточных вод.

4. Кратность отбора проб определяется в зависимости от вида возбудителя, характера и объемов проводимых работ.

5. При наличии в организации (предприятии) локальных очистных сооружений необходимо проводить определение остаточной концентрации активного вещества применяемого дезинфекционного средства в сточных водах перед их выходом в общий коллектор.

6. Отбор сточных вод и их лабораторное исследование проводят в соответствии с ТНПА  при соблюдении требований биологической безопасности.

7. В каждой организации (предприятии) должны быть разработаны инструкции по исследованию сточных вод с учетом местных условий и особенностей.

8. Результаты исследований фиксируют в специальном журнале.

|  | Приложение 9 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

### Бактериологический метод контроля эффективности работы

### парового и воздушного стерилизаторов

1. Бактериологический контроль работы стерилизаторов проводят после монтажа и ремонта аппаратуры, а также в процессе его эксплуатации (плановый – 1 раз в месяц и при получении неудовлетворительных результатов контроля).

Контроль эффективности работы стерилизаторов осуществляют бактериологическим методом, используя биотесты на основании гибели спор тест-культуры.

Биотесты представляют собой флаконы из трубки стеклянной для лекарственных средств ФИ/1-5 НС 1 (инсулиновые флаконы) или чашечки из алюминиевой фольги (диск размером 14 мм с луночкой – вдавливанием от неотточенного края карандаша), содержащие высушенные споры тест-культуры  Bac. stearothermophilus ВКМ В-718, помещенные в пакеты из упаковочной бумаги. Упаковочные тесты нумеруют и размещают в контрольные точки паровых стерилизаторов (5-10 тестов). По окончании стерилизации биотесты подвергают бактериологическому исследованию.

2. Штамм  Bac. stearothermophilus  ВКМ В-718  - подвижная термофильная палочка, по Граму окрашивается положительно, культивируется при температуре 55±10С, исключающей развитие других широко распространенных микроорганизмов. Споры овальные, расположенные центрально. На мясопептонном бульоне  (далее – МПБ) рН 7,3±0,1 через 24 часа образует помутнение среды, на мясопептонном агаре (далее – МПА) рН±0,1 – слабо выпуклые колонии диаметром 2-4 мм с ровным карем. Штамм не патогенен для человека и животных.

3. Для приготовления биотеста в ампулу с лиофилизированной культурой вносят 0,2 мл стерильной водопроводной воды и оставляют на 30 мин при комнатной температуре. В две пробирки с бульоном (МПБ, Хоттингера, бульон питательный сухой) с 0,5% глюкозы засевают 1-2 две капли культуры. Суточную бульонную культуру засевают в пробирки на скошенный агар (Хоттингера, МПА, сухой питательный агар). Для получения спор культуру, выращенную на твердой питательной среде, смывают 5 мл стерильной водопроводной воды и переносят во флаконы со скошенным картофельно-пептонным агаром. Взвесь покачиванием флакона равномерно распределяют по поверхности среды, инкубируют при 550С в течение 10-12 суток в наклонном положении агаром вверх. Для создания достаточной влажности в термостат помещают открытые емкости с водой. На 7, 10 и 12 сутки культуру проверяют на интенсивность спорообразования. Достаточным количеством считают 80-90% спор в поле зрения. Культуру смывают стерильной дистиллированной водой. В целях освобождения от вегетативных клеток суспензию прогревают на водяной бане при температуре 65-700С в течение 30 мин, центрифугируют трехкратно с частотой вращения 33,33 с-1 (2000 оборотов в минуту) по 15 мин, промывая осадок стерильной дистиллированной водой после каждого центрифугирования. Отмытые споры суспензируют в стерильной воде в соотношении 1:1 по объему. Суспензию спор хранят в холодильнике при температуре 40С в стерильных пробирках, закрытых ватно-марлевыми пробками с резиновыми колпачками (срок хранения 2 года).

Чистоту культуры на всех этапах культивирования контролируют высевом на агаровые пластинки.

Для определения титра жизнеспособных спор 0,1 мл исходной суспензии десятикратно разводят до 10-7 стерильной дистиллированной водой, высевая на 3 агаровые пластинки по 0,1 мл ориентировочно из 10-5 – 10-7 микробных клеток (предел разведения зависит от титра полученных спор). Посевы инкубируют в течение 48 часов, проводят подсчет выросших колоний. Титр жизнеспособных спор в исходной суспензии определяют как среднее арифметическое число колоний с учетом разведения исходной суспензии и объема пробы для посева.

Для определения фактической обсемененности исследуют не менее трех биотестов от каждой группы. Во флаконы  (чашечки) вносят по 1,0 мл стерильной дистиллированной воды (чашечки из алюминиевой фольги отмывают в широкогорлых пробирках с бусами в 10 мл) и встряхивают в течение 10 мин на аппарате для встряхивания жидкостей с последующим высевом на 3 агаровые пластинки по 0,1 мл суспензии из трех последовательных десятикратных разведений.

Пример расчетов.

Предположим, что при посеве  на три чашки Петри с агаром суспензии в разведении 1:100 000 (105) подсчитано 140, 110 и 134 колонии. Аналогичные высевы из разведений 106 привели к образованию 12, 14 и 16 колоний; из 107- 5,3 и 7  колоний. Вычисляем общее число колоний, а затем среднее количество колоний для каждого разведения 128, 14 и 5.

Из расчета посевной дозы  (0,1 мл на каждую чашку) вычисляем титр жизнеспособных спор и 1 мл исходной суспензии с учетом разведения, далее находим среднее арифметическое  число колоний:

128 х 10 х 105 = 12,8 х 107;

14 х 10 х 106  = 14,0 х 107;

5 х 10 х 107   = 50,0 х 107;

Таким образом, титр исходной суспензии составит:

(12 х 8 + 14,0 + 50,0) х 107 : 3 = 2,5 х 108  спор в 1 мл.

Исходная суспензия должна содержать не менее 2,5 х 107 – 2,5 х 108 спор в 1 мл. Споры в количестве 5 х 105 – 5 х 106 вносят из исходной суспензии с помощью дозатора пипеточного в 0,02 мл в носители (стерильные инсулиновые флакончики с ватно-марлевой пробкой или чашечки из алюминиевой фольги, разложенные в чашки Петри), подсушивают в термостате при 370С или в эксикаторе над осушителем (силикагель, хлористый кальций) при комнатной температуре в течение 24 часов.

4. Определение устойчивости спор тест-культур к действию водяного насыщенного пара под избыточным давлением проводят при температуре 120±20С.

Биотесты в упаковочной бумаге помещают в стерилизационной коробке в камеру парового стерилизатора. После набора давления в водопаровой камере 0,11±0,01 МПа  (1,1±0,1кгс/см2) проводят продувку парового стерилизатора (вытеснение воздуха паром из камеры парового стерилизатора) в течение 10 мин при открытом спускном кране и давлении в стерилизационной камере от 0,01 до 0,02 МПа (от 0,01 до 0,2 кгс/см2). После продувки доводят давление пара в стерилизационной камере до 0,11±0,01 МПа  (1,1±0,1 кгс/см2), температура 120±20С и через 5 мин (времени выживания спор тест-культуры) с момента установления давления спускают пар.  Для уменьшения времени воздействия  пара до и после экспозиции подъем давления проводят максимально в течение 8 мин,  спуск – в течение 3 мин.

Аналогичные исследования проводят в течение 15 мин времени выдержки (время гибели спор тест-культуры). Контроль температуры осуществляют максимальными термометрами. По окончании времени выдержки биотесты вынимают из стерилизатора и проводят бактериологическое исследование.

5. Для определения эффективности работы стерилизатора в обеззараженные биотесты и контрольный тест (без стерилизации) стерильно вносят по 5 мл питательной среды, инкубируют при 550С в течение 7 суток при ежедневном просмотре посевов, делая высевы на агаровые пластинки из проросших емкостей.

При использовании полусинтетической среды с индикатором феноловым красным рост тест-культуры определяют по изменению красного цвета среды (рН 7,7±0,1) на желто-оранжевый (рН 6,7±0,1) за счет размножения глюкозы с образованием кислоты.

В целях исключения ложного отрицательного результата (при наличии роста тест-культуры отсутствует изменение цвета питательной среды) флаконы (пробирки)  должны быть плотно закрыты стерильными резиновыми пробками (№ 7,5; 12,5).

Отсутствие роста тест-культуры  указывает на эффективность работы стерилизатора. Рост других культур микроорганизмов относят за счет вторичного обсеменения.

При наличии роста тест-штаммов проводится повторный контроль на удвоенном количестве биотестов. Если  и при повторной проверке тест-культуры не инактивируются, осуществляют тщательный контроль технического состояния аппарата и контрольно-измерительных приборов. При отсутствии роста тест-культур в контрольном биотесте  (не подвергшемся стерилизации) устанавливается причина (нежизнеспособность тест-культуры, несоблюдение методики приготовления биотестов, питательных сред, условий культивирования).

6. Для спорообразования используют:

- картофельно-пептонный агар (пептон 5,0 г мел – 1,0 г, агар – 25,0 г, картофельная вода – 1000 мл), рН 7,1 ± 0,1. Сырой картофель  (200 г очищенного картофеля на 1 л водопроводной воды) тщательно моют, очищают от кожуры  и глазков, нарезают мелкими ломтиками, заливают водопроводной водой и кипятят 30 мин после закипания  (молодой картофель употреблять нельзя). Отвар отстаивают и фильтруют в холодном состоянии через ватно-марлевый фильтр. Доводят объем фильтрата до первоначального. Устанавливают рН 7,1±0,1. Добавляют пептон и агар. Нагревают, помешивая до полного расплавления агара, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, после чего добавляют мел. Разливают по флаконам, стерилизуют при 1200С в течение 30 мин. После стерилизации среду во флаконах скашивают;

- пшеничный агар (пшеничная крупа - 500,0 г,  агар - 25,0 г, дистиллированная вода – 1000 мл), рН-7,3±0,1.

Пшеничную крупу заливают дистиллированной водой. Через 12 часов настой аккуратно сливают, не выжимая, доводят до первоначального объема, добавляют агар и растапливают на водяной бане или в автоклаве (текучим паром 1 час). Остывший агар выкладывают на противень и срезают осадок. Агар растапливают на водяной бане, постоянно помешивая. Устанавливают рН 7,3±0,1. Разливают во флаконы. Стерилизуют текучим паром по 1 часу в течение 3 суток. После стерилизации среду скашивают.

7. Для контроля используют бульон Хоттингера рН 7,3±0,1, агар Хоттингера  рН 7,3±0,1, питательный бульон сухой рН 7,3±0,1, питательный агар сухой рН 7,3±0,1, среду питательную для контроля стерильности сухую рН 7,0±0,1, бульон из перевара кровяных сгустков, полусинтетическую среду с индикатором феноловым красным рН 7,7±0,1 (аммоний фосфорно-кислый однозамещенный – NH4H2PO4 – 1,0 г; магний серно-кислый – MgSO4 – 0,2 г, калий хлористый – KCI – 0,2 г, глюкоза – 5,0г, феноловый красный – 0,02 г, бульон Хоттингера с содержанием аминного азота – 140-160 мг – 200 мл, дистиллированной воды – 800 мл. Компоненты смешивают и растворяют при нагревании на водяной бане, доводят рН 7,3±0,1, разливают во флаконы, стерилизуют при 1100С в течение 30 мин.

|  | Приложение 10 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

# Химические тесты для контроля температурных параметров режима           работы паровых стерилизаторов

| № рецеп-туры | Наименование компонентов | Цвет, форма кристаллов, запах | Количество компонентов, грамм | Температурные параметры, подлежащие контролю, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 110 ±2 | 120±2 | 126±2 | 132±2 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Антипирин* Краситель: фуксин кислый или феноловый красный или синий или генциан фиолетовый | Бесцветные кристаллы или белый порошок без запаха | 99,9 ± 0,01 0,1±0,01 | + ** | - | - | - |
| 2 | Резорцин Краситель*** | Белый или со слабым желтоватым оттенком кристаллический порошок со слабым характерным запахом | 99,9± 0,01 0,1±0,01 | + | - | - | - |
| 3 | Сера элементарная**** | Желтые кристаллы | 100,0 | - | + | - | - |
| 4 | Кислота бензойная Краситель*** | Бесцветные игольчатые кристаллы или белый порошок | 95,24± 0,01 4,76± 0,01 | - | + | - | - |
| 5 | Бензамид | Бесцветные кристаллы | 100,0 | - | - | + | - |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сукцинимид | Бесцветные кристаллы в виде пластических игл | 100,0 | - | - | + | - |
| 7 | Кислота бензойная | Бесцветные игольчатые кристаллы или белый порошок |  | - | + | - | - |
| 8 | D (+) манноза Краситель*** | Бесцветные кристаллы в виде ромбических призм | 99,9± 0,01 0,1±0,01 | - | - | - | + |
| 9 | Никотинамид | Белый мелкокристаллический порошок со слабым запахом | 99,9± 0,01 | - | - | - | + |
| 10 | Мочевина Краситель*** | Бесцветные кристаллы | 95,24± 0,01 4,76± 0,01 | - | - | - | + |

____________________________

* Относится к сильнодействующим лекарственным средствам, применение и хранение которых должно проводиться с предосторожностью: хранение в закрытых шкафах, в сухом помещении.

** «+» - температурный параметр, для контроля которого  используется химическое соединение.

*** Используют любой из красителей, перечисленных в рецептуре 1 согласно настоящему приложению.

**** При использовании серы в качестве химического теста добавление красителя нецелесообразно, так как при плавлении вещества не происходит его смешение с красителем.

|  | Приложение 11 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

Химические тесты для контроля температурных параметров                     режимов работы воздушных стерилизаторов

| № п/п | Наименование химического соединения* | Цвет, форма кристаллов, запах | Количество компонента, грамм | Температурный параметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 160-100С 160+20С | 180-100С 180-20С |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Левомицетин** | Белый или белый со слабым желтовато-зеленоватым оттенком кристаллический порошок без запаха | 100,0 | +*** | - |
| 2 | Кислота винная | Порошок белого цвета или прозрачные бесцветные кристаллы | 100,0 | - | + |
| 3 | Гидрохинон | Бесцветные или светло-серые серебристые кристаллы | 100,0 | - | + |
| 4 | Тиомочевина | Блестящие бесцветные кристаллы | 100,0 | - | + |

________________________________________

*В состав химических тестов, используемых для контроля работы воздушных стерилизаторов, краситель не добавляют, т.к. указанные химические соединения изменяют свой цвет при достижении температуры плавления.

**Относятся к сильно действующим лекарственным средствам, применение и хранение которых должно проводиться с предосторожностью, хранение в закрытых шкафах в сухом помещении.

*** «+» - температурный параметр, для контроля которого используют химическое соединение.   Химические индикаторы в стерилизаторе размещают в каждой обеззараживаемой емкости и два – в самой камере, в воздушных стерилизаторах – от 5 до 15 в зависимости от емкости камеры. Вместо химических тестов могут быть использованы термовременные индикаторы (далее – ТВИ), контролирующие температуру и время стерилизации  ТВИ - 160 и ИС – 180 при воздушной стерилизации. Химические индикаторы представляют собой полосы длинной 2-3 см, отрываемые от бумажной ленты с нанесенными на нее индикаторным слоем, цвет которого необратимо меняется только при соблюдении режимов стерилизации.

|  | Приложение 12 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

### Рабочая и защитная одежда для проведения лабораторных и других видов работ в стационарных условиях

Каждый работник лаборатории должен быть обеспечен рабочей одеждой для проведения работ, не связанных с ПБА: пижамами или комбинезонами - тремя комплектами, тапочками кожаными - двумя парами, носками – тремя парами, халатами – двумя штуками, шапочками или косынками – двумя штуками.

Для работы с ПБА 1-2 групп каждый работник должен быть обеспечен защитной одеждой и обувью:

халатами противочумными – в количестве 6 шт.;

шапочками  медицинскими  или  малыми косынками –  в количестве

3 шт.;

большими косынками или капюшонами – в количестве 3 шт.;

в специализированных лабораториях - изолирующими костюмами  с противогазами или пневмокостюмами (типа «Антибелок») – в количестве 1 шт.;

пневмошлемами – в количестве 1 шт.;

средствами защиты органов дыхания (респираторами или ватно-марлевыми повязками), зрения (очками-консервами), кожных покровов, специальной обувью (водонепроницаемыми бахилами или сапогами), другими видами специальной одежды и обуви, установленные нормами.

При работе в стационарных, временных (полевых или передвижных) лабораториях,  лечебно-профилактических организациях работники  использует противочумные костюмы I-IV типов, изолирующие костюмы типа КЗМ-1 и другие СИЗ.

В стационарных максимально изолированных лабораториях, оснащенных полным комплексом инженерно-технических систем биологической безопасности, работники при работе с микроорганизмами 1-2 групп патогенности использует пневмокостюмы типа «Антибелок-5», пневмошлемы. При авариях для ликвидации их последствий работники применяют аварийный комплект защитной одежды типа Л-1, «Корунд» или их аналоги с фильтрующим противогазом, разрешенные к применению.

В зависимости от характера выполняемой работы, степени ее опасности для персонала, используют строго определенные типы защитной одежды. Существуют 4 основных типа противочумных костюмов:

I тип - комбинезон (пижама), носки, тапочки, большая противочумная косынка (120х120х150 см) или капюшон, противочумный халат, ватно-марлевая повязка (из марли 125х50 см со слоем ваты 25х17х1,5 см, весом 20 г) или противопылевой респиратор или фильтрующий противогаз, плотно прилегающие очки-консервы или полимерная пленка одноразового использования (17х39 см с учетом 6 см с каждой стороны для привязывания тесемок длиной по 30 см), резиновые перчатки, сапоги резиновые (или водонепроницаемые бахилы), полотенце. При необходимости (вскрытии трупов людей или крупных животных) дополнительно надеваются прорезиненные фартук, нарукавники и вторая пара перчаток.

II тип - комбинезон (пижама), носки, тапочки, большая косынка (капюшон), противочумный халат, ватно-марлевая повязка или респиратор, резиновые перчатки, сапоги (или водонепроницаемые бахилы), полотенце. Отличается от костюма I типа отсутствием очков.

III тип - комбинезон (пижама), носки, тапочки, большая косынка, противочумный халат, резиновые перчатки, защитная обувь (глубокие галоши, сапоги или водонепроницаемые бахилы), полотенце.

IV типа - комбинезон (пижама), носки, тапочки, шапочка (малая косынка), противочумный (хирургический) халат.

## Порядок надевания противочумного костюма

Противочумный костюм надевают до входа в помещение, где ведется работа с ПБА 1-2 групп, в строго определенной последовательности.

Порядок надевания следующий: защитную одежду и обувь, большую косынку (капюшон) надевают так, чтобы закрыть лоб до бровей, шею до подбородка, большую часть щек; концы косынки завязывают на шее сзади. Противочумный халат надевают так, чтобы косынка и капюшон были заправлены под него. Тесемки у ворота халата  и пояс завязывают спереди на левой стороне петлей, после этого закрепляют тесемки на рукавах.

Ватно-марлевую повязку (респиратор, противогаз) надевают на лицо так, чтобы верхний край ее доходил до нижней части орбит, а нижний – должен находиться под подбородком. Верхние тесемки завязывают петлей на затылке, а нижние на темени (по типу пращевидной повязки). По бокам крыльев носа закладывают ватные тампоны, чтобы воздух не фильтровался помимо повязки.

Очки (целлофановая пленка) должны плотно прилегать к лицу. Стекла очков натирают специальным карандашом или кусочком сухого мыла для предупреждения их запотевания.

В местах вероятной фильтрации воздуха закладывают ватные тампоны. Затем надевают перчатки, предварительно проверив их на целостность.

С левой стороны за пояс халата закладывают полотенце.

Перед входом в заразную зону обувают резиновые сапоги (водонепроницаемые бахилы).

При необходимости использования фонендоскопа его надевают раньше капюшона или большой косынки.

При проведении вскрытия трупов дополнительного надевают клеенчатый полиэтиленовый фартук, такие же нарукавники и вторую пару перчаток, полотенце закладывают за пояс фартука с правой стороны.

Порядок снятия противочумного костюма

Противочумный костюм снимают вне помещения, где работают с ПБА 1-2 группы (комната для снятия противочумного костюма, предбокс), медленно в строго определенном порядке. После снятия каждой части костюма руки в перчатках погружают в дезинфицирующий раствор. При выходе из «заразной» зоны в комнату для снятия противочумного костюма ноги в резиновых сапогах (галошах, водонепроницаемых бахилах) поочередно ставят в таз с дезинфицирующим раствором и протирают сверху вниз  салфеткой или тампоном, смоченной в дезинфицирующем растворе. Затем в течение 1-2 минут моют руки в перчатках дезинфицирующим раствором, после этого приступают к снятию костюма. Первым вынимают полотенце и погружают его в бак с дезинфицирующим раствором или бикс для последующего автоклавирования.  Фартук протирают смоченным в дезинфицирующем растворе тампоном, снимают и складывают наружной стороной внутрь, снимают нарукавники и вторую пару перчаток, если была необходимость в их применении. Очки (целлофановую пленку) снимают, оттягивая их двумя руками вперед, вверх и назад за голову и опускают в 70%-ный этиловый спирт (целлофан погружают в дезинфицирующий раствор). Развязывают и снимают повязку, сворачивая наружной стороной внутрь, не касаясь при этом лица наружной стороной. Повязку опускают в емкость с мыльным раствором (для последующего кипячения) или дезинфицирующим раствором. Развязывают тесемки ворота халата, пояс и, опустив верхний край перчаток, развязывают тесемки рукавов, снимают халат, сворачивая наружную его часть внутрь, погружают в емкость для обеззараживания. Снимают косынку, собирая все концы на затылке в одну руку, погружают в емкость для обеззараживания. Снимают перчатки, при подозрении на нарушение целостности проверяют в дезинфицирующем растворе, но не воздухом. Руки тщательно обрабатывают 70%-ным этиловым спиртом и моют с мылом.

Защитную одежду, предназначенную для работы в очагах инфекционных заболеваний, госпиталях, изоляторах, блоках для работы с инфицированными животными, обеззараживают сразу после использования полным погружением в дезинфицирующий раствор. В случаях, когда обеззараживание проводят автоклавированием, кипячением или в дезинфекционной камере, костюм складывают соответственно в биксы, баки или мешки для камерного обеззараживания.

После работы в «заразной» зоне защитную одежду меняют по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, обеззараживают и передают в стирку.

Порядок и правила работы в пневмокостюмах

К работе в пневмокостюме допускаются работники, не имеющие медицинских противопоказаний к его ношению, прошедшие практическое обучение, инструктаж по правилам работы и сдавшие зачет.

Подбор пневмокостюма осуществляется в соответствии с их размерами:

№ 1 – для лиц ростом 169 см,

№ 2 – для лиц ростом от 170 до 176 см,

№ 3 – для лиц ростом выше 176 см.

Температура подаваемого в подкостюмное пространство воздуха должна быть не ниже + 220С  и не выше +270С.

Перед использованием пневмокостюмы подлежат проверке на централизованном специальном участке на целостность, а комплектные к ним фильтры тонкой очистки воздуха  (В-0,4) на оценку коэффициента проскока. Результаты проверки фиксируются в специальных журналах. Выдача проверенных костюмов и фильтров производится под личные росписи лиц, получающих их для работы. Непосредственно перед выходом в зону каждый исполнитель визуально проверяет полученный пневмокостюм на целостность и делает об этом запись в соответствующим журнале.

Защитная одежда для проведения зоолого-паразитологических

работ в полевых условиях

Для проведения полевых работ с дикими позвоночными и беспозвоночными животными работники должны быть обеспечены соответствующей сезону защитной одеждой:

хлопчатобумажным костюмом (брюки и куртка, защитный противоэнцефалитный костюм, комбинированный костюм по защите от гнуса и клещей);

сапогами кирзовыми и резиновыми болотными - при работе в пойменных биотопах;

брезентовыми рукавицами и головным убором.

На одного работника должно быть по два комплекта костюма и три пары хлопчатобумажных перчаток.

В холодное время года работники должны быть обеспечены также телогрейкой или утепленной курткой с непромокаемым верхом, ватными брюками, сапогами кирзовыми  или валенками с калошами, брезентовыми и теплыми рукавицами, головным убором типа шапки-ушанки или фуражки с наушниками.

|  | Приложение 13 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

## Таблица 1

## Средства индивидуальной защиты, используемые при работе с ПБА 1-2

| Вид (характер) выполняемой лабораторной работы | Вирусы 1 группы | Вирусы 2 группы |  | Чума, сап, мелиоидоз | Глубокие микозы | Бруцеллез, туляремия, сибирская язва | Риккет-сиозы | Яды биологиче- ского происхож- дения | Холера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КГЛ, ГЛПС, ОГЛ | другие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. А. Блок для работы с инфицированными животными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исследование материала от больных людей с подозрением на особо опасное инфекционное заболевание | ИСИЗ или Бокс ББ III + IV Тип + РП1 | I тип | II тип | I тип | I тип | II тип | II тип | IVтип + РП | IV тип + РП |
| Исследование материала от больных с неясной этиологией (не исключая наличия вирусов 1 группы патогенности) | В условиях максимально изолированных лабораторией ИСИЗ или боксы ББ III класса + защитная одежда IV типа + РП |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При заражении биопроб материалом из объектов окружающей среды, диких грызунов и членистоногих | ИСИЗ или Бокс ББ III + IV тип + РП | I тип | II тип | I тип | I тип | II тип | I тип | II тип | Не проводит- ся |
| При заражении биопроб вирулентными культурами и введении ядов биологического происхождения | ИСИЗ или Бокс ББ III + IV тип + РП | I тип | II тип | I тип | I тип | I тип | I тип | II тип | III тип + ватно-марлевая повязка или респиратор |
| Разбор полевого материала, очес диких грызунов, разбор гнезд и т.д. | ИСИЗ | I тип | II тип | I тип | I тип | II тип | II тип | Не проводится | Не проводит- ся |
| Диагностические исследования дикоживущих грызунов (трупов) и манипуляции с инфицированными биопробными животными (вскрытие, забор крови, кормление эктопаразитов на грызунах, взвешивание, измерение температуры) | ИСИЗ | I тип | II тип | I тип | I тип | II тип | II тип | IV тип + респиратор +РП | II тип |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в карантинном виварии | ИСИЗ | II тип | II тип | I тип | I тип | II тип | II тип | Не проводится | Не проводит- ся |
| Заражение членистоногих (на биомембране) | ИСИЗ или Бокс ББ III+IV тип + РП | IV тип + ватно-марлевая повязка или респиратор + РП |  |  |  |  |  | Не проводится | Не проводит- ся |
| Заражение и вскрытие куриных эмбрионов | ИСИЗ или Бокс ББ III+IV тип + РП | I тип | I тип | Не проводит- ся | Не проводится | Не проводится | I тип | Не проводится | Не проводит- ся |
| Заражение культур ткани | ИСИЗ или Бокс ББ III+IV тип + РП | II тип | II тип | Не проводит- ся | Не проводится | Не проводится | II тип | Не проводится | Не проводит- ся |
| Снятие шкурок с мелких млекопитающих | ИСИЗ или Бокс ББ III+IV тип + РП | I тип | I тип | I тип | I тип | I тип | I тип | Не проводится | Не проводит- ся |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набивка тушек (из числа выдержанных в 5% лизоле в течение 3 часов) | ИСИЗ или Бокс ББ III+IV тип | II тип | II тип | II тип | II тип | II тип | II тип | Не проводится | Не проводит- ся |
| Уборка помещений «заразной» зоны после проведения текущей дезинфекции | ИСИЗ | I тип | II тип | I тип | I тип | II тип | II тип | IV тип + РП | II тип |
| I. Б. Помещения для работы с неинфицированными животными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При иммунизации лабора-торных животных убитыми культурами 1 и 2 групп | IV тип + респиратор + РП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. В. Вспомогательные помещения «заразной» зоны (комнаты для загрузки материала в автоклав, разгрузки его из автоклава, для обеззараживания инвентаря для содержания биопробных животных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеззараживание инвентаря для содержания биопроб, транспортировка ПБА 1-2 групп в централизованную автоклавную, загрузка (разгрузка) материала в автоклав | ИСИЗ | III тип + прорезиненный фартук |  |  |  |  |  |  |  |
| II. В бактериологических, вирусологических и микробиологических комнатах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа, связанная с возмож-ностью образования аэрозоля вирулентных микроорга-низмов (центрифугирование, шуттелирование, гомогени-зирование, разрушение возбудителей) ** | ИСИЗ или Бокс ББ III+IV тип | Боксы ББ III класса + IV + РП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Перенос культур внутри бактериологических, виру-сологических и микро-биологических комнат в контейнерах в термостаты, холодильники. | ИСИЗ | IV тип + РП |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение микробиологи-ческой работы с диагности-ческим материалом (посев, отбор колоний, просмотр культур тканей и т.п.), серологические исследо-вания с необеззараженным ПБА 1-2 групп | ИСИЗ или БББ III+IV тип | IV тип + респиратор + РП |  | Чума, сап – IV тип; мелиоидоз – IV тип + респиратор + РП | IV тип + респиратор + РП | Бруцеллез – IV тип + РП; туляремия, сибирская язва – IV тип | IV тип + респира-тор + РП | Не проводится | IV тип |
| Серологические исследова-ния с обеззараженным ПБА 1-2 групп | ПБА не обеззараживается |  |  | IV тип + РП |  |  |  |  |  |
| Уборка бактериологических и вирусологических комнат | ИСИЗ | IV тип + галоши + РП |  |  |  |  |  |  |  |
| III. При ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключительная дезинфекция помещений | ИСИЗ | I тип *** |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Работа с ПБА в боксах ББ I-IV класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бокс ББ II класса (А и Б) | IV тип + РП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бокс ББ III класса | IV тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________ ИСИЗ – изолирующие средства индивидуальной защиты (пневмокостюмы или их аналоги); Бокс ББ – бокс биологической безопасности; РП – резиновые перчатки; «+» - дополнительные СИЗ. ** Допускается проведение работ, связанных с образованием аэрозоля в помещении блока для работы с инфицированными животными. ***При применении газового метода дезинфекции использовать защитный костюм 1 типа с фильтрующим противогазом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

СИЗ, используемые при работе в очагах ООИ, вызванных ПБА 1-2 групп

| Наимено-вание мероприя- тий Очаги ООИ |  | Эвакуация больных ООИ | Инфекционный и провизорный госпитали | Изолятор для лиц, контактировав-ших с больными ООИ | Медицинское наблюдение за населением в очагах ООИ | Вскрытие трупов людей и подготовка их к захоронению | Вскрытие трупов домашних животных | Текущая и заключи- тельная дезинфек-ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вирусы 1 группы |  | I тип *1 | I тип | I тип | I тип | Не подлежит вскрытию** | Не проводится | I тип |
| Вирусы 2 группы | КГЛ | II тип | II тип | IV тип | IV тип | I тип + вторая пара РП +ФК+НК *** | Не проводится | II тип |
|  | ГЛПС, ОГЛ и др. | IV тип | IV тип | Не предусмотрен | IV тип | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | Не проводится | II тип |
| Чума | Легочная | I тип | I тип | I тип | I тип | I тип + вторая пара РП+ФК+НК | I тип + вторая пара РП+ФК+НК | I тип |
|  | Бубонная | I тип | I или III тип4 | IV тип | IV тип | I тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кожная | I тип | I или III тип**** | IV тип | IV тип | I тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип |
|  | Септиче-ская | I тип | I тип | II тип | IV тип + респиратор | I тип + вторая пара РП+ФК+НК | I тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип |
| Сап | Острая и легочная формы | III тип + респиратор | I тип | Не предусмотрен | IV тип | I тип + вторая пара РП+ФК+НК | I тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип |
|  | Другие формы | III тип | III тип | Не предусмотрен | IV тип | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип |
| Сибирская язва |  | III тип | III тип | Не предусмотрен | IV тип | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | Не проводится | II тип |
| Холера |  | IV тип + РП | IV тип + РП + респиратор | IV тип | IV тип | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | Не проводится | II тип |
| Туляремия, бруцеллез, мелиоидоз, и др. ООИ 2 группы патогенности |  | IV тип | IV тип; мелиоидоз: легочная форма - III тип + респиратор; другие формы мелиоидоза - III тип | Не предусмотрен | IV тип | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | Не проводится | II тип |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лихорад- КА Ку | Легочная форма | IV тип | IV тип | Не предусмотрен | IV тип | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип + вторая пара РП+ФК+НК | II тип |

_____________________________

*       В таблице указаны применяемые типы противочумных костюмов.

**    Вскрытие проводят по специальному разрешению Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь  в противочумных костюмах I                   типа.

***  РП – резиновые перчатки; ФК – фартук; НК – нарукавники; «+» - дополнительные СИЗ.

****В госпитале для больных бубонной или кожной формами чумы при назначении специфического лечения применяют противочумных костюмах III типа.

|  | Приложение 14 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности» |
| --- | --- |

# Удостоверение                                                                                                             о разрешении на выезд

_______________________________________________________________,

(ФИО работника)

занимающему  должность _________________________________________

в ______________________________________________________________

( полное наименование организации, место нахождения)

в соответствии с п. 338 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Безопасность работы с микроорганизмами  1-2  групп патогенности», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от ……….. 201  г. №  ……, разрешен выезд в ________________________________________________

________________________________________________________________

с ______________  20 ___ г.

Подпись руководителя организации

(предприятия), выдавшего удостоверение

М.П

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ДАННЫЕ

1. Санитарные правила и нормы разработаны на основании Санитарных правил 1.2.011-94 «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 04.05.1994 г. № 011.

Дополнены и доработаны специалистами Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Федоров Ю.Е., Карабан И.А., Кожемякин А.К.), ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Беларусь» (Гринь В.В., Пашкович В.В., Гулин В.В., Фидаров Ф.М., Клавсуть Г.А., Литошко Л.А.), ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии (Игнатьев Г.М., Петкевич А.С., Титов Л.П., Владыко А.С., Сабынин В.М., Рустамова Л.М., Семенов С.Ф., Бореко Е.И.), Государственного высшего учебного заведения «Белорусская  медицинская академия последипломного образования» (Коломиец Н.Д., Тонко О.В., Ханенко О.Н.).

2. Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от                2009 г.  №

3. Введены впервые.